
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонтно-метрологическое обслуживание геофизической аппаратуры в 2012г.

1. Общие требования. 
Целью работ является обеспечение геофизических исследований скважин, пробуренных силами ОСП «Буровой участок Хиагда», исправной и поверенной аппаратурой гамма-каротажа, т.к. согласно «Инструкции по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений. М., 1987г.» к производству геофизических работ допускаются аппаратура и скважинные приборы, прошедшие метрологическую поверку в соответствии с нормативно-технической документацией, регламентирующей методику, методы и средства поверки; периодичность поверки для различных типов геофизического оборудования устанавливается согласно утвержденному графику метрологической аттестации средств измерений; метрологические характеристики используемой аппаратуры должны соответствовать требованиям технической документации, разработанной для данной аппаратуры.

Годовая плановая потребность в ремонтно-метрологических работах на 2012год 

№п.п.
	Наименование
аппаратуры	Ремонтные работы	Метрологические работы
		III cложность	Количество ремонтов в год	Количество поверок в год
11.	Скважинные приборы
СПР-48-мк*, СПР-48-с*, КС-ГК-43*, КСП-60*		5	16
22.	Радиометр СРП-68-01		1	1

* данные скважинные приборы должны направляться на ремонт и метрологические работы с их регистраторами и с радиоэлектронными схемами.

2. Требования к качеству услуг.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан иметь:
-  лицензию от Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на проведение выше перечисленных работ;
- градуировочную установку типа УПП-1 («ТИБОС») или УПЛ-1;
- рабочие эталоны типа С-41, радий-226, имеющие свидетельства о поверке;
- стандартный образец состава уранового рудного тела (ГСО или ОСО СУРТ), изготовленный из руд месторождений Хиагдинской группы гидрогенных месторождений урана, аттестованный Государственной метрологической службой;
- высококвалифицированных специалистов с опытом  работы по ремонту и метрологии геофизического оборудования не менее 5 лет.

3. Требования к предоставляемым материалам.

3.1. Услуги по поверке.
По окончании поверочных работ по каждому скважинному радиометру выдается свидетельство о калибровке, в котором, согласно «Инструкции по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений. М., 1987г.», указывается:
- энергетический порог регистрации;
- параметр нелинейности градуировочной характеристики;
- чувствительность радиометра на 1 мкр/ч точечного радиевого источника;
- значение пересчетного коэффициента К0, определенного на стандартном образце состава уранового тела (СО СУРТ).

3.2. Услуги по ремонту.
В случае выхода из строя у радиометров радиодеталей, монокристаллов или ФЭУ ИСПОЛНИТЕЛЬ производит за свой счет замену на новые, имеющие сертификат качества, с указанием замены в паспорте прибора. Также указывается гарантийный срок работы отремонтированного прибора.

4. Место и условия оказания услуг.
ЗАКАЗЧИК доставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ на ремонт и метрологию радиометрическую аппаратуру собственными силами.

5. Ориентировочные сроки оказания услуг:
 Время ремонта и метрологической поверки аппаратуры – от 1 до 6 суток в зависимости от сложности.




Заместитель Главного инженера по строительству 		___________   А.М. Озерин










