ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание 

на поставку комплекса аппаратно-программного для медицинских исследований на базе хроматографа
ОКВЭД 33.10.1,  ОКДП 3311240
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Кристалл 2000М» 

«или аналог» («или эквивалент»).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого оборудования, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. 

Оборудование должно соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительной власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанную с поставкой такой продукции, а также пригодны для целей, для которых оборудование такого рода используются.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	944300 – Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Область применения - анализ органических и неорганических соединений в заводских и научно-исследовательских лабораториях при выполнении исследований в химической, нефтехимической, фармацевтической, медицинской и других отраслях промышленности, а также при исследованиях объектов окружающей среды.
Предназначен для определения кислорода и азота в техническом водороде по ГОСТ 3022, для определения кислорода и азота по И.ЦЗЛ.МИ.051-2010 в соответствии с запрошенной комплектацией.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатация осуществляется в закрытых взрыво- и пожаробезопасных лабораторных помещениях.

Температура окружающего воздуха от 10°С до 35°С;

атмосферное давление от 84 кПа до 107кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.);

относительная влажность не более 80%. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	– Наличие встроенной в аналитический блок полнофункциональной кнопочной клавиатуры с не менее четырехстрочным дисплеем, обеспечивающей задание и контроль любых параметров конфигурации и метода, диагностику изменения параметров хроматографа.

– Хроматограф должен иметь возможность автономной работы без персонального компьютера и/или выносной панели управления, при этом обеспечивать резервное хранение хроматограмм в памяти хроматографа объемом до 4GB.

– Наличие связи хроматографа с компьютером по интерфейсам Ethernet, USB.

– Количество независимых нагреваемых зон аналитического блока хроматографа (для термостата колонок, испарителей, детекторов, встроенных кранов, метанатора) – не менее 13 (необходимо указать конкретные показатели для каждой зоны).

– Наличие функции «Сон», позволяющей переводить хроматограф в режим экономии с программным понижением температур нагреваемых зон и потоков газов, обеспечивающей автономное включение хроматографа в заданное время.

Наличие автоматического включения режима «Охлаждение» для защиты колонок при прекращении подачи газа-носителя.

– Все элементы газовой схемы (пневматические узлы) должны быть доступны для технического обслуживания и перекоммутации газовой схемы при открывании верхней крышки прибора. Нет необходимости снимать боковые и задние крышки прибора.

– Наличие автономного запуска режима анализа хроматографа после включения, без персонального компьютера и/или выносной панели управления.

– Возможность одновременного размещения в хроматографе не менее трех детекторов и не менее трех испарителей.

– Наличие возможности установки или замены индивидуальных детекторов с универсальным посадочным местом в любой последовательности без замены аналитической части (модуля).

– Наличие электронного регулирования газовых потоков.

– Количество каналов: не менее 4.

– Максимальное давление газа-носителя на входе в хроматограф, МПа: не менее 1,25 

– Диапазон задания и измерения расхода газа, мл/мин: не менее 10-500.

– Наличие возможности задания параметров регулятора для каждого канала в отдельности.

Диапазон рабочих температур термостатов хроматографа, °С:
– колонок от + 4 до 450; 
– испарителей - от 50 до 450;

– детекторов - от 50 до 450.

Предел отклонения среднего установившегося значения температуры термостатов от заданного значения, %, не более, - ±1,5.

Программирование температуры термостата колонок осуществляется по линейному закону со скоростью от 0,1 до 120 °С/мин. с дискретн. установки 0,1 °С/мин

Термостат колонок:

– полезный объем термостата для размещения колонок, л: не менее 12.3;

– диапазон рабочих температур: не менее от (Т окр. среды + 3°С) до 450°С с дискретн. установки 0,1 °С;

– отклонение среднего установившегося значения температуры термостатов от заданного значения, %: не более 1,5.

Детектор по теплопроводности (ДТП) – 1 шт.

– Предел детектирования (по пропану), г/мл: не более 2*10-9
– Максимальная температура, °С: не менее 350.

– Наличие автоматической компенсации нулевой линии.

– Наличие автоматической защиты спиралей ДТП от перегрева.

Колонки, входящие в поставку комплекса:


– Колонка М 2м*3мм, NaX 60/80меш
6шт.

Программное обеспечение «Хроматэк Аналитик» для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных – 1 шт.

– Должно функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 98/XP/Windows 7.

– Язык интерфейса программы: русский/английский.

– Возможность создания учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию.

– Возможность автоматизации выполнения серии анализов с гибкими настройками времени и условий выполнения каждого анализа с автоматической обработкой и выдачей результатов, как с участием, так и без участия оператора.

– Программное управление и контроль всех рабочих параметров хроматографа и внешних устройств.

– Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода.

– Возможность обработки хроматограммы и выдачи результата после выхода интересующих пиков, не дожидаясь окончания анализа.

– Выявление и идентификация неограниченного количества соединений.

– Построение многоточечной градуировки с неограниченным количеством уровней.

– Ведение журнала, регистрирующего все действия оператора в программе обработки в соответствии с требованиями GLP.

Персональный компьютер должен иметь конфигурацию не ниже: 

– процессор Intel Core i3; MB ASUS; Ethernet 1Gb; DDR3 4Gb; HDD 1Tb; видеокарта PCI-E; DVD+RW; ПО Windows 7 Home Basic Russian; Монитор 24'' ASUS TFT; Принтер HP Laser Jet P1102

Кран 6-портовый ручной для ввода газовой пробы в колонку (поворотный, двухпозиционный): 1 шт.

– Отсутствие резиновых элементов, контактирующие с пробой.

– Конструкция крана не требует использования смазки для облегчения скольжения.

Сменная дозирующая петля 1мл: 1 шт.

Переключатель колонок ручной: 1 шт.

Генератор водорода 10.400 осч: 2 шт.

– Производительность, л/час: не менее 10.

– Выходное давление, кПа: не менее 400.

– Возможность дозаправки водой генератора водорода без сбрасывания давления вырабатываемого водорода.

– Встроенная система удаления кислорода

– Чистота вырабатываемого водорода, % об: не менее 99,9995.

– Ступени очистки водорода: не менее 4 шт. (сепаратор, осушитель капельной влаги, фильтры с молекулярными ситами и каталитический реактор, исключающие возможности присутствия примеси кислорода и выброса влаги в газовые линии).

– Наличие индикатора влаги, установленного на выходе.

Фильтр 20.02 для каталитической очистки газа-носителя от кислорода
1шт.

– рабочая температура реактора в диапазоне, (С: 400±25

– содержание кислорода в очищенном газе, об. %: не более 0,0005

– расход очищаемого газа-носителя (очистка от кислорода), мл/мин: не менее 150.

– Емкость фильтра по кислороду, л: не менее 10.

– Возможность регенерации реактора (очистка от кислорода).

– Масса, кг: не более 5.

Дополнительное оборудование и расходные материалы:


– Блок фильтров (одноканальный, с адсорбционным фильтром и стабилизирующим регулятором давления): 1 шт.

– Пневмосопротивление регулируемое 5.150.019: 1 шт.

– Аттестованная газовая смесь (кислород, азот в гелии), в стальном баллоне 10л: 1 шт.



	Подраздел 4.2. Требования по надежности

	Средний срок службы хроматографа, лет, не менее - 5.

Межповерочный интервал, лет, не менее – 2.

	Подраздел 4.3 Требования к комплектности

	Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Хроматограф ''Кристалл 2000М'' (4)

шт.

1

Детектор ДТП

шт.

1

Кран 6-портовый (ручной), Кат. № КрД6.2-16(1.2). 52.РН

шт.

1

Переключатель колонок (ручной), Кат. № КрП4.2-16(1.2). 52.РН

шт.

1

Колонка М 2м*3мм, NaX 60/80меш

шт.

6

Персональный компьютер ''Fort Dialog'' на базе процессора Intel: процессор Intel Core i3; MB ASUS; Ethernet 1Gb; DDR3 4Gb; HDD 1Tb; видеокарта PCI-E; DVD+RW; ПО Windows 7 Home Basic Russian; Монитор 24'' ASUS TFT; Принтер HP Laser Jet P1102

шт.

1

Программа обработки ''Хроматэк Аналитик''

шт.

1

Блок фильтров 5.884.012-03 (одноканальный, с адсорбционным фильтром и стабилизирующим регулятором давления)

шт.

1

Генератор водорода 10.400 осч

шт.

1

Генератор водорода 10.400 осч

шт.

1

Фильтр 20.0-02 (кат. Очистка газа-носителя от кислорода)

шт.

1

Доза 1мл, Кат. № Дз1к(1.16.2)

шт.

1

Пневмосопротивление регулируемое 5.150.019

шт.

1

Аттестованная газовая смесь (кислород, азот в гелии), в стальном баллоне 10л

Шт.

1

Государственная первичная поверка газохроматографического комплекса с одним детектором

-

1

Пуско-наладочные работы (монтаж, запуск, первичное обучение персонала Заказчика, не более 3-х человек), 4 дня, г. Озерск, Челябинской области

-

1

Транспортные расходы, а/м, г. Челябинск

-

1



	Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

	Для каждой единицы оборудования должны быть указаны: Фирма-изготовитель, Марка оборудования, Каталожный номер.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.

Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование грузополучателя, наименование фирмы-изготовителя, местонахождение изготовителя ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учётом нескольких перегрузок).

Оборудование поставляется в стандартной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения (не менее 18 месяцев).


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

По факту проведения входного контроля и приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

После выполнения Поставщиком пуско-наладочных работ, монтажа и обучения персонала Заказчика, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	а) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

б) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

в) счет-фактуру, выставленную Покупателю и оформленную в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г., и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;

г) товарную накладную товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр Покупателя и один экземпляр Поставщика), оформленной в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. №132 в действующей редакции, с подлинными подписями и печатью;

д) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: г. Челябинске, ул. Игуменка, д.37, экспедиция ФГУП «ПО «Маяк»

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. 

Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	На все предлагаемое к поставке оборудование должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 18 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи. 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставщик проводит монтажные, пусконаладочные работы оборудования по результатам которых составляется двусторонний акт приемки-передачи оборудования, обучение (инструктаж) персонала Заказчика.

Пусконаладочные работы, обучение операторов, гарантийное обслуживание (не менее 18 месяцев после ввода прибора в эксплуатацию) осуществляется сервис-инженерами, сертифицированными фирмой изготовителем.

Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.
Срок устранения неисправностей по гарантийному случаю без временного предоставления аналогичного оборудования на срок ремонта должен быть не более 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения извещения о неисправности. Общий срок гарантийного ремонта не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней, при условии предоставления аналогичного оборудования на срок ремонта.
Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и имели бы не худшие функциональные характеристики.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Товар должен соответствовать его основным техническим характеристикам и комплектности, приведенными в разделе 4. 
Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.


РАЗДЕЛ 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

	Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке в бумажном или в электронном виде (на CD/DVD диске):
· руководство по установке и эксплуатации газового хроматографа;

· руководство по установке и эксплуатации прикладного программного обеспечения для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных;

· паспорт с отметкой о первичной поверке при выпуске или в органах Росстандарта (либо свидетельство о первичной государственной поверке);

· свидетельство (сертификат) об утверждении типа средства измерения (СИ) и описания типа (утвержденная копия);

· методика поверки СИ (утвержденная копия);

· диски с программным обеспечением для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных, и операционной системы;

· свидетельство о метрологической аттестации программного обеспечения (программы);

диски с драйверами устройств.


РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставщик, в случае предоставления оборудования-эквивалента, обязан приложить к своей заявке на торги документы, подтверждающие соответствие технических характеристик эквивалента характеристикам, указанным в ТЗ.

Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), проведение монтажных и пуско-наладочных работ, обучения персонала на поставляемом оборудовании, расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки и т.д.

Форма оплаты – безналичный расчёт.

Оплата: 100% - по факту поставки, после выполнения монтажных и пусконаладочных работ, обучения персонала Покупателя и подписания Актов приема-передачи оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения товара и документов на него.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество поставляемого Товара – 1 комп.

Поставка Товара в течение 75 рабочих дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки. 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект документации в электронном виде на CD носителе.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Поставщик должен осуществить обучение персонала на территории Заказчика.




РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	 Общероссийский классификатор продукции.


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Опросный лист на лабораторный газовый хроматограф «Кристалл 2000М»
	3


Опросный лист

на лабораторный газовый хроматограф "Хроматэк - Кристалл"

Информация о заказчике

	Организация
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

	Адрес
	г. Озерск, Челябинская область, пр. Ленина, д. 31

	
	Пожалуйста, укажите полное наименование и адрес Вашей организации

	Контактные лица
	Ершов
	Александр
	Александрович

	Для решения технических вопросов
	Фамилия
	Имя
	Отчество

	
	Инженер-технолог
	(35130) 3 54 79
	

	
	должность
	Тел/Факс
	E-mail

	Для решения финансовых вопросов
	Соломонова
	Наталья
	Владимировна

	
	Фамилия
	Имя
	Отчество

	
	экономист ОКОиМ
	(35130) 2 03 33
	NVSolomonova@po-mayak.ru 

	
	должность
	Тел/Факс
	E-mail


Аналитическая задача

	Нормативные документы
	МИ объемной доли кислорода и азота в техническом водороде газохроматографическим методом на соответствие ГОСТ 3022.

Методика измерения объемной доли кислорода и азота газохроматографическим методом. И.ЦЗЛ.МИ.051-2010.

	Пожалуйста, укажите методики (ГОСТ, МВИ, РД и проч.) согласно которым предполагается выполнение анализов

	Анализируемая среда
	Технический водород.


Состав пробы* __Кислород и азот в техническом водороде
	Компонент
	Ед. концентрации:
	Характеристики пробы 

(Выберите, при необходимости укажите значение)

	
	%
	

	
	Мин
	Макс
	

	1
	Кислород
	0,01
	0,05
	Агрегатное состояние
	˅
	газ

	2
	Азот
	0,01
	0,05
	
	
	жидкость

	3
	
	
	
	
	
	сжиженный газ

	4
	
	
	
	Подача пробы
	˅
	по трубопроводу

	5
	
	
	
	
	
	в пробоотборнике

	6
	
	
	
	
	˅
	Иное:из баллона

	7
	
	
	
	Давление пробы
	˅
	Атмосферное

	8
	
	
	
	
	
	Избыточное (… кПа)

	9
	
	
	
	
	
	Вакуум (… кПа)

	10
	
	
	
	Наличие влаги
	
	Да

	11
	
	
	
	
	˅
	Нет 

	12
	
	
	
	Агрессивные компоненты (перечислите при наличии)
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	Наличие механических 

частиц
	
	Да

	15
	
	
	
	
	˅
	Нет 


* - Если измеряется более одной пробы, пожалуйста скопируйте и заполните таблицу для каждой пробы.

Пожелания по комплектации хроматографа*

Необязательно для заполнения. При наличии описания аналитической задачи и состава пробы наши специалисты порекомендуют Вам конфигурацию оборудования.

	Наименование
	Кол-во
	Наименование
	Кол-во

	Хроматограф (модель)
	Встраиваемые и сопряженные устройства

	"Кристалл 2000М"
	1
	Испаритель капиллярный
	

	"Хроматэк-Кристалл 5000" исп.1
	
	Испаритель насадочный 
	

	"Хроматэк- Кристалл 5000" исп.2
	
	Краны-дозаторы:

(подчеркните нужную конфигурацию, при необходимости укажите особенности) 

	"Хроматэк-Кристалл 9000"
	
	

	"Хроматэк-Газохром 2000"
	
	

	Детекторы и сопряженные устройства
	     - 6-порт. (РН, РТ, АТ, АН)
	1 

	Пламенно-ионизационный (ПИД)
	
	     - 10-порт. (РН, РТ, АТ, АН)
	

	Метанатор
	
	Краны-переключатели:

	Детектор по теплопроводности (ДТП)
	1
	     - 4-порт. (РН, РТ, АТ, АН)
	1

	Пламенно-фотометрический (ПФД,S)
	
	     - 6-порт. (РН, РТ, АТ, АН)
	

	Пламенно-фотометрический (ПФД. P/S)
	
	     - 10-порт. (РН, РТ, АТ, АН)
	

	Электронозахватный (ЭЗД)
	
	Особенности:

	Термоионный (ТИД)
	
	

	Фотоионизационный детектор (ФИД)
	
	

	Термохимический (ДТХ), кроме К2000М 
	
	Инжектор бесшприцевого ввода
	

	Масс-спектрометрический (МСД), только для К5000/9000)
	
	Клапан для полуобратной продувки
	

	
	
	Модуль переключения микропотоков
	

	Пульсирующий разрядный (PDD, Valco)
	
	Система захолаживания термостата
	


* - Если заказывается более одной единицы оборудования, пожалуйста скопируйте и заполните лист индивидуально для каждого прибора.

Персональный компьютер и программное обеспечение

	Наименование
	Кол-во
	Наименование
	Кол-во

	Персональный компьютер с принтером

(при необходимости укажите характеристики)
	1
	ПО "Хроматэк Аналитик"
	1

	
	
	ПО "Хроматэк Газ"
	

	
	
	ПО "Хроматэк Сжиженный Газ"
	

	
	
	ПО "Хроматэк Энергетик"
	

	
	
	ПО "Хроматэк DHA"
	

	
	
	ПО "Хроматэк Gasoline"
	

	
	
	ПО "Хроматэк Дистилляция"
	


Внешнее оборудование

	Наименование
	Кол-во
	Наименование
	Кол-во

	Дозатор ДАЖ-2М
	
	Генератор водорода

(при необходимости укажите модель)
	2

	Дозатор ДАЖ-2М (3D)
	
	Компрессор
	

	Дозатор ДАЖ-2М (парофазный)
	
	Комплект арматуры газовой
	

	Дозатор ДАЖ-2М (жидк.+парофазн.ввод)
	
	Фильтр 10.0 (укажите модель)        модель 02
	1

	Термодесорбер ТДС-1 (1-стадийный)
	
	Регулируемой пневмосопротивление
	1

	Кран 6-порт. Переключатель (для ТДС-1)
	
	Блок фильтров
	1

	Термодесорбер ТДС-1 (2-стадийный)
	
	Фильтры для очистки газов: 

(при необходимости укажите модель)
	

	Дозатор равновесного пара
	
	
	

	Кран-дозатор сжиженных газов
	
	Пробоотборник ПГО-50
	

	Испаритель пиролитический (ячейка 7μл)
	
	Пробоотборник ПГО-400
	

	Испаритель пиролитический (ячейка 2мл)
	
	Пробоотборник ПУ-50
	

	Дозатор твердых проб
	
	Пробоотборник ПУ-400
	


Хроматографические колонки

	Наименование
	Кол-во
	Наименование
	Кол-во

	Колонка хроматографическая металлическая длиной 2 м с внутренним диаметром 3 мм, заполненная  цеолитом NaX или CaA фракцией 0,25-0,5 мм
	6
	
	


Аттестованные газовые смеси для градуировки, запасные части и расходные материалы, прочее оборудование

	Наименование
	Кол-во
	Наименование
	Кол-во

	Бинарная градуировочная газовая смесь: кислород и азот в водороде или гелии с молярной долей каждого компонента 0,01% и относительной погрешностью не более 10 %
	2 
	Баллоны объемом 10 дм3 с давлением газа 7,5 МПа 
	



