

Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
образцовых мер активности специального назначения (ОМАСН)
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
Произво-дитель
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Источник ионизирующего излучения
	Образцовая мера активности специального назначения (ОМАСН) для проведения калибровки спектрометра «ГАММА-1П» АРМСЦ инв.43922 в виде металлической подложки. Диаметр подложки 35мм, плотность наполнителя 1.2 г/см3, высота слоя 3мм, радионуклиды: Ba-133 – активностью 10кБк; Eu-152 - активностью 10 кБк. Срок годности источника - не менее 5лет, погрешность аттестации по активности - не более 5%, неравномерность распределения активности по поверхности - не более 5%; паспорт, сертификат калибровки. 
	Россия
	шт.
	1

	2
	Источник ионизирующего излучения
	Образцовая мера активности специального назначения (ОМАСН) для проведения калибровки спектрометра «ГАММА-1П» АРМСЦ инв.43922 в виде полиэтиленовой банки цилиндрической формы с плоским дном. Диаметр банки 80мм, плотность наполнителя 0.5г/см3, высота слоя 50мм, радионуклиды: Ba-133 - активностью 10кБк; 
Eu-152 - активностью 10кБк. Срок годности источника - не менее 5лет, погрешность аттестации по активности - не более 5%, неравномерность распределения активности по объёму - не более 5%; паспорт, сертификат калибровки
	Россия
	шт.
	1

	3
	Источник ионизирующего излучения
	Образцовая мера активности специального назначения (ОМАСН) для проведения калибровки спектрометра «ГАММА-1П» АРМСЦ инв.43922 в виде полиэтиленовой банки цилиндрической формы с плоским дном. Диаметр банки 80мм, плотность наполнителя 0.5г/см3, высота слоя 10мм, радионуклиды: Ba-133 - активностью 10кБк; 
Eu-152 - активностью 10кБк. Срок годности источника - не менее 5лет, погрешность аттестации по активности - не более 5%, неравномерность распределения активности по объёму - не более 5%; паспорт, сертификат калибровки
	Россия
	шт.
	1

	4
	Источник ионизирующего излучения
	Образцовая мера активности специального назначения (ОМАСН) для проведения калибровки спектрометра  «ГАММА-1П» АРМСЦ инв.43922 в виде полиэтиленовой банки цилиндрической формы с плоским дном. Диаметр банки 35мм, плотность наполнителя 0.5г/см3, высота слоя 13мм, радионуклиды: Ba-133 - активностью 10кБк; Eu-152- активностью 10кБк. Срок годности источника - не менее 5лет, погрешность аттестации по активности - не более 5%, неравномерность распределения активности по объёму - не более 5%; паспорт, сертификат калибровки
	Россия
	шт.
	1

	5
	Источник ионизирующего излучения
	Образцовая мера активности специального назначения (ОМАСН) для проведения калибровки спектрометра  «ГАММА-1П» АРМСЦ инв.43922 в виде полиэтиленовой банки цилиндрической формы с плоским дном. Диаметр банки 80мм, плотность наполнителя 1.5г/см3, высота слоя 100мм, радионуклиды: Ba-133 - активностью 10кБк; Eu-152- активностью 10кБк. Срок годности источника - не менее 5лет, погрешность аттестации по активности - не более 5%, неравномерность распределения активности по объёму - не более 5%; паспорт, сертификат калибровки
	Россия
	шт.
	1


Примечание: Заказчик обязуется предоставить тару для ОМАСН
Начальник ОХТИ






Мирошниченко И.В.

