ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку радиометра УМФ-2000 (малофоновая установка) (или эквивалент) для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Данные из ниже приведенного перечня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радиометр УМФ-2000 (малофоновая установка), либо аналог | Радиометр предназначен для измерения суммарной активности бета-излучающих нуклидов в счетных образцах из проб пищевых продуктов, почвы, воды, на воздушных фильтрах и сорбентах, полученных после селективной радиохимической экстракции, а также суммарной активности альфа-излучающих нуклидов в «толстых» и «тонких» образцах проб объектов окружающей среды; Площадь детектора: 1000 кв. мм.; Диапазон энергии регистрируемого бета-излучения: от 50 до 3500 кэВ; Диапазон энергии регистрируемого альфа-излучения: от 3500 до 8000 кэВ; Диапазон измеряемой активности бета-излучения: от 0,1 до 3*103 Бк; Диапазон измеряемой активности альфа-излучения: от 0,01 до 103 Бк; Загрузка, выгрузка: ручная; Относительная погрешность измерений: ± 15%; Время установления рабочего режима системы: не более 30 минут; Время непрерывной работы системы: не менее 24 часов; Питание от сети: 220 В, 50 Гц; Возможность подключения к компьютеру: обязательно. | По противопожарным свойствам радиометр соответствует ГОСТ 12.1.004-91 | Базовый комплект: •радиометр УМФ-2000 •подложки •кабель связи •контрольный источник •руководство по эксплуатации •свидетельство о первичной поверке | шт. | 2 | -дата начала поставки и проведения работ – с момента заключения договора; -дата окончания работ – в течении 2-х месяцев со дня заключения договора, но не позднее 15.08.2014г. | Гарантийный срок на продукцию – не менее 12 месяцев. | 436220 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар (оборудование) должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации. Состав маркировки: - товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя; - условное обозначение изделия; - порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия изготовителя; - год изготовления.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству. Поставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика до склада Заказчика. Место поставки товара: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.45. Порядок приемки товара: Приемка производится в соответствии с договором и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара в соответствии с заявкой Заказчика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На момент поставки на Товар (оборудование) должно быть предоставлено действующее свидетельство о поверке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование в упаковочных комплектах в закрытом состоянии должен допускать транспортирование всеми видами транспорта. При этом должны сохраняться его качество и товарный вид. При транспортировании оборудования должны быть приняты меры по его защите от атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Радиометр должен храниться в отапливаемом и вентилируемом складе: в упаковке предприятия изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69, без упаковки в условиях I.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

При необходимости отправки радиометра в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт Поставщика. Срок гарантийного ремонта – не более двух недель. В случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена радиометра на аналогичный (подменный фонд).

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требований нет

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

На корпусе радиометра должна быть клемма заземления/зануления. По противопожарным свойствам радиометр должен соответствовать ГОСТ 12.1.004-91

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

На момент поставки товара, прибор должен быть внесён в Государственный реестр средств измерения

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Должны быть паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке радиометра и паспорт на источник.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке радиометра и паспорт на источник должны быть в бумажном виде

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение не требуется

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

Приобретаемый радиометр планируется использовать для измерения суммарных альфа и бета активностей проб объектов окружающей среды, а так же, оценки активностей радионуклидов радия, стронция, цезия, свинца, полония и тория.