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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку радиометра УМФ-2000 (малофоновая установка) (или эквивалент) для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок
	Данные из ниже
приведенного перечня

	1.
	Радиометр УМФ-2000 (малофоновая установка), либо аналог
	[bookmark: _GoBack]Радиометр предназначен для измерения суммарной активности бета-излучающих нуклидов в счетных образцах из проб пищевых продуктов, почвы, воды, на воздушных фильтрах и сорбентах, полученных после селективной радиохимической экстракции, а также суммарной активности альфа-излучающих нуклидов в «толстых» и «тонких» образцах проб объектов окружающей среды;
Площадь детектора: 1000 кв. мм.;
Диапазон энергии регистрируемого бета-излучения: от 50 до 3500 кэВ;
Диапазон энергии регистрируемого альфа-излучения: от 3500 до 8000 кэВ;
Диапазон измеряемой активности бета-излучения: от 0,1 до 3*103 Бк;
Диапазон измеряемой активности альфа-излучения: от 0,01 до 103 Бк;
Загрузка, выгрузка: ручная;
Относительная погрешность измерений: ± 15%;
Время установления рабочего режима системы: не более 30 минут;
Время непрерывной работы системы: не менее 24 часов;
Питание от сети: 220 В, 50 Гц;
Возможность подключения к компьютеру: обязательно.
	По противопожарным свойствам радиометр соответствует ГОСТ 12.1.004-91
	Базовый комплект:
•радиометр УМФ-2000
•подложки
•кабель связи
•контрольный источник
•руководство по эксплуатации
•свидетельство о первичной поверке
	шт.
	2
	-дата начала поставки и проведения работ – с момента заключения договора;
-дата окончания работ – в течении 2-х месяцев со дня заключения договора, но не позднее 15.08.2014г.
	Гарантийный срок на продукцию – не менее 12 месяцев.
	436220



	
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


	Товар (оборудование) должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации.
Состав маркировки:
- товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия изготовителя;
- год изготовления.

	

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


	Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

	

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.
Поставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика до склада Заказчика.
Место поставки товара: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.45.
Порядок приемки товара: Приемка производится в соответствии с договором и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара в соответствии с заявкой Заказчика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На момент поставки на Товар (оборудование) должно быть предоставлено действующее свидетельство о поверке. 

	

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


	Оборудование в упаковочных комплектах в закрытом состоянии должен допускать транспортирование всеми видами транспорта. При этом должны сохраняться его качество и товарный вид. При транспортировании оборудования должны быть приняты меры по его защите от атмосферных осадков.

	

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


	Радиометр должен храниться в отапливаемом и вентилируемом складе: в упаковке предприятия изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69, без упаковки в условиях I.

	

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


	При необходимости отправки радиометра  в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт Поставщика. Срок гарантийного ремонта – не более двух недель.
В случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена радиометра на аналогичный (подменный фонд).

	

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


	Требований нет

	

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


	На корпусе радиометра должна быть клемма заземления/зануления.
По противопожарным свойствам радиометр должен соответствовать ГОСТ 12.1.004-91

	

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


	На момент поставки товара, прибор должен быть внесён в Государственный реестр средств измерения

	

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ


	Должны быть паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке радиометра и паспорт на источник.

	

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


	Паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке радиометра и паспорт на источник должны быть в бумажном виде

	

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА


	Обучение не требуется

	

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ


	Приобретаемый радиометр планируется использовать для измерения суммарных альфа и бета активностей проб объектов окружающей среды, а так же, оценки активностей радионуклидов радия, стронция, цезия, свинца, полония и тория.




