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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Москва, 2013 год




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Общие сведения.
Установка ДВГ-02ТМ обеспечивает проведение индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) внешнего облучения гамма- и нейтронным излучениями, а также определение доз в коже лица, рук и хрусталике глаза.
Считывающее устройство установки совмещено с ПЭВМ, к которой через стандартные разъёмы подсоединяются монитор, клавиатура, принтер и мышь.
2. Исходные данные и технические требования.
Назначение:
- измерение индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения Нр (10);
- измерение индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения Нр (10);
- измерение индивидуального эквивалента дозы Нр (3);
- измерение индивидуального эквивалента дозы Нр (0,07).
Свойства:
- применение для текущего (официального) при хроническом облучении и аварийного ИДК;
- применение для ИДК в импульсных полях излучения без ограничений по мощности дозы в импульсе;
- малый фединг (потеря информации о дозе) применяемых ТЛД;
- ежедневная проверка измерительного тракта с помощью встроенного светодиода.
2.1.Технические характеристики
	Используемые детекторы и дозиметры
	Все типы детекторов, указанные в разделе «индивидуальные ТЛ-дозиметры» каталога НПП «Доза»

	Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Hр(10) фотонного излучения
	50,0 мкЗв ÷ 10 Зв

	Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Hр(10) нейтронного излучения
	0,1 ÷ 100 мЗв

	Диапазон измерения эквивалентной дозы в коже пальцев рук Нр(0,07), лица и хрусталика глаза Hр(3)
	2,0 мЗв ÷ 100 Зв

	Диапазон энергий фотонного излучения
	0,015 ÷ 3,0 МэВ

	Диапазон энергий нейтронного излучения
	0,4 эВ ÷ 10 МэВ

	Диапазон энергий бета-излучения
	0,25 ÷ 3,5 МэВ

	Фединг дозиметров 
	5 %/год

	Погрешность воспроизведения температурного режима
	Не более ±1 %

	Температура нагрева
	До 400 °С

	Скорость нагрева (линейный, ступенчато-линейный)
	2 ÷ 30 °С/сек

	Масса установки
	11 кг



2.2. Комплект поставки
В комплект поставки установки дозиметрической термолюминисцентной ДВГ-02ТМ входят:
- считывающее устройство;
- программное обеспечение «DVG» на флэш-карте;
- переключатель КVM-switch;
- пластина для отжига детекторов (комплект);
- подложки для нагрева детекторов (чашки) – 8 шт.;
- вкладыши фторопластовые – 8 шт.;
- пинцет;
- руководство по эксплуатации, паспорт, описание ПО (Руководство пользователя);
- свидетельство о поверке;
- монитор;
- принтер;
- клавиатура.

Поставка осуществляется силами поставщика по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 30 – я линия ,54.
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