Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на поставку установки дозиметрической термолюминисцентной ДВГ-02ТМ для нужд Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения.

Установка ДВГ-02ТМ обеспечивает проведение индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) внешнего облучения гамма- и нейтронным излучениями, а также определение доз в коже лица, рук и хрусталике глаза.

Считывающее устройство установки совмещено с ПЭВМ, к которой через стандартные разъёмы подсоединяются монитор, клавиатура, принтер и мышь.

2. Исходные данные и технические требования.

Назначение:

- измерение индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения Нр (10);

- измерение индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения Нр (10);

- измерение индивидуального эквивалента дозы Нр (3);

- измерение индивидуального эквивалента дозы Нр (0,07).

Свойства:

- применение для текущего (официального) при хроническом облучении и аварийного ИДК;

- применение для ИДК в импульсных полях излучения без ограничений по мощности дозы в импульсе;

- малый фединг (потеря информации о дозе) применяемых ТЛД;

- ежедневная проверка измерительного тракта с помощью встроенного светодиода.

2.1.Технические характеристики

| Используемые детекторы и дозиметры | Все типы детекторов, указанные в разделе «индивидуальные ТЛ-дозиметры» каталога НПП «Доза» |
| --- | --- |
| Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Hр(10) фотонного излучения | 50,0 мкЗв ÷ 10 Зв |
| Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Hр(10) нейтронного излучения | 0,1 ÷ 100 мЗв |
| Диапазон измерения эквивалентной дозы в коже пальцев рук Нр(0,07), лица и хрусталика глаза Hр(3) | 2,0 мЗв ÷ 100 Зв |
| Диапазон энергий фотонного излучения | 0,015 ÷ 3,0 МэВ |
| Диапазон энергий нейтронного излучения | 0,4 эВ ÷ 10 МэВ |
| Диапазон энергий бета-излучения | 0,25 ÷ 3,5 МэВ |
| Фединг дозиметров | 5 %/год |
| Погрешность воспроизведения температурного режима | Не более ±1 % |
| Температура нагрева | До 400 °С |
| Скорость нагрева (линейный, ступенчато-линейный) | 2 ÷ 30 °С/сек |
| Масса установки | 11 кг |

2.2. Комплект поставки

В комплект поставки установки дозиметрической термолюминисцентной ДВГ-02ТМ входят:

- считывающее устройство;

- программное обеспечение «DVG» на флэш-карте;

- переключатель КVM-switch;

- пластина для отжига детекторов (комплект);

- подложки для нагрева детекторов (чашки) – 8 шт.;

- вкладыши фторопластовые – 8 шт.;

- пинцет;

- руководство по эксплуатации, паспорт, описание ПО (Руководство пользователя);

- свидетельство о поверке;

- монитор;

- принтер;

- клавиатура.

Поставка осуществляется силами поставщика по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 30 – я линия ,54.