
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»


	
	УТВЕРЖДАЮ
Директор по логистике  ФГУП УЭМЗ

______________ К.В. Шкуревских

«___» __________ 2015года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку Измерительной металлографической системы макроанализа для исследований, связанных с выяснением и фиксацией на цифровом носителе причин нарушения работоспособности специзделий.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
поставку измерительной металлографической системы макроанализа для исследований, связанных с выяснением и фиксацией на цифровом носителе причин нарушения работоспособности специзделий
1. Измерительная система должна обеспечивать возможность наблюдения и фотографирования исследуемых объектов в увеличениях от не более 8 до не менее 224 крат. В комплектацию системы должен входить микроскоп должен быть исследовательского класса, иметь встроенную защиту от электростатического напряжения (ESD).  Оптический ZOOM должен быть не менее 14:1. Микроскоп должен поддерживать возможность доукомплектации для достижения эффективного оптического увеличения 340:1.
2. Конструкция системы должна давать возможность изучать объекты высотой не менее 110 мм. Штатив микроскопа должен быть с ESD защищенностью, с заземляющим гнездом, встроенным держателем фильтров диаметром 45мм. Ход фокусировки должен быть не менее 120мм. 

3. Класс оптики  микроскопа должен быть план апохроматическим.

4. Микроскоп должен быть укомплектован объективом увеличением 1 крат, рабочая дистанция не менее 81 мм, числовая апертура  не менее 0,1 и объективом 2 крата с рабочей дистанцией не менее 33,5 мм.
5. Должна быть предусмотрена возможность подсветки исследуемой площади объекта с помощью светодиодного источника с не менее 7 диодами с гарантированным сроком службы не менее 50000 часов. Интенсивность не менее 650 Лм. В комплект должен входить двухплечевой независимый гибкий световод, эффективный диаметр 4,5мм, длина не менее 600мм с фокусировочными линзами.
6. Микроскоп должен быть снабжен двумя окулярами типа ComfortView 10крат с ESD защитой, фокусируемыми, регулировка диоптрий от -8 до +5, паз для окулярной сетки 24мм, 1,5мм толщиной, поле зрения от не менее 21 до не более 22мм. Окуляры должны обладать возможностью аберрационного контроля и выбора положения глаз относительно выходного зрачка микроскопа.
7. Микроскоп должен быть снабжен встроенным тринокулярным тубусом с наклоном 45°, 52-76 мм регулируемое межзрачковое расстояние, фиксатор окуляров ключом, 2 позиции светового пути: 100% наблюдение или 50% на  камеру и 50% на окуляры. Адаптер для установки цифровой камеры должен иметь увеличение 0,5 крат, быть встроенным в тринокуляр,  с креплением С-mount. 
8. Микроскоп должен быть укомплектован цветной цифровой фотокамерой с возможностью подключения к персональному компьютеру. Камера должна фиксировать изображения объектов в том же увеличении, в котором происходит наблюдение через окуляры. Разрешение изображений изучаемых объектов, сфотографированных при максимальном увеличении микроскопа, должно позволять получать качественные (без эффекта «зернистости») картины формата А4 на лазерном цветном принтере. Разрешение камеры должно быть не менее 5 мегапикселей. Интерфейс камеры должен быть USB 3.0, скорость передачи данных не менее 5Гбит/сек.
9. Программное обеспечение фотокамеры должно быть полностью русифицировано и должно позволять определять размеры объекта съемки. Программное обеспечение должно решать задачи промышленной микроскопии в области материалографии, включать в себя следующие функции: захват изображения, живая съемка с функцией зума в реальном времени, HDR (режим расширенного динамического диапазона), истории снятых изображений и подключенных свойств, навигатор, галерея изображений, редактирование и чтение всех основных форматов файлов, X и Y масштаб, перекрестие, информационная легенда на дисплее, аннотации, управление слоями, простейшие измерения (расстояние, углы, прямоугольники, круги и т.д.)
10. В комплект поставки должен быть включен персональный компьютер с LED-монитором и лазерным цветным принтером HP LASER JET 500 color M551n (или аналогичным по разрешающей способности). 
11. В комплект поставки должно входить руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке на бумажном носителе.

12. Поставщик указанного оборудования должен осуществить доставку до склада Покупателя, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала, гарантийное и (при необходимости) послегарантийное обслуживание микроскопа. Поставщик должен иметь собственную сервисную службу в г. Екатеринбург с сервисными инженерами, прошедшими обучение на предприятии-изготовителе оборудования.
13. Микроскоп, камера, программное обеспечение должны быть одного производителя, полностью совместимы между собой. Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие характеристики каждой единицы оборудования и страны производства.
14. Монтаж и технический инструктаж должен проводить сертифицированный сервисный инженер, прошедший обучение у производителя оборудования. 
15. Поставщик должен предоставить сертификат официального дистрибьютора оборудования, сертификат обучения сервисного инженера на предприятии-изготовителе оборудования.

16. Подробная информация о характеристиках оборудования должна быть представлена в открытом доступе на сайте производителя, в том числе в официальных брошюрах по соответствующему оборудованию.         
17. Все поставляемое оборудование должно быть серийным, изготовление единичного экземпляра на заказ не допускается.  
18. Компоненты системы должны быть совместимы с микроскопом Olympus GX-51.                                                  

        Требования к документам :

· руководство по эксплуатации на русском языке на каждую единицу оборудования;

· брошюры, выпущенные производителем оборудования,  с указанием технических характеристик (на микроскоп, камеру, программное обеспечение).


