# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по логистике ФГУП УЭМЗ ______________ К.В. Шкуревских «___» __________ 2015года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку Комплекта аппаратуры для контроля электрических параметров измерительных приборов.

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

2015

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

Комплекта аппаратуры для контроля электрических параметров измерительных приборов

Наименование: Комплект аппаратуры для контроля электрических параметров измерительных приборов

Комплект аппаратуры обеспечивает воспроизведение постоянного, переменного напряжения, сопротивления, постоянного, переменного тока.

- Технические характеристики оборудования:

Напряжение постоянного тока: Диапазоны: от 0 до не менее 1100 В

Максимальное разрешение: не более 10 нВ

Абсолютная погрешность в диапазоне 11В ( с доверительным интервалом 95 %) за 1 год:  не более 3,5 ppm + 2,5 мкВ

Напряжение переменного тока: Диапазоны: от не более 2,2 мВ до не менее 1100 В

Минимальное выходное напряжение: не более 10% от каждого диапазона

Максимальное разрешение: не более 1 нВ

Рабочий диапазон частот переменного напряжения: от не более 10 Гц до не менее 1 МГц

Абсолютная погрешность в диапазоне 2,2В ( с доверительным интервалом 95 %) за 1 год:  не более 42 ppm + 8 мкВ

Сопротивление: Диапазоны: от 0 до не менее 100 МОм, 18 значений в x1 и x1,9

Максимальное разрешение: не более 50 мкОм

Абсолютная погрешность в диапазоне 1-19 кОм ( с доверительным интервалом 95 %) за 1 год:  не более 6,5 ppm

Постоянный ток: Диапазоны: от 0 до не менее 11 А

Максимальное разрешение: не более 0,1 нА

Абсолютная погрешность в диапазоне 2,2 мА ( с доверительным интервалом 95 %) за 1 год:  не более 35 ppm + 7 нА

Переменный ток:  Диапазоны: от не более 220 мкА до не менее 11 А

Минимальный выходной ток: не более 9 мкА для диапазона 220 мкА

Максимальное разрешение: не более 1 нА

Рабочий диапазон частот переменного тока: от не более 10 Гц до не менее 10 кГц

Абсолютная погрешность в диапазоне 220 мкА ( с доверительным интервалом 95 %) за 1 год:  не более 103 ppm + 8 нА

Время прогрева:  не более 30 минут

Время установления: не более 5 секунд для всех функций и диапазонов

Интерфейсы: IEEE-488 (GPIB), RS-232, устройство USB 2.0, Ethernet,  вход фазовой синхронизации (BNC), выход опорного фазового сигнала (BNC)

# Температурный режим:

# Эксплуатация: от не более 0 °C до не менее 50 °C

Калибровка: от не более 15 до не менее 35 °C

Хранение: от не более –40 до не менее 75 °C

# Относительная влажность:

Эксплуатация: до не менее 80 % до 30 °C,до не менее 70 % до 40 °C, до не менее 40 % до 50 °C

Хранение: до не менее 95 %, без конденсации

Класс безопасности IEC 61010-1: 300 V CAT II, степень загрязнения 2

Потребляемая мощность: не более 300 ВА

Габариты (без усилителя): не более 17,8 см х 43,2 см х 64,8 см

Масса (без усилителя): не более 27 кг

Масса усилителя: не более 32 кг

- Комплект поставки:

2.1 Комплект аппаратуры для контроля электрических параметров измерительных      
                  приборов.

2.2 Руководство по эксплуатации на русском языке.

2.3 Свидетельство о поверке, методика поверки.

2.3 ПО Gigatess Машинное зрение.

- Условия поставки и приёмки оборудования

При поставке товара соблюдаются требования конфиденциальности сведений, касающихся поставки.

Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта сдачи - приёмки товара.

- Место и срок поставки товара

Место поставки: г.Екатеринбург, ул.Шоферов, 17

Срок поставки: не более 4 месяцев с момента подписания договора.

- Гарантийные обязательства

Поставщик оборудования предоставляет гарантию поставки и гарантийного обслуживания оборудования.

- Требования к безопасности и качеству оборудования

Поставляемое оборудование имеет действующий сертификат соответствия РФ (прилагается); соответствует ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51522-99, ГОСТ Р 50746-2000. Предприятие-изготовитель сертифицировано по системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

- Дополнительные условия

Поставляемое оборудование новое, не использованное ранее, смонтировано из новых деталей без ранее использованных в употреблении элементов, а также свободно от прав на них третьих лиц и других обременений.

Приборы должны быть поверены в организации аккредитованной на право поверки средств измерений и иметь свидетельство о поверке установленной формы.