Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку высоковольтного преобразователя напряжения (2 шт.)
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

Техническое задание
Высоковольтный преобразователь напряжения

	Входное напряжение
	~220В±10%, 50 или 60Гц

	Выходные параметры:
	 

	1.  Выходное напряжение 
	0÷120 000 Вольт

	2.  Ток нагрузки
	до 5 мА

	3.  Выходная мощность
	до 600Вт

	4.  Полярность
	положительная

	Регулировка напряжения
	 

	На нагрузке
	0,005% полного напряжения при полном изменении нагрузки

	В сети
	+0,005%  полного напряжения при изменении во входной сети±10%

	Стабилизация тока
	 

	На нагрузке
	0,01% максимального тока±100 мкАпри любом изменении напряжения

	В сети
	±0,005% полного тока при изменении во входной сети ±10%

	Пульсации
	0.1% от пика до пика от макс. выходного значения

	Нестабильность
	0,01% /ч после часа прогрева как в режиме регулировки тока, так и в режиме регулировки напряжения

	Индикация
	Цифровой вольтметр и амперметр

	Температура окружающей среды
	 

	1.      Во время работы
	от 0 до 50ºC

	2.      При хранении
	от -40 до 85ºC

	Органы управления на передней панели
	1.      Ток и напряжение могут непрерывно регулироваться при помощи десятиоборотных потенциометров с фиксируемыми ручками регулировки.

	
	2.      Выключатель с индикацией, индикация высокого напряжения (с аварийным отключением).

	Индикаторы состояния
	Режим управления напряжением и током, разомкнутая или замкнутая блокировка, запрет высокого напряжения, повышенное напряжение или ток, дуговой разряд, ошибка регулировки, перегрев

	Кабели
	 

	1. Входной 
	сетевой комплект IEC320, 1,83м. Не отсоединяется от источника

	2. Выходной 
	экранированный высоковольтный кабель длиной 3,0 метра, подсоединяемый на задней панели

	Размеры
	89×483×483мм


Качество поставляемой продукции должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно поставляться комплектно.

Продукция должна быть обеспечена комплектом технической документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспортом, сертификаты и другую документацию, на поставляемую фирмой-производителем продукцию, в том числе гарантийные обязательства, копии необходимых сертификатов на русском языке, подтверждающих функциональные характеристики продукции.

Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Не допускается поставка продукции с отклонениями от технических характеристик поставляемого товара.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты).









