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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Блок питания и преобразования сигналов 

БППС 4090А/М23 (с поверкой, методикой поверки и приемкой ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»)
В соответствии с п.12.2.2б ЕОСЗ закупка эквивалента не предусмотрена, т.к. закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков (приборы являются составной частью систем безопасности СУ ТС СК).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, 
не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, внесено в реестр средств измерения РФ, иметь первичную поверку.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	422196



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Приборы предназначены для питания преобразователей с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4…20 mA, измерений и преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления, преобразователей термоэлектрических, преобразователей с унифицированными выходными сигналами в унифицированные сигналы постоянного тока 4…20, 0…20 или 0…5 мA.
Приборы используются в составе систем управления технологическими процессами на объектах атомной энергетики


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации приборы должны соответствовать группе исполнения С3 при температуре окружающего воздуха от минус 10 оС до плюс 60 оС в соответствии с ГОСТ Р 52931-2008.
Степень защиты приборов от попадания внутрь твердых тел, пыли и воды 
(в соответствии с ГОСТ 14254-96): для передней панели - IP54, для корпуса - IP20.
Группа исполнения III по электромагнитной совместимости (ЭМС) в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000.
Группа исполнения М6 по устойчивости к механическим воздействиям в соответствии с ГОСТ Р 17516.1-90.
Категория сейсмостойкости – I по НП-031-01  


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры: ШхВхГ, мм, не более: 82х160х198.
Масса не более 1,3 кг

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Приборы должны быть:
- микропроцессорными, переконфигурируемыми потребителем с индикацией текущих значений преобразуемых величин;
- по числу преобразуемых входных сигналов – одноканальными;
- по числу выходных сигналов – двухканальными с независимой настройкой каждого канала на срабатывание по любой уставке;
‑  по числу каналов сигнализации – трехканальными с независимой настройкой каждого канала на срабатывание по любой уставке;

- по зависимости выходного сигнала от входного – с линейной зависимостью для входных сигналов от термопреобразователей сопротивления, преобразователей термоэлектрических или с линейной зависимостью и с функцией извлечения квадратного корня для унифицированного входного сигнала;
- по связи между входными и выходными цепями – без гальванической связи.
Диапазон входного унифицированного токового сигнала – 4…20 мА.
Диапазон выходного унифицированного токового сигнала – 4…20 мА.
Приборы должны выдерживать без повреждений обрыв и короткое замыкание выходных токовых цепей.
Приборы должны содержать встроенный источник напряжения, предназначенный для питания первичных преобразователей с унифицированным выходным сигналом постоянного тока.
Сопротивление нагрузки не более 0,5 кОм для выходного токового сигнала 4…20 мА 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Исполнение приборов – повышенной надежности.
Ресурс – 30000 ч в течение срока службы 10 лет

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Наличие на лицевой панели прибора:
- четырехразрядного светодиодного индикатора для отображения значений измеряемых величин;
-  трех светодиодов индикации состояния каналов сигнализации;
- кнопок управления.
Наличие на задней панели прибора:
- клеммных колодок подключения цепи сетевого питания, релейных каналов коммутации, входных и выходных цепей, цепей интерфейса;
- винта защитного заземления.
Наличие прижимных планок для монтажа блока в щите

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не установлено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Предел допускаемой дополнительной погрешности не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности при воздействии одного из нижеперечисленных факторов:
- при изменении температуры на каждые 10 оС в рабочем диапазоне температур;
- при воздействии повышенной влажности до 95 % при 35 оС;
- при воздействии постоянных магнитных полей и (или) переменных полей сетевой частоты напряженностью до 400 А/м;
- при изменении напряжения питания от номинального (220 В, 50 Гц) в диапазоне от 90 до 250 В, 50 Гц

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Питание приборов от сети переменного тока синусоидальной формы частотой от 40 до 100 Гц напряжением от 130 до 249В, при номинальных значениях – частоты 50Гц и напряжения 220В.
Выходные характеристики встроенного источника напряжения постоянного тока:
- номинальное напряжение 36В;
- максимальный ток нагрузки 22 мА.
Мощность, потребляемая от сети переменного тока при номинальном напряжении не превышает 16 В∙А

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Метрологические характеристики для измеряемой величины:
для диапазона измерений тока 4…20 мA – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 11,2 мкА, пределы допускаемой основной приведенной погрешности 0,07%.

Метрологические характеристики для унифицированного выходного сигнала:
для диапазона измерений тока 4…20 мA – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 19,2 мкА, пределы допускаемой основной приведенной погрешности 0,12%

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплект поставки на прибор:
- прибор;
- программное обеспечение;
- кабель интерфейсный;
- разъемы для присоединения кабелей;
- паспорт;
- свидетельство о поверке;
‑ руководство по эксплуатации на русском языке (на партию приборов);
- методика поверки (на партию приборов).

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка в соответствии с ГОСТ 26828-86 Е, ГОСТ 9184-74 Е, ГОСТ Р 51330.10-99.
Приборы должны быть опломбированы представителем ОТК предприятия-изготовителя 

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка в соответствии с ГОСТ 23170-78 Е, ГОСТ 9181-74 Е



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка приборов ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой».  
Поставка должна осуществляться в соответствии с годовым графиком поставки оборудования.
Последовательность и условия входного контроля в соответствии с документами:
- ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные  положения;
- СТО-1-2009. Система качества НИТИ. Входной контроль продукции. Общие требования к организации, проведению и оформлению;
- Положение о входном контроле продукции общепромышленного применения, предназначенной для монтажа в капитальном строительстве (утвержденного генеральным директором НИТИ 26.02.2004г.);
-Указание зам. генерального директора по экономике и финансам 08/79 от 28.04.2008г. «О введении форм актов входного контроля»;
- Указание 04/73 от 13.07.2004г. «О входном контроле средств измерений»

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Заказчику должны быть переданы:
- паспорта на каждый прибор;
- свидетельства о поверке на каждый прибор;
- руководства по эксплуатации;
- методика поверки;
- заключение о приемке приборов ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»;
- программное обеспечение 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Приборы должны транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 оС с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления. 
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Ремонт приборов в случае выхода из строя на предприятии-изготовителе по отдельному договору.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поверка приборов с периодичностью не реже одного раза в два года.



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Приборы не должны содержать вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Приборы должны соответствовать классу безопасности 3НУ по ОПБ-88/97



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставлять приборы повышенной надежности, предназначенные для объектов атомной энергетики.
Выполнить технологический прогон приборов в течение 72 часов



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Приборы поставить в количестве 12 шт. в сроки, установленные пунктом 5 Извещения о проведении запроса цен.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Паспорт на каждый прибор отдельно.
Свидетельство о поверке на каждый прибор отдельно.
Руководство по эксплуатации и методика поверки в виде брошюры на партию приборов.
Программное обеспечение на CD диске на партию приборов.  



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Обучение не требуется



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	




[bookmark: _GoBack]
