1 Назначение

Калибратор многофункциональный предназначен для поверки универсальных вольтметров, мультиметров, измерительных каналов и информационно-измерительных систем.

2 Технические характеристики

	Наименование
	Ед. изм.
	Кол- во
	Техническая характеристика

(ГОСТ, ТУ)

	Калибратор многофункциональный типа 9100Е
	шт
	1
	Основные характеристики:

· Постоянное напряжение  0±1050 В

· Переменное напряжение 0±1050 В при частоте 10 Гц - 100 кГц

· Постоянный ток 0±1000 А (токовая катушка включена)

· Переменный ток 0±1000 А (токовая катушка включена) при частоте 10 Гц - 30 кГц

· Сопротивление 0-400 MОм

· Сопротивление изоляции 100 кОм-2 ГОм

· Целостность цепи 0-4 кОм

· Проводимость 2,5 нС-25 мС

· Емкость 500 пФ-40 мФ

· Частота 0,5 Гц-100 МГц 

· Коэффициент заполнения 0,05%-99,95%

· Длительность импульса 0.30 мксек -1999,99 мсек

· Уровни логических импульсов TTL, CMOS и ECL

· Форма выходного сигнала: Синусоида, прямоугольная, треугольная, трапецеидальная и импульс

· Температура: Моделирование термопар и термометров сопротивления

· Наличие двух слотов карт PCMCIA для процедур калибровки

· Интерфейс GPIB
· высота: 3 единичных размера для монтажа в приборную стойку

· ширина 427 мм

· глубина 460 мм
· Вес основного блока 18,5 кг

· Встроенная поддержка работы с калибратором программного обеспечения MetCal
· Совместимость с программным обеспечением поддерживающим систему команд fluke 9100E


	1. 
Постоянное напряжение
Диапазон (+)
Годовая погрешность при 23±5°C
(% выхода + предельное отклонение))
Совместимый ток
Абсолютное разрешение
0,000... 320,000 мВ 0,32001 ... 3,20000 В 3,2001 ... 32,0000 В 32,001 ... 320,000 В 320,01...1050,00 В
0,006+4,16 мкВ 0,006 +41,6 мкВ 0,0065+ 416 мкВ 0,0065 +4,48 мВ 0,006 + 19,95 мВ
<20 мА
<20 мА
<20 мА
<6 мА
<6 мА
1 мкВ
10 мкВ
100 мкВ
1 мВ
10 мВ
2.Переменное напряжение

Переменное напряжение (синусоидальная форма сигнала)
Выходное напряжение

Частота
Годовая погрешность  при

23± 5°С
±(% выхода + предельное отклонение)
Совместимый
ток
Суммарный коэффициент
гармоник
(% выхода)
Абсолютное
Разрешение
0,000... 10,000 мВ

10 Гц ...3 кГц
0,04 + 384 мкВ
20 мА
0,06
1 мкВ
3...10 кГц
0,04 + 512 мкВ
20 мА
0,10
1 мкВ
10...30 кГц
0,06 +960 мкВ
20 мА
0,13
1 мкВ
30... 50 кГц
0,09 +1,92 мВ
20 мА
0,20
1 мкВ
50 ...100 кГц
0,20+5,12 мВ
20 мА
0,32
1 мкВ
10,001 ...32,000 м В

10 Гц ...3 кГц
0,04 +96,0 мкВ
20 мА
0,06
1 мкВ
3...10 кГц
0,04 +1 28 мкВ
20 мА
0,10
1 мкВ
10...30 кГц
0,06 + 240 мкВ
20 мА
0,13
1 мкВ
30... 50 кГц
0,09 + 480 мкВ
20 мА
0,20
1 мкВ
50 ...100 кГц
0,20 +1,28 мВ
20 мА
0,32
1 мкВ
32,001 ... 320,000 м В

10 Гц ...3 кГц
0,04 +19,2 мкВ
20 мА
0,06
1 мкВ
3...10 кГц
0,04 +25,6 мкВ
20 мА
0,10
1 мкВ
10...30 кГц
0,06+48,0 мкВ
20 мА
0,13
1 мкВ
30... 50 кГц
0,09+96,0 мкВ
20 мА
0,20
1 мкВ
50 ...100 кГц
0,20 + 256 мкВ
20 мА
0,32
1 мкВ
0,32001 ...3,20000 В

10 Гц ...3 кГц
0,04 +1 92 мкВ
20 мА
0,06
10 мкВ
3...10 кГц
0,04 + 256 мкВ
20 мА
0,10
10 мкВ
10...30 кГц
0,06 + 480 мкВ
20 мА
0,13
10 мкВ
30... 50 кГц
0,09 +960 мкВ
20 мА
0,20
10 мкВ
50 ...100 кГц
0,20+2,56 мВ
20 мА
0,32
10 мкВ
3,2001 ...32,0000 В

10 Гц ...3 кГц
0,04 +1,92 мВ
20 мА
0,10
100 мкВ
3...10 кГц
0,06+2,56 мВ
20 мА
0,10
100 мкВ
10...30 кГц
0,08+4,80 мВ
20 мА
0,16
100 мкВ
30... 50 кГц
0,15+ 9,60 мВ
20 мА
0,20
100 мкВ
50 ...100 кГц
0,35 +32,0 мВ
20 мА
0,32
100 мкВ
32,001 ...105,000 В

10 Гц ...3 кГц
0,04 + 6,30 мВ
20 мА
0,10
1 мВ
3...10 кГц
0,06+ 8,40 мВ
20 мА
0,10
1 мВ
10...30 кГц
0,08+ 15,8 мВ
20 мА
0,16
1 мВ
30 ... 50 кГц
0,15 + 31,5 мВ
20 мА
0,20
1 мВ
50 ...100 кГц
0,35+ 105 мВ
20 мА
0,32
1 мВ
105,001 ...320,000 В

40 ...100 Гц
0,05+ 19,2 мВ
6 мА
0,50
1 мВ
100 Гц ...1 кГц
0,05+ 19,2 мВ
6 мА
0,32
1 мВ
1 ...3 кГц
0,08+ 19,2 мВ
6 мА
0,32
1 мВ
3...10 кГц
0,08 + 32,0 мВ
20 мА
0,32
1 мВ
10...20 кГц
0,12 +48,0 мВ
20 мА
0,32
1 мВ
20... 30 кГц
0,15 +64,0 мВ
20 мА
0,32
1 мВ
320,01...800,00 В

40 ...100 Гц
0,05 + 63,0 мВ
6 мА
0,50
10 мВ
100 Гц ...1 кГц
0,05 + 63,0 мВ
6 мА
0,32
10 мВ
1 ...ЗкГц
0,08 + 63,0 мВ
6 мА
0,32
10 мВ
3...10 кГц
0,08+ 105 мВ
20 мА
0,32
10 мВ
Ю...20кГц
0,12+ 158 мВ
20 мА
0,32
10 мВ
20 ... 30 кГц
0,15 + 210мВ
20 мА
0,32
10 мВ
800,01...1050,00 В

40 ...100 Гц
0,05+ 126 мВ
6 мА
0,50
10 мВ
100 Гц ...1 кГц
0,05+ 126 мВ
6 мА
0,32
10 мВ
1 ...3 кГц
0,08+ 126 мВ
6 мА
0,32
10 мВ
3...10 кГц
0,08 +210 мВ
20 мА
0,32
10 мВ
3.Сила постоянного тока
Эквивалентный выход тока (±)
Годовая погрешность при 23 ±5°C  (% выхода + предельное отклонение (floor)
Совместимое напряжение (на клеммах 9100)
Абсолютное разрешение
0,000...320,000 мкА 0,32001 ...3,20000 мА 3,2001 ...32,0000 мА 32,001 ...320,000 мА 0,32001 ...3,20000 А
3,2001 ...10,5000 А 10,5001 ...20,0000 А*
0,014 + 11 нА 0,014 +83 нА 0,014 +900 нА 0,016+9,6 мкА 0,060 + 118 мкА 0,055 + 940 мкА 0,055 + 4,50 мА
4В
 4В 4В
 4В 2,2В 2,1В 2,0В
1 нА
10 нА 100 нА  1 мкА 10мкА 100 мкА 100 мкА
3.1. Сила постоянного тока с использованием токовых катушек
Эквивалентный выход тока

Годовая погрешность при 23(5оС (% выхода + предельное отклонение

Абсолютное разрешение

10-витковая катушка

3,2001…32,0000 А
32,001 … 105,000 А

105,001… 200 А

0,060 + 1,18 мА
0,055 + 9,40 мА
0,055 + 45 мА

100 мкА
1 мА
1 мА

50-витковая катушка
16,001 … 160,000 А
160,01 … 525,00 А
525,01 … 1000,00 А

0,060 + 5,9 мА
0,055 + 47 мА
0,055 + 225 мА

1 мА
10 мА
10 мА

4.Сила переменного тока
Сила переменного тока (синусоидальная форма сигнала)
Выходной ток
Частота2
Годовая
погрешность
при 23 + 5°С +
(% выхода +
предельное
отклонение)
Совместимое
эффективное
напряжение
Суммарный
коэффициент
гармоник (%
выхода)
Погрешность по
совместимости
(A/V) для
\/с>0,5\/эфф.
Абсолютное разрешение
0,000 …32,000 мкА

10Гц-ЗкГц 
3-10 кГц 
10-20 кГц
20-ЗО кГц
0,07+900 нА 0,10 + 1,8 мкА 0,20+ 6,0 мкА 0,25 +9,0 мкА
4В 4В 4В 4В
0,10 0,25 0,40 0,60
60 нА/В 600 нА/В 2,5 мкА/В 5,4мкА/В
1 нА 1 нА 1 нА 1 нА
32,001 … 320,000 мкА

10Гц-ЗкГц 
З-10 кГц 
10-20 кГц
20-30 кГц
0,07+300 нА 0,10+600 нА 0,20+2,0 мкА 0,25 +3,0 мкА
4В 4В 4В 4В
0,10 0,25 0,40 0,60
60 нА/В 600 нА/В 2,5 мкА/В 5,4мкА/В
1 нА 1 нА 1 нА 1 нА
0,32001…3,20000 мА

10Гц-ЗкГц 
3-1О кГц 10-20 кГц 
20-30 кГц
0,07+300 нА 0,10+600 нА 0,20+2,0 мкА 0,25 +3,0 мкА
4В 4В 4В 4В
0,10 0,25 0,40 0,60
60 нА/В 600 нА/В 2,5 мкА/В 5,4мкА/В
10 нА 10 нА 10 нА 10 нА
3,2001…32,0000 мА

10Гц-ЗкГц 
3-10 кГц 
10-20 кГц 20-30 кГц
0,08+3,2 мкА
0,10 + 6,4мкА
0,20+12,8 мкА
0,25 +22,4 мкА
4В 4В 4В 4В
0,10 0,25 0,40 0,60
0,5 мкА/В 4мкА/В 15мкА/В 32мкА/В
100 нА 100 нА 100 нА 100 нА
32,001…320,000 мА

10Гц-3кГц 
3-10 кГц 
10-20 кГц 20-30 кГц
0,08+32,0 мкА 0,10+48,0 мкА 0,20+ 64,0 мкА 0,25 +96,0 мкА
4В 4В 4В 4В
0,10 0,25 0,40 0,60
2мкА/В 4мкА/В 15мкА/В 35мкА/В
1 мкА 1 мкА 1 мкА 1 мкА
0,32001…3,20000 А

10Гц-3кГц 
3-10 кГц
0,10+480 мкА 0,25 +2,56 мА
2,5 В 2,5 В
0,20 1,10
90мкА/В 600 мкА/В
10мкА 10мкА
3,2001…10.5000 А

10Гц-3кГц 
3-10 кГц
0,20+ 3,0 мА 0,50 +10,0 мА
2,5 В 2,2 В
0,20 1,10
0,3 мА/В 2,1 мА/В
100 мкА 100 мкА
10,5001…20,0000 А

10Гц-3кГц 
3-10 кГц
0,20+6,9 мА 0,50 +23,0 мА
2,5 В 2,2 В
0,30 1,10
0,3 мА/В 2,1 мА/В
100 мкА 100 мкА
3,2001…32,0000 A
10-100 Гц 100-440 Гц
0,20+5,5 мА 0,78+27 мА
2,5 В 2,5 В
0,15 0,50
100 мкА 100 мкА
32,001…200,000 А

10-100 Гц 100-440 Гц
0,21 +90мА 0,67+0,25 А
2,5 В 2,5 В
0,15 0,50
1 мА 1 мА
16,001…160,000 А

10-100 Гц
0,20+28 мА
2,5 В
0,15
1 мА
160,01…1000,000 А

10-100 Гц 
0,21+0,45 А
2,5 В
0,15
10 мА
5.Измерение электрического сопротивления
Резистивный выход
Годовая погрешность при 23± 5°С (% выхода + предельное отклонение)
Абсолютное разрешение
Выход калибратора как источник тока для объекта испытаний
Низкое значение (Low)
Высокое значение (High)
Супер (Super)
0,0000 ...40,0000 Ом 
40,0001 ...400,000 0м
0,40001 ... 4,00000 кОм
4,0001 ... 40,0000 кОм
40,001 ... 400,000 кОм
0,40001 ... 4,00000МОм
4,0001 ... 40,0000 МОм
40,001 ... 400,000 МОм
0,025 + 10,0 мОм
0,020 +20,0 мОм*
0,01 5 + 80,0мОм
0,020+ 800 мОм
0,020+8,0 Ом
0,050+ 100 Ом
0,150+2,0 кОм
0,260 + 40,0 кОм
0,050 +10,0 мОм
0,015 + 20,0 мОм
0,015 + 80,0 мОм
0,015 + 800 мОм
0,018+8,0 Ом
0,020+ 100 Ом
0,050+2,0 кОм
0,060+ 40,0 кОм
0,100+50,0 мОм 0,035 +1 00 мОм* 0,035 +200 мОм 0,025+ 2,0 Ом 0,025+ 20 Ом 0,040+200 Ом 0,050+2,0 кОм
0,1 мОм 1 мОм
10мОм
100мОм 1 Ом 
10 Ом
100 Ом 
1 кОм



3 Комплект поставки
Калибратор многофункциональный типа 9100Е – 1 шт.
в стандартной комплектации                                   

Комплект эксплуатационной документации        на русском языке  - 1 шт.

Методика поверки  -  1 шт.
Свидетельство о поверке – 1 шт.
4 Условия поставки                                                                                                         Стоимость оборудования должна включать НДС, таможенные сборы и пошлины, упаковку, страховку, стоимость поверки, полный комплект технической документации на русском языке и гарантийное обслуживание.

Транспортировку оборудования должны осуществлять граждане, трудоустроенные в соответствии с действующим законодательством РФ.

5 Требования к гарантии

Минимальный срок гарантии оборудования - 12 месяцев с момента поставки.
6 Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

7 Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке:

· руководство по эксплуатации и обслуживанию;

· методика поверки.
В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.
8 Место поставки

1. Доставка продукции осуществляется путем самовывоза покупателем. 
2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

9 Прочие условия

Поставляемая продукция не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил и находиться в свободной продаже на территории РФ.
Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:
1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара. 
9
1

