
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)
      СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

   Председатель Единой комиссии 

          по закупкам ГНЦ ИФВЭ                                     Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

___________________    Солдатов А.П.

             _________________ Иванов С.В.
    « __ »  _____________ 2011 г.                                             « __ » _____________2011 г.                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку оборудования для криогенно-вакуумного стенда в здании 33А
_______
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «12» августа 2011 года №  Z008113
(информация на сайте:  zakupki.rosatom.ru    № 110812/0456/072)
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий»

 (ГНЦ ИФВЭ)

Протвино, 2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования для криогенно-вакуумного стенда в здании 33А 
 «12» августа 2011 года

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (далее ГНЦ ИФВЭ).
Адрес заказчика: 142281, Московская обл.,  г. Протвино,  ул. Победы, д. 1  
Контактное лицо заказчика: Грушичева Екатерина Анатольевна
Телефон/факс заказчика:  8(4967) 71-35-65, факс-автомат: 8(4967) 74-44-95
Адрес электронной почты заказчика: grushecheva@ihep.ru
Время работы:  в рабочие дни 8-00 до 17-00  по московскому времени. 
Источник финансирования заказа: собственные средства.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: поставка оборудования для криогенно-вакуумного стенда в здании 33А
Место доставки товаров, выполнения работ: Московская обл., г. Протвино, площадь Науки, д.1, техплощадка ГНЦ ИФВЭ. 

Срок поставки товаров, выполнения работ: поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 15.12. 2011 г.
Максимальная цена договора, включая НДС: 3 070 738,00 (три миллиона семьдесят тысяч семьсот тридцать восемь, 00) рублей.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:  10 час.00 мин. «12» августа 2011 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 10 час. 00 мин. «19» августа 2011 г.
Сроки и условия оплаты поставок товаров: авансовый платёж в размере 50% от общей цены договора осуществляется после подписания договора в течение 10 (десяти) банковских дней. Окончательный расчёт производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12). 

Дополнительные сведения: в цену товара должны быть включены все расходы на приобретение и поставку товара, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Обязательное требование: к участию в запросе котировок допускаются  Производители и компании, действующие на территории Российской Федерации от лица Производителя, права которых документально подтверждены Производителем.
Участники процедуры размещения закупки обязаны приложить к заявке следующие копии документов:

1) Копия свидетельства о государственной регистрации;

2) Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

3) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

4) Справку из налогового органа об отсутствии задолженности перед налоговыми органами.
5) Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями;

6) Копия приказа о назначении генерального директора (директора);

7) Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы (договор, счет-фактуру, накладную и т.д.) от лица контрагента;

8) Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае её применения);
9) Договор с Производителем.
      Все предоставленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации.
К запросу котировок цен не допускаются организации, сведения о которых находятся в реестре недобросовестных Поставщиков; организации, имевшие случаи уклонения от заключения договора на поставку товаров, работ и услуг при проведении закупочных процедур ГНЦ ИФВЭ; а так же организации имевшие случаи нарушения договорных обязательств с ГНЦ ИФВЭ. 
Котировочная заявка участника должна соответствовать требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции  на дату размещения данного извещения на сайте http://www.zakupki.rosatom.ru (вкладка Документы - ЕОСЗ).

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 

	
	№ 2  Форма заявки




Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Сведения о товарах:
	№   п./п.


	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	1.
	Компактный ультралегкий безмасляный гелиевый течеискатель ASM 310, (BSAA0000MM9A)
	Максимальная чувствительность = 5*10-12 мбар*л/сек

Скорость откачки по азоту (гелию) = 7 (1.1) л/сек

Скорость форвакуумной откачки (безмасляный диафрагменный насос) = 1.7 м3/ч

Максимальное рабочее давление = 15 мбар

Время выхода на режим после включения < 2 мин
	1

	2.
	Щуп-пробозаборник,  

(SNC1E1T1)
	Длина 5 м
	1

	3.
	Пистолет для обдува гелием (109951)
	
	2

	4.
	Полевой гелиевый течеискатель GasCheck G3 (Ion Science)
	Чувствительность по гелию - 1*10-5 см3/сек

Точность 5% от диапазона измерений

Сигнал - графический дисплей и звук до 90 дБ

Калибовка – заводская установка

Сохранение данных – до 10 значений с указанием даты и времени

Скорость прокачки газа - 2 см3/сек

Питание 4 NiMH аккумулятора размера АА

Рабочий диапазон температур  -20 ÷ +60 °С

Вес – 0,45 кГ

Размеры 390х60х49 мм
	1

	5.
	Безмасляный форвакуумный насос АСР40 (V8SACSFEMF)


	Многоступенчатый насос Рутса для получения особо чистого вакуума. 

S=37 м3/ч.

Предельное остаточное давление 3*10-2 мбар.

Входной фланец Ду 40 ISO-KF

Выхлопной фланец Ду 25 ISO-KF

Габаритные размеры: 634х185х310 мм
	2

	6.
	(145-0040K-220V/50-60) клапан угловой предохранительный 
	DN40 ISO KF 220V/50-60
	2

	7.
	(31064M) Угловой клапан Ду 40 ISO-KF с ручным приводом
	
	4

	8.
	(31063M) Угловой клапан Ду 25 ISO-KF с ручным приводом
	
	2

	9.
	(I14111) Турбомолекулярный насос

АТР 400
	Рминим. остат. =8*10-10 мбар

Скорость откачки по азоту 400л/сек

Максимальное выпускное давление 0,2 мбар

Время разгона 3 мин

Потребляемая мощность 300 Вт

Охлаждение воздушное

Входной фланец: Ду 160 ISO-K
Выходной фланец: Ду 40 ISO-K
Масса 9 кГ
	1



	10.
	(А461237-035) Кабель соединительный 3.5м
	Длина 3,5 м
	1

	11.
	(111692) Контроллер ACT 600TH для    ATP 400
	Индикация:

 скорость вращения,

 ток потребления насоса, температура насоса и контроллера,

 суммарные моточасы, неполадки, запоминанием последних 10 кодов об ошибках 

Контроль:

 скорость вращения,

 напуск,

 старт,

 раскатка,

 график техобслуживания. Автоматическое определение напряжения питания 100-240 В, 50/60 Гц. 

Интерфейс RS 232/485
	1

	12.
	(112655) ACC2009 Датчик давления 

Пирани+холодный катод 


	Диапазон измерения: 1000-5х10-9мбар

2 уставки

Точность:

5.10–9…1.10–8 мбар, ±50%

1.10–8…100 мбар, ±30%

100…1000 мбар, ±50%

питание 24В DC

интерфейс 0-10 В

Фланец Ду 40 ISO-KF
	2

	13.
	(112646) Вакуумметр Пирани AP2004 DN16KF
	Диапазон измереня 1000 – 5*10-4 мбар

Точность: 15% от считываемого значения Воспроизводимость: 2% от считываемого значения

Рабочая температура: 5°С - 60°С

питание 24В DC

интерфейс 0-10 В

Фланец Ду 16 ISO-KF
	2

	14.
	 Трехканальный блок питания и индикации 

ACM 2000 (112712)
	Количество подключаемых вакуумметров: 3

Точки уставки :
6

Выходной сигнал:
0 - 10 V
Интерфейс :

RS 232

Индикация величин :        мбар - Торр - Па

рабочая температура : 5°C - 50°C
Размеры:
 84 x 128,5 x 204,5 

Питание:
90-250 В 50Гц
	2

	15.
	Кабель для вакуумметров 5м (112752)
	
	6

	16.
	(068047) Заглушка Ду 160 ISO-K
	
	1

	17.
	(303057) Двухсторонняя струбцина Ду 160 ISO-K
	
	6

	18.
	(056942) Защитная сетка Ду 160 ISO-K на входе АТР 400 
	размер ячейки 2,5 мм
	1

	19.
	(303358) Переходник-тройник Ст. Ду 40/40/16KF
	(40-40-16)
	3

	20.
	(068566) Переходник-тройник Ст. Ду 40/40/25KF
	(40-40-25)
	3

	21.
	(068564) Тройник Ст.Ду40 ISO-KF
	
	3

	22.
	(068571) Крестовина Ст.Ду40 ISO-KF
	
	2

	23.
	(303028) Уголок Ду 40/40 ISO-KF
	
	2

	24.
	(068217) Длинный приварной фланец Ду40 ISO-KF
	
	3

	25.
	(068216) Длинный приварной фланец Ду25 ISO-KF
	
	2

	26.
	(303005) Переходник Ду40-Ду25
	
	2

	27.
	(068374) Гибкий сильфонный шланг Ду 40 ISO-KF 
	длина 0,5 м
	2

	28.
	(068373) Гибкий сильфонный шланг Ду 40 ISO-KF
	Длина 0.25м
	2

	29.
	(068230) Центрирующее кольцо Ду 40 ISO-KF с витоновым уплотнением 
	комплект из 6 шт
	3 компл.

	30.
	(068229) Центрирующее кольцо Ду 25 ISO-KF с витоновым уплотнением 
	комплект из 6 шт
	1 компл.

	31.
	(068228) Центрирующее кольцо Ду 16 ISO-KF с витоновым уплотнением
	комплект из 15 шт
	1 компл

	32.
	(083267) Хомут Ду 32/40 ISO-KF
	
	18

	33.
	(083264) Хомут Ду 20/25 ISO-KF
	
	10

	34.
	(083333) Хомут Ду 10/16 ISO-KF
	
	10


*)      Оборудование для дооснащения существующего криогенно-вакуумного стенда.        

         Докупаемые позиции встраиваются в подготовленные корпуса и стойки в соответствии с их габаритами, а также координатами патрубков, разъемов, развесовок насосов.

       Для обеспечения совместной работы с ранее установленным оборудованием поставка эквивалентов не допускается. 

Требования к гарантии: гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной.

Требования к упаковке оборудования: оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перевозок и длительного хранения.
Требование к технической документации: Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке. 

Срок поставки товара и выполнения работ: поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 15.12. 2011 г.


Приложение №2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Форма заявки на участие в процедуре закупок
(подается на фирменном бланке организации)

(должен быть исходящий номер и число)

Заявка на участие в процедуре закупок  ГНЦ ИФВЭ по лоту №       от: ___________________________________________________________________________    (наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты, ИНН)

	№

п/п
	Наименование и характеристики поставляемых товаров, работ и услуг
	Количество поставляемых товаров, работ и услуг
	Условия поставки, выполнения работ, оказания услуг, размер аванса и др.
	Примечание

	
	
	
	
	


Мы согласны поставить товар по следующей цене __________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18%) ___________ (сумма прописью) рублей.

В цену товара включены все расходы, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

                      _______________                                       ____________________

        (Должность руководителя)                             (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
PAGE  
2

