[bookmark: _IV._%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0]Техническая часть.
[bookmark: _V._%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%25A5%25D0%]
Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Boлoкoннo-oптичeские датчики температуры  OSHT-312 или    (эквивалент)

	1.1 Boлoкoннo-oптичeский датчик температуры  OSHT-312-3A – 20 шт.
Общие условия работы
Среда применения- В условиях механических воздействий, в агрессивных средах, в сильноточных устройствах высокого напряжения.
Химическая стойкость – Устойчив к воздействию растворителей и химических веществ (керосина и т.д.)
Диапазон измерений – от -50Сº до 500Сº
Механическая часть
Количество чувствительных элементов – 3
Расстояние от чувствительных элементов до основания датчика – 60мм, 110мм, 160мм
Тип разъема – FC/APC
Материалы сенсора – Устойчивые к воздействию химикатов, инертные и диэлектрические материалы; кварцевое оптоволокно
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм – 170х10х4
Длина оптоволоконного кабеля – 3м.
Технические характеристики
Абсолютная максимальная погрешность - ±1 Сº
Время отклика – 500 миллисекунд
Требования спецификации 
Технические условия: ТУ-5210-221-77951881-2012
Электрическая прочность твердых изоляционных материалов: ГОСТ 6433.3-71
Свидетельство об утверждении типа средств измерений: RU.C.32.004.A № 49372


Комплектация:
 1. Датчик OSHT-312-3А;
 2. Паспорт датчика
 3. Сертификат о калибровке и поверке датчика;
4. Упаковка.
1.2. Boлoкoннo-oптичeский датчик температуры  OSHT-312-3В – 20 шт.
Общие условия работы
Среда применения - В условиях механических воздействий, в агрессивных средах, в сильноточных устройствах высокого напряжения.
Химическая стойкость – Устойчив к воздействию растворителей и химических веществ (керосина и т.д.)
Диапазон измерений – от -50Сº до 500Сº
Механическая часть
Количество чувствительных элементов – 3
Расстояние от чувствительных элементов до основания датчика – 140мм, 280мм, 420мм
Тип разъема – FC/APC
Материалы сенсора – Устойчивые к воздействию химикатов, инертные и диэлектрические материалы; кварцевое оптоволокно
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм – 430х10х4
Длина оптоволоконного кабеля – 3м.
Технические характеристики
Абсолютная максимальная погрешность - ±1 Сº
Время отклика – 500 миллисекунд
Требования спецификации 
Технические условия: ТУ-5210-221-77951881-2012
Электрическая прочность твердых изоляционных материалов: ГОСТ 6433.3-71
Свидетельство об утверждении типа средств измерений: RU.C.32.004.A № 49372
Комплектация:
 1. Датчик OSHT-312-3А;
 2. Паспорт датчика
 3. Сертификат о калибровке и поверке датчика;
4. Упаковка.
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1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок: 180 календарных дней с момента подписания договора. 

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 3 200 000 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
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