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В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку универсальной двухколонной испытательной машины для определения механических характеристик прорезных пружин с нагрузкой 1кН настольного исполнения типа LFM-C 1 кН или эквивалент для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
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Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru/223  

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru
Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
Подольск, 2013 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку универсальной двухколонной испытательной машины для определения механических характеристик прорезных пружин с нагрузкой 1кН настольного исполнения типа LFM-C 1 кН или эквивалент
	ОКВЭД
	33.40.1

	ОКДП
	3321110

	
	

	Наименование параметра
	Требования

	Настольная универсальная двухколонная испытательная машина типа LFM-С 1 кН или эквивалент
	Испытательная машина предназначена для проведения испытаний на статическое сжатие прорезных пружин высотой до 120 мм и шириной до 100 мм и плоских листовых пружин с размерами 410 х 410 мм в замкнутом цикле регулирования. 
Особенности:

-Прочная настольная рама машины с высокой продольной и поперечной жесткостью.

-Центральный шпиндель высокого разрешения приводится в движение приводным элементом с шариковой гайкой предварительного напряжения и беззазорным антиротационным устройством защиты, обеспечивающий высокую точность позиционирования и приложения нагрузки. Управляется высокоточным сервомотором.

- Высокоточный серводвигатель переменного тока с цифровым управлением с возможностью быстрого старта и остановки, наилучшего управления и низкого уровня шума. 

- Тензорезисторный электронный датчик нагрузки смонтирован непосредственно на самом нагружающем механизме для наивысшей точности приложения нагрузки.

-Машина оснащена никелевыми T-образными пазами (слотом) для установки захватов, компонентов, образцов и готовых изделий.

	Электронный датчик силы
	Максимальная нагрузка – не менее 1 кН.

Класс точности не менее ±0,5% в диапазоне от 0,01 кН до 1 кН. 

Класс точности не менее ±1% в диапазоне от 0.005 кН до 0.01 кН.

Поставляется с калибровочным сертификатом согласно последнего стандарта ISO 17025.

	Максимальный ход шпинделя 
	Не менее 250 мм

	Скорость перемещения шпинделя
	Плавная, не менее 0.001 - 50 мм\мин

	Разрешение цифровой системы перемещения
	Не менее  0,00090 мм

	Расстояние в свету (ширина тестового простраства)
	Не менее  450 мм

	Жесткость рамы нагружения 
	Не менее  40 кН/мм

	Диаметр стандартных втулок
	30/12 мм

	Диаметр колонн
	Не менее 50 мм

	Габариты, (Ширина х Глубина х Высота)
	Не более 450 х 250 х 1350 мм

	Вес
	Не менее 110 кг для обеспечения необходимой жесткости конструкции

	Электропитание
	220В / 2 кВт / 1 фаза

	Цифровой контроллер
	Контроллер замкнутого цикла управления серии PSC-1000 или эквивалент с базовым модулем DION-Basic или эквивалент с возможностью управления машиной в мягком (с управлением по нагрузке) и жестком (с управлением по деформации) режимах нагружения со следующими характеристиками:

- Возможность управления машиной в мягком (с управлением по нагрузке) и жестком (с управлением по деформации) режимах нагружения.

- Частотный диапазон регулирования по системе сбора данных:  не менее 1000 Гц

- Разрешение по нагрузке не хуже +-240'000 разрядов

- Несущая частота усилителя нагрузки не менее 5 кГц

- Разрешение по перемещению не хуже +-240'000 разрядов

- Инкрементальный вход прямоугольного импульса с управлением типа 'текущий преобразователь' для регистрации перемещения по оси Х с частотой 8МГц

- Разрешение по деформации не хуже +-240'000 разрядов

- Разрешение по всем каналам может быть увеличено до  +-1'700'000 разрядов

- Процессор 80386 CPU 33 MHz

- Кодирование датчика через разъем что обеспечивает сохранение информации о присоединенном датчике флэш карте. Эта информация может быть записана и сохранена по требованию

- Флэш карта может быть модифицирована компьютером и методом сохранения информации

-В систему встроен конвертер/преобразователь для автоматического распознавания датчиков и калибровок

	Устройство для проведения испытаний на сжатие из нержавеющей стали


	В устройство должно входить:
-1 верхняя сферическая шайба

​- 1 нижняя фиксированная шайба

Шайбы должны иметь диаметр не менее 200 мм

Шайбы должны иметь твердость не менее 52 - 58 HRC. Включая адаптер для установки на испытательной машине с расстоянием между сжимающими плитами не менее чем от 0 до 200 мм.

	Управляющая станция  в комплекте
	Должна обладать характеристиками не хуже:

- системный блок на базе процессора Intel Core 2 Duo 2,2 GHz; оперативная память 2 Gb; привод DVD-RW; жесткий диск 500 Gb; монитор 22"; клавиатура; мышь; ПО MS Windows XP Professional; цветной принтер; сетевой фильтр на 5 розеток.

	Программное обеспечение для статических испытаний
	В состав программного комплекса должна входить рабочая станция на базе современного персонального компьютера с предустановленным программным пакетом DIONSTAT на русском языке для проведения статических испытаний  образцов металла на растяжение, сжатие и изгиб. В состав пакета должен входить русскоязычный редактор формы протокола и редактор создания шаблонов испытаний.

	Программное обеспечение для свободного программирования
	В состав программного комплекса должен входить программный пакет DIONPRO для  программирования испытаний пользователем, произвольного управления испытательной машиной и сбора данных.

Возможности:

-Произвольная настройка параметров испытаний (сила, перемещение, деформация или внешний сигнал), в соответствии с различными стандартами:  EN, ASTM, DIN, BS и т.д.

-Свободное программирование последовательностей стандартных испытаний

-Программирование с помощью технических языков через структурированное меню

-Графический и цифровой мониторинг

-Обработка, расчет и печать результатов испытаний

-Создание любых форм протоколов

-Пересчет данных в различные измерительные системы

-Контроль пиковых значений


-Управление данными серии испытаний

-Экспорт данных в другие программные приложения через ASCII-файлы

-Возможность работы в сети

-Возможность работы с оборудованием для определения роста трещины

	Рабочее место оператора
	Эргономичное рабочее место оператора в виде прочного системного стола для установки испытательной машины, управляющего контроллера, компьютера, принтера, измерительных устройств, подключения устройств управления машиной. 

	Сертификат об утверждении типа СИ Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии
	Наличие

	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	1. Гарантийный период 

	Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

	Сервисную поддержку на территории Российской Федерации
	Наличие
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