Информация не секретная
Техническое задание на поставку 

сырья, материалов и комплектующих изделий
Предмет закупки: «Комплект расходомеров ROTAMASS раздельного типа»
Санкт-Петербург

2014

Техническое задание
на поставку комплекта расходомеров ROTAMASS раздельного типа
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 20. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект расходомеров ROTAMASS раздельного типа. 
Возможен любой аналог, работа которого основана на кориолисовом принципе измерения массового расхода воды.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Требований нет.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Требований нет.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	421370


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	2.1. Расходомеры предназначены для измерения в широких пределах массового расхода воды в системе охлаждения оборудования в составе стенда Цефей-М.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1. Климатическое исполнение и категория размещения оборудования по  ГОСТу 15150-69

3.2. Пределы температуры окружающей среды 0….+80°С

3.3. Влажность окружающей среды 5…95% без конденсации

3.4. Высота над уровнем моря не более 1000м.

3.5. Окружающая среда не взрывоопасна, не содержит токопроводящей пыли и агрессивных газов и паров.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Расходомер с расходом 2,7 тонн/час
Модель выносного датчика: Yokogawa RCCS34-M04A5SL/QR1 (или аналог);

Модель преобразователя: Yokogawa RCCF31-AH2M/AP/QR1 (или аналог); 
Модель кабеля Yokogawa RCCY031-1L015 (или аналог)
Массовый расход,

Номинальное значение

2,7 тонн/час

(При перепаде давления 1,03 Бар)

Массовый расход,

Максимальное значение

5 тонн/час

(При перепаде давления 2,5 Бар)

Погрешность измерения расхода воды

± 0,1% от измеренного значения

Погрешность измерения расхода воды аналогового токового выхода

± 0,1% от измеренного значения плюс максимум  0,05 диапазона

Время усреднения 

60 сек

Стабильность нуля

0,135 кг/час

Диапазон измерений плотности

0,3….5 кг/л

Погрешность измерения плотности

±3 г/л

Диапазон температур
0…200 °С
Погрешность измерения температуры

±1°С±0,5%

Пределы температуры окружающей среды

0….+80°С

Влажность окружающей среды

5…95% без конденсации

Диапазон давлений

0…50 Бар

Тип фланца

ASME 1500 RF
Ду - Диаметр подключения к

процессу 

40 мм

Длина измерительной части расходомера 
370 мм
Тип исполнения датчика и внешнего преобразователя

Раздельный (длина соединительного кабеля – 15 м). Преобразователь с дисплеем.

Межповерочный интервал:  
4 года.

Требования к электропитанию:
90…264 В переменного тока , 47…63 Гц, 25 Ватт -максимальное энергопотребление
Расходомер с расходом 9 тонн/час
Модель выносного датчика: Yokogawa RCCS36-M05A5SL/QR1 (или аналог);

Модель преобразователя: Yokogawa RCCF31-AH2M/AP/QR1 (или аналог); 

Модель кабеля Yokogawa RCCY031-1L015 (или аналог)
Массовый расход,

Номинальное значение

9 тонн/час

(При перепаде давления 1,1 Бар)

Массовый расход,

Максимальное значение

15 тонн/час

(При перепаде давления 3,01 Бар)

Погрешность измерения расхода воды

± 0,1% от измеренного значения

Погрешность измерения расхода воды аналогового токового выхода

± 0,1% от измеренного значения плюс максимум  0,05 диапазона

Время усреднения 

60 сек

Стабильность нуля

0,45 кг/час

Диапазон измерений плотности

0,3….5 кг/л

Погрешность измерения плотности

±2,2 г/л

Диапазон температур
0…200 °С
Погрешность измерения температуры

±1°С±0,5%

Пределы температуры окружающей среды

0….+80°С

Влажность окружающей среды

5…95% без конденсации

Диапазон давлений

0…50 Бар

Тип фланца

ASME 1500 RF
Ду - Диаметр подключения к

процессу 

50 мм

Длина измерительной части расходомера 

500 мм
Тип исполнения датчика и внешнего преобразователя

Раздельный (длина соединительного кабеля – 15 м). Преобразователь с дисплеем.

Межповерочный интервал:  
4 года.

Требования к электропитанию:
90…264 В переменного тока , 47…63 Гц, 25 Ватт -максимальное энергопотребление


	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	4.2.1. Средний срок службы не менее 25 лет.
4.2.2. Межповерочный интервал на Оборудование - 4 года

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	4.3.1. Каждый расходомер должен быть укомплектован кабельным вводом (пластмассовым фитингом) в количестве 4 шт.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	4.4.1. Каждый расходомер должен оснащаться табличкой с указанием паспортных данных и серийным номером завода изготовителя.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	4.5.1. Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка Оборудования по количеству и качеству осуществляется по «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.66 г., и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.65 г., с учетом их последующих изменений.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Каждый расходомер из комплекта поставки должен быть снабжён комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском или английском языке, а именно:

Свидетельство о поверке – 1 шт.

Копия свидетельства об 
утверждении типа средств измерений (УТСИ) – 1 шт.

Копия методики поверки – 1 шт.

Сертификат соответствия – 1 шт.

Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
Руководство по эксплуатации на английском языке – 1 шт.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1. Приемлемые для перевозки оборудования виды транспорта: колесный автотранспорт, вагоны поезда, морские перевозки, авиаперевозки.

6.2. Требования к устойчивости к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии: укрывать от дождя и снега, не охлаждать ниже -50°С, не нагревать выше +80°С, не кантовать.

6.3. Требования к виду транспортных средств: крытые вагоны,  трюмы судов, воздушный транспорт, крытые автомобили, контейнеровозы. 
6.4. Требования к особенностям погрузки и выгрузки: не ронять, беречь от влаги и грязи.

6.5. Оборудование должно поставляться агрегатно (каждый расходомер в отдельной коробке), законсервированным и упакованным.

6.6. Требования за достаточность и надежность упаковки целиком лежит на Поставщике. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1. Требования к месту хранения; закрытые сухие помещения.

7.2. Требования к условиям хранения: укрывать от дождя и снега, не охлаждать ниже -50°С, не нагревать выше +80°С, не кантовать, не ронять.

7.3. Требования к условиям складирования: вертикальная стопка упаковок не более 1 шт.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1. Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	9.1. Расходомеры подлежат обслуживанию инженерно-техническим персоналом, согласно стандартным правилам из инструкции по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	10.1. Поставляемое Оборудование не содержит вредных веществ, способных негативно  воздействовать на окружающую среду. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	11.1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТ 12.2.003-91,
11.2. ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ: Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75,
11.3. ПОЖАРНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ: Общие требования ГОСТ 12.1.004-91,


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	12.1. Поставщик Оборудования обязуется передать Покупателю следующие документы: 

Копия свидетельства об 
утверждении типа средств измерений (УТСИ); 

Свидетельство о поверке;
Копия методики поверки (межповерочный интервал – 4 года);
Сертификат соответствия.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	13.1. Поставляемое Оборудование должно быть новым выпуска не ранее 2013 года (не допускается поставка выставочных образцов и Оборудования, бывшего в употреблении)
13.2. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	14.1. Расходомер с расходом 2,7 тонн/час – 1 шт.;
14.2. Расходомер с расходом 9 тонн/час – 1 шт.;
14.3. Каждый расходомер включает следующий комплект поставки: 

· Выносной датчик – 1 шт.

· Преобразователь – 1 шт.

· Кабель – 1 шт.

· Кабельный ввод – 4 шт.

· Свидетельство о поверке – 1 шт.

· Копия свидетельства об утверждении типа средств измерений (УТСИ) – 1 шт.

· Копия методики поверки – 1 шт.

· Сертификат соответствия – 1 шт.

· Руководство по эксплуатации на русском и языке – 1 шт.
· Руководство по эксплуатации на английском языке – 1 шт.

14.4. Поставка продукции в срок – 16 недель со дня заключения договора, но не позднее 01.12.2014 г.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	15.1. Вся предоставляемая информация предоставляется либо на бумажном либо на электронном носителе. 


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	18.1. 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	19.1. В общую сумму договора должны входить расходы на перевозку до склада Покупателя по адресу: 196641, г. Санкт-Петербург,  п.  Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3, страхование, уплату таможенных пошлин (при необходимости), налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС.


РАЗДЕЛ 20. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	20.1. Начальная (максимальная) цена: 1001575,87 руб., в т. ч. НДС 18%


	Начальник отдела комплектующих изделий
	________________ / Р.Ю. Селянкин

	Начальник НИТЛНБ
	________________ / П.Ю. Чайка

	Технический эксперт
	________________ / А.И. Кокоулин


