Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку бетта-гамма спектрометрического комплекса Прогресс Б-Г для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

Общие сведения.

Комплекс состоит из совокупности измерительных трактов, объединённых единой программной оболочкой. Блоки детектирования, входящие в состав измерительных трактов, подключаются к компьютеру через порт USB. В состав приобретаемого комплекса входит два тракта: гамма-спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-гамма» и бета-спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-бета».

Назначение гамма-спектрометра сцинтилляционного «Прогресс-гамма»:

- измерение активности гамма-излучающих радионуклидов в счетных образцах пищевой и сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, продукции лесного хозяйства, питьевой воды и других объектов;

- определение радионуклидного состава исследуемых объектов.

Назначение бета-спектрометра сцинтилляционного «Прогресс-бета»:

- измерение удельной активности радионуклида Sr-90 в счетных образцах пищевой продукции, сельскохозяйственной продукции, продукции лесного хозяйства, питьевой воды и др.;

- измерение суммарной бета-активности счетных образцов.

Место применения: лаборатория радиационного контроля Волгоградского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

2. Исходные данные и технические требования.

2.1. В комплект поставки бета-гамма спектрометрического комплекса Прогресс Б-Г входят:

- ПЭВМ с принтером;

- программное обеспечение «Прогресс»;

- гамма тракт в составе:

- сцинтилляционный блок детектирования (БД) на основе NaI(TL) с кристаллом Ø 63×63 мм и встроенными блоками питания, усиления и АЦП;

- защита свинцовая толщиной 50 мм;

- калибровочный источник (Cs-137+K-40);

- сосуды Маринелли – 1 л (5 шт);

- чашки Петри диаметром 90 мм (5 шт);

- методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра «Прогресс»;

- бета тракт в составе:

- цифровой блок детектирования с встроенными блоками питания, усиления и АЦП;

- защита свинцовая;

- калибровочный источник бета излучения (Sr-90+Y-90);

- кювета для бета-спектрометра (диаметром 70 мм) – 5 шт;

- устройство для уплотнения проб;

- методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра «Прогресс».

Пуско-наладочные работы производятся за счет поставщика.

2.2. Свойства и технические характеристики гамма тракта.

Свойства:

- автоматический учет плотности вещества счетного образца;

- расчет неопределённости результатов измерения;

- светодиодная стабилизация обеспечивающая высокую температурную стабильность измерительного тракта;

- размещение результатов измерений в базе данных;

- настраиваемая форма протокола измерений.

Технические характеристики:

- относительное энергетическое разрешение по линии Cs-137 (662 кэВ), не более – 8,5 %;

- энергетический диапазон – 0,2-3 МэВ;

- минимальная измеряемая активность (на счетный образец):

- по Cs-137 – 3 Бк;

- по Тh-232 – 7 Бк;

- по Ra-226 – 8 Бк;

- по К-40 – 40 Бк;

- основная погрешность измерения – не более 30 %;

- масса со свинцовой защитой (без ПЭВМ) – не более 120 кг;

- диапазон рабочих температур - +10÷ +40оС.

2.3. Свойства и технические характеристики бета тракта.

Свойства:

- возможность измерения активности радионуклида Sr-90 в пробах биологического происхождения без специальной пробоподготовки;

- текущий контроль за работоспособностью спектрометра и стабильностью его метрологических характеристик;

- расчет неопределённости результатов измерения;

- светодиодная стабилизация обеспечивающая высокую температурную стабильность измерительного тракта;

- размещение результатов измерений в базе данных;

- настраиваемая форма протокола измерений.

Технические характеристики:

- тип детектора – сцинтилляционный пластиковый;

- размеры детектора – Ø 70 ×10 мм;

- масса счетного образца – до 15г;

- энергетический диапазон – 200÷3000 кэВ;

- фон, имп/с, не более – 1,7 или 10;

- минимальная измеряемая активность (Sr-90) в счетном образце массой 10 г в стандартной кювете за время измерения 1 час составляет:

- при отсутствии К-40 в измеряемой пробе – 0,1 Бк;

- при наличии К-40 активностью до 5 Бк/г в пробе – 0,5 Бк;

- основная погрешность измерения – не более 30 %;

- диапазон рабочих температур - +10÷ +40оС;

- масса со свинцовой защитой (без ПЭВМ) – не более 50 кг.

2.4. Доставка осуществляется поставщиком по адресу заказчика : 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я Линия, 54;