Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Подраздел 4.8. Требования к комплектности
Подраздел 4.9. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Пешеходный портальный радиационный монитор Типа КСАР1У.031-01 «Дозор» или эквивалент - 2 комплекта.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКДП 3319110



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Пешеходный радиационный портальный монитор (далее МП) предназначен для обнаружения перемещения источников ионизирующего излучения (ИИИ) - ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ) через контролируемое пространство.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	МП должен сохранять работоспособность в диапазоне температур:
- от минус 10°С до плюс 40°С при относительной влажности воздуха до 75% при плюс 30°С без конденсации влаги при размещении в помещениях;
- от минус 50°С до плюс 50°С приотносительной влажности воздуха до 95% при плюс 35°С и ниже без конденсации влаги при размещении на открытом воздухе.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габариты измерительных колонн не должны превышать:
- 2200×700×200 мм (для размещения в помещениях);
- 2200×900×400 мм (для размещения на открытом воздухе).
Вес измерительной колонны в сборе не должен превышать 250 кг.
Габариты интеллектуального блока детектирования гамма-излучения не должны превышать 1300×240×130 мм. Вес блока детектирования не должен превышать 23 кг.
Габариты блока пассивной свинцовой защиты не должны превышать 1070×125×100 мм. Вес блока пассивной свинцовой защиты не должен превышать 22 кг.
Габариты блока управления системы детектирования не должны превышать 300×300×120 мм. Вес блока управления не должен превышать 8 кг.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Частота ложных тревог МП должна быть не хуже 1 срабатывания на 10000 измерений(подтверждается сертификатом соответствия).
Пороги обнаружения РВ должны быть не хуже (подтверждается сертификатом соответствия):
- Ba-133 – 16кБк;
- Cs-137 – 21кБк;
- Co-60 - 9кБк.
МП должен с погрешностью не более ±20% определять активность обнаруженного РВ в диапазоне, не менее:
Ba-133: от 25 кБк до 25 МБк;
Cs-137: от 45 кБк до 45 МБк;
Ba-133: от 25 кБк до 25 МБк.
Измерительные колонны МП должны измерять среднюю скорость счета гамма-излучения. Диапазон измерения скорости счета каждой колонной от 10,0 с-1 до 50000 с-1.
Энергетический диапазон регистрации рентгеновского и гамма-излучения должен составлять от 0,05 МэВ до 3,0 МэВ.
Пределы основной относительной погрешности измерения скорости счета по гамма-каналу должны быть в пределахот минус 30% до плюс 30%.
Тип гамма-детекторов: неорганический сцинтиллятор.
Объем гамма-детектора: от 5100 до 10500 см3.
Количество фотоэлектронных умножителей подключенных через схему совпадений-антисовпадений – 2.
Наличие возможности выделения не менее 3 «областей интереса» в энергетическом диапазонерегистрации гамма-излучения.
Режим работы МП – круглосуточный, непрерывный, автоматический.
МП должен быть устойчив к воздействию постоянного магнитного поля напряженностью до 40 А/м.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Средняя наработка до отказа должна быть не менее 10000 ч при рисках производителя и потребителя 0,20.
Назначенный срок службы должен быть не менее 12 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Конструкция МП должна соответствовать конструкторской документации на изделие.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Внешние защитные покрытия должны обеспечивать необходимую коррозионную стойкость и декоративный внешний вид МПи его составных частей при эксплуатации и хранении с соблюдением требований по консервации, а также при хранении мониторов в процессе производства.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Стабильность параметров МП во всем диапазоне воздействия внешних факторов должна быть не хуже ±10%.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Электропитание МП должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой (50±5) Гц.
Потребляемая мощность МП должна быть не более 30 Вт, с включенной системой подогрева (при размещении на открытом воздухе) не более 750 Вт. Система подогрева должна работать в автоматическом режиме и не требовать дополнительного участия оператора.
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	Подраздел 4.8 Требования к комплектности

	МП должен быть поставлен в следующей комплектации:
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во

	
	Колонна 1
	1

	
	Защита свинцовая
	2

	
	Блок детектирования гамма- излучения
	1

	
	Защита свинцовая
	2

	
	Блок детектирования гамма- излучения
	1

	
	Блок управления системы детектирования
	1

	
	Датчик присутствия
	1

	
	Блок световой и звуковой индикации
	1

	
	Колонна 2
	1

	
	Защита свинцовая
	2

	
	Блок детектирования гамма- излучения
	1

	
	Защита свинцовая
	2

	
	Блок детектирования гамма- излучения
	1

	
	Выносной блок индикации
	1

	
	Перемычка
	1

	
	Соединительные жгуты
	Компл.*

	
	Компакт-диск с программным обеспечением
	1

	
	Руководство по эксплуатации
	1

	
	Руководство по монтажу
	1

	
	Формуляр
	1


*) В стандартном комплекте поставки соединительные жгуты изготовлены исходя из расстояния между колоннами до 0,8 м и при удалении электрощита, выносного блока индикации от колонны 1 на расстояние до 30 м.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	На измерительной колонне 1, содержащей блок управления, должен быть шильд с указанием:
− товарного знака предприятия изготовителя;
− обозначения технических условий.
− наименования и обозначения монитора;
− номера колонны;
− серийного номера;
− даты изготовления;
− номинального напряжения питающей сети, частоты переменного тока и потребления.

	Подраздел 4.9 Требования к упаковке

	Упаковка МП должна обеспечивать сохранность при транспортировании и хранении.
МП должны упаковываться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
В каждый транспортный ящик должен быть вложен упаковочный лист с указанием наименования и количества упакованных изделий.
Техническая и товаросопроводительная документация должна быть уложена в полиэтиленовые чехлы.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	      Верификация поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя.  Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Проверяется целостность заводской маркировки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]Оборудование должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, необходимой для правильной эксплуатации и ремонта.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Транспортирование должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя транспортом любого вида на любые расстояния по правилам и нормам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта. Не допускается транспортировать МП в неотапливаемых и негерметизированных отсеках самолета.
МП в транспортной таре при перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом должны быть прочными к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм, действующей вдоль трех взаимно перпендикулярных осей тары или в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх».



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Хранение МП должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийное обслуживание МП должно осуществляться в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или по истечении гарантийного срока хранения.
Гарантийный срок хранения должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки МП.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Средний ресурс до первого капитального ремонта должен быть не менее 10000 ч.
Среднее время восстановления должно быть не более 12 ч.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Раздел «Техническое обслуживание» Руководства по эксплуатации должен содержать подробные инструкции в объеме достаточном для проведения обслуживания техническим персоналом конечного пользователя без дополнительного обучения.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Конструкция МП должна быть безопасной в нормальном режиме работы, а также при воздействиях различного рода электромагнитных помех естественного и искусственного происхождения и других помех объектов промышленного назначения.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	МП должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51635-2000.



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Наличие у поставщика действующей лицензии на поставку оборудования для объектов использования атомной энергии.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	В соответствии с п. 5 Извещения о проведении закупки.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация на МП должна быть представлена на русском языке.
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