# Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

# Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к комплектности

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Пешеходный портальный радиационный монитор Типа КСАР1У.031-01 «Дозор» или эквивалент - 2 комплекта.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКДП 3319110

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пешеходный радиационный портальный монитор (далее МП) предназначен для обнаружения перемещения источников ионизирующего излучения (ИИИ) - ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ) через контролируемое пространство.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МП должен сохранять работоспособность в диапазоне температур: - от минус 10°С до плюс 40°С при относительной влажности воздуха до 75% при плюс 30°С без конденсации влаги при размещении в помещениях; - от минус 50°С до плюс 50°С приотносительной влажности воздуха до 95% при плюс 35°С и ниже без конденсации влаги при размещении на открытом воздухе.

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габариты измерительных колонн не должны превышать: - 2200×700×200 мм (для размещения в помещениях); - 2200×900×400 мм (для размещения на открытом воздухе). Вес измерительной колонны в сборе не должен превышать 250 кг. Габариты интеллектуального блока детектирования гамма-излучения не должны превышать 1300×240×130 мм. Вес блока детектирования не должен превышать 23 кг. Габариты блока пассивной свинцовой защиты не должны превышать 1070×125×100 мм. Вес блока пассивной свинцовой защиты не должен превышать 22 кг. Габариты блока управления системы детектирования не должны превышать 300×300×120 мм. Вес блока управления не должен превышать 8 кг.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Частота ложных тревог МП должна быть не хуже 1 срабатывания на 10000 измерений(подтверждается сертификатом соответствия). Пороги обнаружения РВ должны быть не хуже (подтверждается сертификатом соответствия): - Ba-133 – 16кБк; - Cs-137 – 21кБк; - Co-60 - 9кБк. МП должен с погрешностью не более ±20% определять активность обнаруженного РВ в диапазоне, не менее: Ba-133: от 25 кБк до 25 МБк; Cs-137: от 45 кБк до 45 МБк; Ba-133: от 25 кБк до 25 МБк. Измерительные колонны МП должны измерять среднюю скорость счета гамма-излучения. Диапазон измерения скорости счета каждой колонной от 10,0 с-1 до 50000 с-1. Энергетический диапазон регистрации рентгеновского и гамма-излучения должен составлять от 0,05 МэВ до 3,0 МэВ. Пределы основной относительной погрешности измерения скорости счета по гамма-каналу должны быть в пределахот минус 30% до плюс 30%. Тип гамма-детекторов: неорганический сцинтиллятор. Объем гамма-детектора: от 5100 до 10500 см3. Количество фотоэлектронных умножителей подключенных через схему совпадений-антисовпадений – 2. Наличие возможности выделения не менее 3 «областей интереса» в энергетическом диапазонерегистрации гамма-излучения. Режим работы МП – круглосуточный, непрерывный, автоматический. МП должен быть устойчив к воздействию постоянного магнитного поля напряженностью до 40 А/м.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Средняя наработка до отказа должна быть не менее 10000 ч при рисках производителя и потребителя 0,20. Назначенный срок службы должен быть не менее 12 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Конструкция МП должна соответствовать конструкторской документации на изделие.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Внешние защитные покрытия должны обеспечивать необходимую коррозионную стойкость и декоративный внешний вид МПи его составных частей при эксплуатации и хранении с соблюдением требований по консервации, а также при хранении мониторов в процессе производства.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Стабильность параметров МП во всем диапазоне воздействия внешних факторов должна быть не хуже ±10%.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Электропитание МП должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой (50±5) Гц. Потребляемая мощность МП должна быть не более 30 Вт, с включенной системой подогрева (при размещении на открытом воздухе) не более 750 Вт. Система подогрева должна работать в автоматическом режиме и не требовать дополнительного участия оператора.

Подраздел 4.8 Требования к комплектности

МП должен быть поставлен в следующей комплектации: Обозначение; Наименование; Кол-во. Колонна 1; 1. Защита свинцовая; 2. Блок детектирования гамма- излучения; 1. Защита свинцовая; 2. Блок детектирования гамма- излучения; 1. Блок управления системы детектирования; 1. Датчик присутствия; 1. Блок световой и звуковой индикации; 1. Колонна 2; 1. Защита свинцовая; 2. Блок детектирования гамма- излучения; 1. Защита свинцовая; 2. Блок детектирования гамма- излучения; 1. Выносной блок индикации; 1. Перемычка; 1. Соединительные жгуты; Компл.*. Компакт-диск с программным обеспечением; 1. Руководство по эксплуатации; 1. Руководство по монтажу; 1. Формуляр; 1. *) В стандартном комплекте поставки соединительные жгуты изготовлены исходя из расстояния между колоннами до 0,8 м и при удалении электрощита, выносного блока индикации от колонны 1 на расстояние до 30 м.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

На измерительной колонне 1, содержащей блок управления, должен быть шильд с указанием: − товарного знака предприятия изготовителя; − обозначения технических условий. − наименования и обозначения монитора; − номера колонны; − серийного номера; − даты изготовления; − номинального напряжения питающей сети, частоты переменного тока и потребления.

Подраздел 4.9 Требования к упаковке

Упаковка МП должна обеспечивать сохранность при транспортировании и хранении. МП должны упаковываться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. В каждый транспортный ящик должен быть вложен упаковочный лист с указанием наименования и количества упакованных изделий. Техническая и товаросопроводительная документация должна быть уложена в полиэтиленовые чехлы.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Верификация поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Проверяется целостность заводской маркировки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Оборудование должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, необходимой для правильной эксплуатации и ремонта.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя транспортом любого вида на любые расстояния по правилам и нормам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта. Не допускается транспортировать МП в неотапливаемых и негерметизированных отсеках самолета. МП в транспортной таре при перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом должны быть прочными к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм, действующей вдоль трех взаимно перпендикулярных осей тары или в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх».

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение МП должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийное обслуживание МП должно осуществляться в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или по истечении гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки МП.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Средний ресурс до первого капитального ремонта должен быть не менее 10000 ч. Среднее время восстановления должно быть не более 12 ч.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раздел «Техническое обслуживание» Руководства по эксплуатации должен содержать подробные инструкции в объеме достаточном для проведения обслуживания техническим персоналом конечного пользователя без дополнительного обучения.

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция МП должна быть безопасной в нормальном режиме работы, а также при воздействиях различного рода электромагнитных помех естественного и искусственного происхождения и других помех объектов промышленного назначения.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

МП должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51635-2000.

# РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Наличие у поставщика действующей лицензии на поставку оборудования для объектов использования атомной энергии.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии с п. 5 Извещения о проведении закупки.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация на МП должна быть представлена на русском языке.