ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку термомассовых расходомеров
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 

РАЗДЕЛ 14. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 15. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Термомассовый расходомер Kurz 454-FTB-12-HT (или эквивалент).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Сведения о назначении и области применения оборудования



	Предназначены для измерений скорости, объема, объемного расхода, приведенных к стандартным условиям, массы, массового расхода на выхлопной трубе вытяжных систем


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Температура окружающей среды от -40°С до +40°С.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Термомассовый расходомер
- Объемный расход, поз.(5B-BF) – от 10000 м3/час до 10200 м3/час

- Объемный расход, поз.(1B-BF) – от 12730 м3/час до 15730 м3/час
- Возможный диапазон измерений скорости потока - от 0,1 до 112 нм/сек

- Избыточное давление в трубопроводе - 2050 Па
- Калибровочный диапазон – от 0,1 до 14 нм/сек
- Стандартная температурная компенсация для диапазона - от -40°С  до +125°С
- Лабораторная калибровка для воздуха при атмосферном давлении 

- Ду - Диаметр отвода для подключения к процессу  -  1”
- Время отклика (от 0 до 70%) не должно превышать одной секунды.

- Время установления сигнала (от 1% до конечной величины) при выходе на режим не должно превышать 5 секунд.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Среда использования – воздух вытяжной вентиляции
Температура воздуха от 5 до 30 °С.


	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Межповерочный интервал:  3 года.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	-Кабельные выводы  -  кабельные вводы FL2NBK
-Тип интерфейса – дисплей и клавиатура не требуются
-Функции настройки:  Возможность вывода мгновенного значения расхода,  температуры или суммарного расхода.
-Хранение в памяти до 4-х различных градуировочных характеристик.

-Расходомер должен допускать сокращение длин прямых участков без дополнительной установки струевыпрямителей за счет проведения электронной калибровки на месте установки.

-Прибор должен иметь самодиагностику и индикацию неисправностей.
-Тип исполнения датчика и блока электроники: совместное.
-Присоединение к процессу – 1” NPT
-Отсутствие значительного влияния на ошибку измерения при ошибках в монтаже прибора.


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Термомассовый расходомер
Материал оболочки сенсора - сплав C-276; 
Материал зонда - сталь 316L;
Длина сенсора - 24” (609,6 мм)

Безфланцевая конструкция зонда датчика (вставная длина равна всей длине зонда)
Материал компрессионного фитинга - сталь 316;

Материал переднего обжимного устройства - тефлон;

Материал заднего обжимного устройства - сталь 316;
 Кабельный ввод - FL2NBK

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Прибор должен сохранять работоспособность и точностные характеристики при температуре окружающей среды от -40°С до 40°С.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	-Источник питания: 24 В постоянного тока;

-Цифровая связь:
USB, Modbus
-Сигналы В/В:
Два выхода 4-20мА пост.тока; 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности


	Термомассовый расходомер 
Термомассовый расходомер газа вставной 

Компрессионный фитинг - труба 3/4" х наружн. резьба 1"
Два кабельных ввода FL2NBK

	Подраздел 4.10 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим: Сертификат об утверждении типа средства измерения, описание типа СИ, Сертификат соответствия по техническому регламенту таможенного союза,  Свидетельство о первичной поверке, инструкция по эксплуатации, методика поверки.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента поставки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более трех календарных месяцев, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2014 года) и не являться выставочным образцом.


РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь свидетельство о заводской калибровке, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Оборудования: в течение 15 недель с момента вступления договора в силу.

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Покупатель оплачивает в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки оборудования.




РАЗДЕЛ 14. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до склада Покупателя (Москва ул. Генерала Белова д. 14), полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


Начальник подразделения                                                                                                                                 С. А. Зинов
Исполнитель                                                                                                                                                        Ю. В. Титов
