Приложение № 1

К Спецификации 

По Договору №___ от «__» _______20 __ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку портативного кондуктометра-солемера 

Общие требования
[image: image1.jpg]


Анализатор АКП-02 предназначен для оперативного контроля удельной электропроводности (УЭП), температуры и солесодержания в технологических 

Сертификат RU.C.31.002.A № 21571. Номер в реестре СИ № 29862-05. 



Комплект поставки

  Измерительное устройство АКП-02 

  Кондуктометрическая ячейка 

  Блок питания 

  Кабель RS-канала 

  Паспорт, руководство по эксплуатации 

  Транспортная тара 

Технические характеристики анализатора АКП-02

	Диапазон измерений
- удельной электропроводности, мкСм/см
- температуры анализируемой жидкости, oС 
	
0,02 - 2·105
5 - 55

	Пределы допускаемой погрешности анализатора
при измерении:
- удельной электропроводности, мкСм/см
- температуры, oС 
	

+ (0,01+ 0,015·A)
+ 0,3

	Время установления рабочего режима после включения, мин, не более
	5 

	Срок службы сенсора, лет, не менее 
	8 

	Потребляемая мощность, В*A, не более 
	2 

	Напряжение питания: 
	Аккумулятор, адаптер 

	Масса анализатора, кг, не более 
	1,0 


А - показания анализатора в выбранной единице измерения. 

Анализатор АКП-02 обеспечивает:

  Измерение УЭП, температуры и солености в пересчете на NaCl и другие электролиты; 

  Автоматическую (отключаемую) двойную температурную компенсацию с возможностью приведения результатов измерений к температурам 20 и 25 oС; 

  Автоматическую сигнализацию превышения пороговых уровней регулирования удельной электропроводности и допустимых температур пробы; 

  Удобный интерфейс; 

  Возможность выбора удобной для оператора единицы измерения: мкСм/см, мСм/см, мг/л, г/л, мМ/л, %; 

  Подсветку графического дисплея, комфортность работы в затемненных условиях; 

  Дискретную запись результатов измерений в энергонезависимую память в режимах Протоколирование и Электронный блокнот с возможностью отображения на графическом дисплее и передачу в ПК; 

  Передачу информации с помощью цифрового интерфейса RS-232; 

  Программное обеспечение для приема информации по интерфейсу RS-232 на персональном компьютере и обработки; 

  Самодиагностику; 

  Герметичность корпуса со степенью защиты IP-65; 

  Надёжность и простоту в обслуживании и эксплуатации

