Техническая часть
 на поставку стандартного промышленного оборудования
Предмет закупки: 
анализатор цепей S332E
Снежинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

31. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


31.1 Наименование


31.2 Сведения о новизне


31.3 Код ОКП


32. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


33. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


44. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


44.1 Основные параметры и размеры


4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
4
4.3 Требования по надежности
5
4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования
5
4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования
5
4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
5
4.7 Требования к электропитанию
6
4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
6
4.9 Требования к комплектности
6
4.10 Требования к маркировке
6
4.11 Требования к упаковке
7
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
7
5.1 Порядок сдачи и приемки
7
5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
7
6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
7
7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
7
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
8
9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
8
10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
8
11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
8
12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
8
13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
8
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
8
15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ
9
16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
9
17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРКЕ И КАЛИБРОВКЕ
10


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Наименование закупаемого оборудования: анализатор цепей S332E;
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к анализатору:

-Свидетельство о внесении оборудования в Государственный реестр СИ РФ;
-ГОСТ 22261-94 «Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

-Техническая документация компании «Anritsu».

-МП РТ 1422-09 «Анализаторы параметров радиотехнических трактов и сигналов портативные S331E, S332E, S361E, S362E, MS2712E, MS2713E, MT8212E, MT8213E. Методика поверки».

1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную, функциональную совместимость. 

Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым, не допускается поставка опытных образцов.

Поставляемое оборудование должно быть готово к эксплуатации и оснащено всеми необходимыми расходными материалами.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории РФ, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.
Анализатор цепей S332E  предназначен для измерения прямых и обратных потерь, параметров спектра и мощности высокочастотных сигналов в коаксиальных трактах.
1.3 Код ОКП

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции (ОКП) анализатор цепей S332E относится к группе – Средства измерений электрических и магнитных
величин, времени и частоты (43 8140 3).

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Анализатор цепей S332E применяется в процессах разработки, монтажа и эксплуатации радиотехнических устройств и телекоммуникационных систем.
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По рабочим условиям применения анализатор цепей S332E должен соответствовать группе 3 ГОСТ 22261-94 с расширенным диапазоном рабочих температур (-10…+50)ºС и диапазоном предельных температур транспортирования и хранения (-40…+71)ºС. Максимальная влажность воздуха не более 85%.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Основные параметры и размеры

Анализатор цепей должен быть выполнен в прочном корпусе и снабжен чехлом-сумкой для переноски. 
Анализатор должен иметь сенсорный экран размером 8,4”, ЖКД с хорошей видимостью при дневном свете разрешением 800×600 и разъемы измерительных портов N(f).
Внешний вид анализатора цепей S332E должен соответствовать эскизу, представленному на рисунке 1.
[image: image1.jpg]



Рисунок 1 - Эскиз анализатора цепей S332E
Предельная масса единицы оборудования – 3,71 кг;

Предельные габаритные размеры (ДхШхВ)  – (273х199х91) мм.
4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Анализатор цепей должен иметь следующие основные измерительные функции: 
 - Измерение потерь и КСВН;
 - Анализ спектра.
Режим измерения прямых и обратных потерь:

- диапазон частот: 2 МГц…4 ГГц;

- разрешение по частоте: 1; 100 кГц ;

- пределы допускаемого относительного годового дрейфа частоты генератора:±2,5*10-6;

- максимальное количество точек отсчета: 2204;
- интервал времени на один отсчет, не более: 1 мс;

- диапазон/разрешение измерений КСВН: (1…65)/0,01;

- диапазон/разрешение измерений модуля коэффициента отражения: (-60…0)/0,01 дБ;

- диапазон/разрешение измерений фазы коэффициента отражения: (-180…+180)/0,01º;

- диапазон/разрешение измерений прямых потерь: (0…30)/0,01 дБ;

- направленность измерительного моста, не менее: 42 дБ;

- пределы допускаемой относительной погрешности измерения КСВН:

· при КСВН=1,4 на частотах 2 МГц…4 ГГц: ±4%;
· при КСВН=2,0 на частотах 2 МГц…4 ГГц: ±7%.
Режим анализатора спектра:

- диапазон частот: 100 кГц…4 ГГц;

- разрешение по частоте: 1 Гц ;
- пределы допускаемого относительного годового дрейфа частоты генератора:±1*10-6;

- относительная погрешность частоты: ±2,5*10-6 + дрейф;
- полоса обзора: 0; 10 Гц…4 ГГц;

- полоса пропускания:

· в основном режиме по уровню -3 дБ, в последовательности 1-3: 10 Гц…3 МГц;
· в режиме квазипикового детектора по уровню -6дБ: 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц;
- уровень фазовых шумов на частоте 1 ГГц:
· при смещении 10 кГц: -100 дБн/Гц;
· при смещении 100 кГц: -105 дБн/Гц;
· при смещении 1 МГц: -115 дБн/Гц;
- диапазон измерения: до +26 дБм;
- диапазон установки опорного уровня: -130 дБм…+30 дБм;

- диапазон аттенюатора: 0…55 дБ, шаг 5,0 дБ;

- диапазон отображения: 1…15 дБ/деление с шагом 1 дБ; 
- погрешность амплитуды на частоте 100 кГц…4 ГГц: ±1,25 дБ.

4.3 Требования по надежности

Безотказная работа в течение гарантийного срока.
4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Ударопрочность прибора должна быть VIL-PRF-28800F класс 2. 
По электромагнитной совместимости:

- помехи: EN 61326-1;
- излучения: EN 55011;

- устойчивость: EN 61000-4-2/-4-3/-4-4/-4-5/-4-6/-4-11.
4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы и комплектующие должны соответствовать технической документации компании «Anritsu».
4.6 Требования к стабильности параметров 
при воздействии факторов внешней среды

Работа с анализатором цепей должна быть стабильна при воздействии факторов внешней среды: 

· допустимая температура окружающего воздуха (во время работы) – от -10 °С до +55 °С;

· максимальная относительная влажность воздуха – 85 %.
4.7 Требования к электропитанию

Питание прибора через адаптер от сети переменного тока 110…240 В с частотой 47…63 Гц или от автомобильного прикуривателя и от аккумулятора с напряжением      12…15 В.;

Потребляемая мощность, не более: 60 ВА;

Время непрерывной работы от аккумулятора, установленного в корпус прибора, не менее: 3 часа.
4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Результаты измерений и режимы работы анализатора цепей должны отображаться на цветном жидкокристаллическом дисплее типа “touch screen”. 

Параметры настройки:
- Система: статус (температура, информация о заряде аккумулятора, серийный номер, версия ПО, установленные опции), самотестирование, самотестирование приложений;

- Опции системы: название, дата и время, яркость, громкость, язык, сброс (заводские установки, главный сброс, обновление ПО);

- Файл: сохранение, вызов, удаление, управление директориями;

- Сохранение/вызов: настройки, измерения, изображение экранов в формате Jpeg (только сохранение);
- Удаление: выбранный файл, все измерения, все файлы режима, все содержимое;

- Управление папками: метод сортировки (имя/тип/дата), по возрастанию/убыванию, сохранение во внутреннюю память/ на USB накопитель, копирование, форматирование USB;

- Внутренняя память для хранения: 2000 траекторий, 2000 настроек;

-Переключение режимов: Автоматическое сохранение/вызов последних использовавшихся параметров, настройки в данном режиме.
4.9 Требования к комплектности
Комплект поставляемого оборудования:

1. Анализатор цепей S332E – 1 шт., включая:
 - Чехол-сумка для переноски – 1 шт.;

 - Литий-ионная аккумуляторная батарея – 1 шт.;

 - Адаптер питания от сети 220 В с сетевым кабелем – 1 шт.;

 - Адаптер питания от автомобильного прикуривателя 12 В – 1 шт.;
- USB кабель А(штырь)-miniB(штырь) – 1 шт.;
- Папка с документами:

· Руководство пользователя (на русском языке);

· Методика поверки МП РТ 1422-09;

· Свидетельство о поверке (действующее – дата окончания не менее 10 месяцев со дня поставки);
· Программное обеспечение на компакт-диске;
2. Прецизионный калибровочный элемент OSLN50-1 – 1 шт.
4.10 Требования к маркировке

Знак утверждения типа должен быть нанесен типографским способом на титульный лист руководств по эксплуатации и методом наклейки или иным методом на корпус анализатора.
На анализаторе должна быть нанесена надпись, содержащая название, марку и модель оборудования, а также дату выпуска оборудования изготовителем.
Маркировка упаковки должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

4.11 Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок, длительного хранения и климатических условий.
Упаковка оборудования должна обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования.
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки
Анализатор цепей необходимо распаковать сразу после доставки.
Транспортная тара должна быть осмотрена на наличие любых внешних повреждений.

Анализатор цепей должен быть внимательно осмотрен на наличие любых механических повреждений, на соответствие количества и комплектности.
В случае обнаружения несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания необходимо в письменной форме предъявить претензию Поставщику.

Поставщик в течение 10 дней после получения претензии обязан за свой счет заменить или доукомплектовать оборудование.

На случай предъявления жалоб о повреждении упаковочные материалы должны быть сохранены.

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

К заявке на участие в конкурсе поставщик должен приложить копии полного комплекта технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.

В составе оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической документации в соответствии с требованиями п. 4.9 настоящего ТЗ.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Транспортирование анализатора цепей должно осуществляться в упаковке при температуре окружающего воздуха от –40 до +71 °С и относительной влажности до 85 %.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
В случае хранения анализатор цепей должен быть упакован и находиться в помещении. 

Допустимая температура окружающего воздуха при хранении от –40 до +71 °С и относительной влажности до 85 %.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

При поставке оборудования Поставщик обязан предоставить гарантию качества производителя оборудования, а также гарантию качества оборудования Поставщика, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Минимальный срок гарантии оборудования - 36 месяцев с даты отгрузки (передачи). 
9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет в течение 10 дней со дня получения уведомления.

На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

· содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;
· содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.
10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Анализатор цепей не оказывает вредных воздействий на окружающую среду и дополнительных мероприятий по ограничению не требуется.
11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Класс безопасности EN 61010-1 Класс 1.

Безопасность изделия IEC 6060950-1.

12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого анализатор цепей S332Е должно соответствовать требованиям нормативной и технической документации, устанавливающей требования к анализатору, а также требованиям настоящего технического задания. 

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик должен обеспечить техническое сопровождение на весь гарантийный срок эксплуатации.
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также первичную поверку поставляемого оборудования. 

Место поставки - Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д.13.
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом "О закрытом административно-территориальном образовании" от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. №693 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Комплектность оборудования должна быть осуществлена в соответствии с требованиями п. 4.9 настоящего ТЗ. Срок поставки - не позднее августа 2014г.

16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации:

-Техническую документацию компании «Anritsu» на анализатор цепей S332E;

- МП РТ 1422-09 «Анализаторы параметров радиотехнических трактов и сигналов портативные S331E, S332E, S361E, S362E, MS2712E, MS2713E, MT8212E, MT8213E. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в декабре 2009 г.;

-Свидетельство о первичной поверке анализатора цепей S332E;

-Техническую документацию на комплектующие п.4.9. 
Комплекты документации должны быть на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.

17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРКЕ И КАЛИБРОВКЕ
Первичная поверка Поставщиком должна быть выполнена в соответствии с документом МП РТ 1422-09 «Анализаторы параметров радиотехнических трактов и сигналов портативные S331E, S332E, S361E, S362E, MS2712E, MS2713E, MT8212E, MT8213E. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в декабре 2009 г.
Срок поверки должен истекать не ранее чем через 10 месяцев после поставки.
PAGE  
2

