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Извещение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку устройства детектирования гамма-излучения и блока локального контроллера (извещение о проведении запроса цен и документация по запросу цен опубликованы «08» октября 2013 года на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru, закупка № 31300595921, на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru, закупка № 131008/0476/128 и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru, закупка № Z026572), в соответствии с решением Заказчика, сообщает о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен указанного выше запроса цен, а именно:

1. В Томе 2 «Техническая часть»:

1.1 В технических характеристиках по устойчивости к радиопомехам: класс А считать ГОСТ Р50746-2000
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики 

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Единица измерения
	Количество

	1
	Устройство детектирования гамма-излучения  Типа УДБГ-01 с блоком БС-01-02

или эквивалент
	Назначение:

1. Используется для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения.

2. Хранение результатов измерений в архиве УД.

3. Выдача 2-х уровневой световой и звуковой сигнализации

4. Обеспечение подключения дополнительных УД.

Применение:

В составе средств радиационного контроля на АЭС, комбинатах ядерного цикла, радиологических лабораториях.

Устройство детектирования гамма-излучения должно иметь следующие особенности:

Функционально завершённый прибор с возможностью работы в сети RS-485.

Энергонезависимый архив до 240 измерений.

Управление блоком сигнализации.

Самодиагностика

Класс безопасности: 3Н по НП-001-97, ОПБ-88/97.

Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы, мкЗв/ч: 0,1–105.

Диапазон регистрируемых энергий, МэВ: 0,06–1,5.

Энергетическая зависимость чувствительности отно​си​тельно энергии 0,662 МэВ (137Cs), %,  не более: ±25.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД: ±20 %.

Класс защиты: IP65.

Диапазон рабочих температур, °С: от минус 40 до плюс 50.

Влагоустойчивость, %  при плюс 35ºС: 80.

Рабочий диапазон давления, кПа: от 84,0 до 106,7.

Устойчивость к воздействию вибрации: группа V1 ГОСТ 12997-84.

Климатическое исполнение: М по ГОСТ 15150-69 и категория размещения 4.

Группа/критерий качества функционирования по ЭМС: III/A.

Устойчивость к радиопомехам: класс А по ГОСТ Р 50746-2000.
Сейсмостойкость/высота размещения, балл/м: 
II категория по НП-031-01; 7/до 20.

Напряжение питания, B:  +9÷18.

Потребляемая мощность, Вт, не более: 2,0.

Интерфейс: RS-485.

Протокол: MODBUS.

Габаритные размеры, мм, не более: 155×162×515.

Масса, кг, не более: 4,8.

Двухуровневая световая и звуковая сигнализации (блок БС-01-2) 

Звуковой сигнал: 90 дБ.

Световой сигнал: красный, зелёный.

Комплектация:

1. Блок детектирования гамма-излучения БДГ-02.

2. Блок коммутации БК-01.

3. Блок сигнализации БС-01-02.

4. Кронштейн.

5. Комплект сопроводительной документации:
- техническое описание, 
- формуляр,

- свидетельство о поверке.
	комплект
	8


2. В Извещении о проведении запроса цен:
2.1 Пункты 11-14  изложить в следующей редакции: 
11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 11-00 (время московское) «21» октября 2013 года. 

12. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен:
         ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», «21» октября 2013 года, 11-00 (время московское)
13. Место и дата проведения отборочной стадии: 

       ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», «22» октября 2013 года.

14.  Место и дата подведения итогов запроса цен:

 ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», не позднее «25» октября 2013 года.
3. В документации по запросу цен:

3.1 Пункты 16-17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» изложить в следующей редакции:

	16.
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен):

ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом», адрес в сети «Интернет» www.a-k-d.ru
11-00 (время московское) «21» октября 2013 года



	17.
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее «22» октября 2013 года. 
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее «25» октября 2013 года


	Начальник ОКТ
______________________ Баранецкая Ю.В.

«____» ___________ 2013 г. 
	


