- том 2 «техническая часть»

Техническое задание

на поставку уровнемера приварного штуцера, уплотнения и модуля индикации и настройки VEGAPULS 63 (или эквивалент)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Радарный уровнемер VEGAPULS 63 с подсоединением с помощью накидной гайки DN50 PN16, DIN 11851/316L в соответствии с рис. 1 обязательного приложения 1 к Техническому заданию;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, ранее не использованным.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уровнемер используется для непрерывного измерения уровня. Приварной штуцер и уплотнение используются для присоединения уровнемера к трубе dвн.=50мм.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры окружающей среды в месте эксплуатации: - окружающая среда.…………………………………………………….. воздух; - температура, °С, …………………………………….……………. .от 25 до 40; - разрежение, Па, не более ………………………..…………………..…….200; - относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более ….50 %; - тип атмосферы по ГОСТ 15150-69..……….……….………………….……..II. При проведении дезактивации температура до 90 °С, относительная влажность воздуха до 100%. Применяемые растворы: - 1,5 % HNO3+0,5 % комплексонов, - 10-15 % HNO3, - 5 % NaOH+0,5 % KMnO4, - 0,5 % HNO3+0,5 % H2C2O4+0,5 % комплексонов. Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с №123-ФЗ - «Д».

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры (параметры эквивалентности)

- Уровнемер VEGAPULS 63: - внешнее подключение – четырёхпроводное - выходной сигнал ……………………………..4…20 mA/HART (активный) - максимальный выходной ток, mА …………………………..…………….22 - диапазон измерений, мм ……………………………………от 100 до 10000 - точность измерения в диапазоне от 100 до 500 мм, мм ………………. ± 10 - точность измерения в диапазоне свыше 500 мм, мм ……………...……. ± 3 - корпус алюминиевый с порошковым покрытием, двух камерный. - габаритные размеры корпуса, мм, не более ……....…………..130х130х100 - высота антенны, мм, не более………………………………………………20 - внутренняя резьба накидной гайки DIN 11851 DN50 ………….. Rd 78х1/6 - наружный диаметр накидной гайки DIN 11851 DN50, мм ………………92 - Приварной штуцер под накидную гайку DN50 по DIN 11851: - наружная резьба ….……………………………………..………….Rd 78х1/6 - высота штуцера, мм …………………………………………..…………….33 - внутренний диаметр штуцера, мм …………………………….……………50 - наружный диаметр штуцера, мм ……………………………….…………..55

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Температура контролируемой среды, С,….……..…………..от 0 до +100; Рабочая среда………………………………..…. жидкие агрессивные среды; Условное давление, МПа, не более …………………………...…………..0,6;

Подраздел 4.3 Требования по надежности

Средняя наработка до отказа, ч, не менее…………………………… 50000.

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Степень защиты по ГОСТ 14254-96……………………….………IP66/IP67.

Подраздел 4.5 Требования к материалам

Контактирующие с продуктом материалы уровнемера: - присоединение…………………………………………………………..…316L; - антенна герметизированная или гигиенически герметизированная …. PTFE. Материал приварного штуцера…………...……………………………...…316L. Материал уплотнения.……………………………………………………....FKM.

Подраздел 4.6 Требования к электропитанию

Рабочее напряжение…………………………….……от 20 до 72 V DC. Максимальная потребляемая мощность, VA ………………4

Подраздел 4.7 Требования к комплектности

Комплектно с уровнемером должны поставляться: - приварной штуцер под накидную гайку DN 50 PN16 по DIN11851 в соответствии с рис. 2 обязательного приложения 1 к Техническому заданию; - уплотнение для данного типа соединения по DIN11851 (материал FKM); - модуль индикации и настройки уровнемера, предлагаемого участником уровнемера; - паспорт*; - руководство по эксплуатации*; - сертификат соответствия; - методика поверки*. *Допускается 1 экз. на партию из 10 уровнемеров.

Подраздел 4.8 Требования к метрологическому обеспечению

Оборудование должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений РФ. Периодичность поверки – не менее 1 раза в 5 лет. Должен поставляться с первичной поверкой.

Подраздел 4.9 Параметры эквивалентности

- Уровнемер: - точность измерения в диапазоне от 100 до 500 мм, мм ………………. ± 10 - точность измерения в диапазоне свыше 500 мм, мм ……………...……. ± 3 - габаритные размеры корпуса, мм, не более ……....…………..130х130х100 - высота антенны, мм, не более………………………………………………20

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Приемочные испытания на заводе-изготовителе должны проводиться в соответствии с документами по качеству, действующими на заводе изготовителе.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование допускается всеми видами транспорта без ограничения расстояния, в упаковке, обеспечивающей его сохранность. Условия транспортирования – 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по группе V ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения– 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69. Условия хранения в части воздействия климатических факторов – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ГАРАНТИЙ И СРОКУ ХРАНЕНИЯ

Срок гарантии на Оборудование начинается с даты подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев. Срок хранения законсервированного оборудования не менее 18 месяцев. При более длительном хранении необходимо производить периодические осмотры и переконсервацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Уровнемер, приварной штуцер, уплотнение и модуль индикации, предлагаемого участником уровнемера являются невосстанавливаемыми, неремонтируемыми, однофункциональными изделиями.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Уровнемер, приварной штуцер, уплотнение и модуль индикации, предлагаемого участником уровнемера, согласно НП-016, по своему назначению относится к элементам нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность – к элементам, не влияющим на безопасность. Классификационное обозначение – 4Н.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ ПОСТАВКИ

Необходимое количество: - уровнемеров……………………………………………………….………………... – 40 шт., - приварных штуцеров…………………………………………………………..…….– 40 шт., - уплотнений………………………………………………………………...………….– 40 шт., - модулей индикации и настройки, предлагаемого участником уровнемера …..….– 2 шт.

# Приложение 1

# к техническому заданию

Радарный уровнемер  4…20 mA/HART- четырехпроводный,

присоединение с помощью накидной гайки (Накидная гайка DIN 11851, DN50 HN16)

# Рис.1

Приварной штуцер под накидную гайку DN 50 по DIN 11851

Материал – 316L.

# Рис.2