«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка гелиевого течеискателя.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Течеискатель масс-спектрометрический ТИ1-50 или эквивалент с насосом спиральным ISP-90 SV или эквивалент и тележкой транспортировочной для перевозки закупаемого оборудования. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в эксплуатации, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование предназначено для проверки герметичности в широком диапазоне потоков натекания всеми стандартными методами контроля (обдува, щупа, вакуумной камеры).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур (+10)÷(+35)°С. Допустимые механические воздействия по ГОСТ 30631 группа М23.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры и масса не должны превышать величин, указанных в таблице: Длина (глубина), мм; Ширина, мм; Высота, мм; Масса, кг. 510; 670; 1230; 75. Исполнение - УХЛ категории 4.2 по ГОСТ

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Оборудование должно позволять проводить высокочувствительные испытания на герметичность и обнаружение мест нарушения герметичности сборочных единиц и систем, допускающих откачку внутренней полости или заполненных гелием или смесью, содержащей гелий. Технические и функциональные характеристики Напряжение питания, В; частота, Гц - 220±22; 50 Потребляемая мощность, не более, Вт – 500 Рекомендуемый откачиваемый объем с использованием собственной откачной системы, не более, л – 5 Турбомолекулярный насос Edwards EXT75DX или эквивалент Скорость высоковакуумной откачки турбомолекулярного насоса по гелию, л/с – 60 Предельная степень сжатия - по азоту - < 1011 - по гелию - 1 • 106 - по водороду - 5 • 104 Выходной фланец ISO-K16 Наибольшее рабочее давление, Па с водяным охлаждением - 2 с воздушным охлаждением – 1 Частота вращения ротора, об./мин – 90000 Время запуска, мин. – 2 Максимальная температура входного фланца, С° - 100 Уровень шума на расстоянии 1 м, дБА - <50 Потребляемая мощность, Вт – 120 Рабочее положение - любое Время непрерывной работы в сутки, не менее, ч – 24 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – относительная влажность: среднегодовое значение 60% при 20ºС; верхнее значение – 80% при 25ºС; абсолютная влажность: среднегодовое значение: 10 (гхм-³) Диапазон рабочих температур, °С - (+10)÷(+35) Допустимые механические воздействия по ГОСТ 30631 - Группа М23 Масса течеискателя с транспортной тележкой, не более, кг – 75 Габаритные размеры с транспортной тележкой, не более, мм - 510х670х1230 Минимальный достоверно регулируемый поток гелия (пороговая чувствительность), не более, м3*Па/с - 5*10-13 Минимально регистрируемый поток гелия при работе способом щупа, не более, м3*Па/с - 1*10-9 Время отклика, сек: на входе - менее 1 со щупом 10 метров - 10±1 Производительность форвакуумного насоса, л/мин – 90 Скорость высоковакуумной откачки, л/с - 60 Время выхода на рабочий режим (первично/повторно) не более, мин - 5/1 Течеискатель должен иметь: Режим питания нагрузки сетевым напряжением в обход основной схемы системы бесперебойного питания (СБП). Режим работы в противотоке будет применяться для работы по способу щупа или по способу обдува. Режим «противоток» также будет применяться для работы в диапазоне входных давлений от 5х103 Па до 1 Па, для обнаружения относительно больших натеканий с высокой концентрацией гелия в зоне утечки (грубый режим ). Чувствительность тече-искателя в этом режиме составляет не более 5х10-12 м3 Па/с Режим прямого потока, который будет применяться для высокочувствительного контроля герметичности объектов, позволяющих получить давление Р3 менее 1 Па Предельное рабочее давление по входу, Па: - с дроссельной диафрагмой – 100 000 - без дроссельной диафрагмы в противотоке – 1000 - в прямотоке - 20 Режимы работы течеискателя: 1. Автоматический Способ щупа будет применяться для обнаружения мест течей в газонаполненных объектах имеющих избыточное давление, во внутреннюю полость которых введен гелий. Для достижения наибольшей достоверности обнаружения течей избыточное давление должно быть максимально допускаемым конструкцией испытуемого объекта. Как правило, избыточное давление создается газовой смесью с 5-10 % концентрацией гелия. Щуп должен представлять собой засасывающее устройство, подключаемое к входному фланцу течеискателя. Расстояние между всасывающим соплом и обследуемой поверхностью должно быть минимальным. При приближении к месту течи поток газа, всасываемый щупом, обогащается молекулами гелия, что фиксируется течеискателем. Величина регистрируемых потоков должна зависеть от размера отверстий в объектах, концентрации гелия, избыточного давления гелия в объекте, наличием воздушных потоков в зоне измерения, скорости перемещения всасывающего сопла относительно течи и др. факторов. Для оценки негерметичности рекомендуется повторить замер несколько раз. 2. Автоматический Автоматическая проверка на отсутствие течи по программе, задаваемой течеискателем с использованием 3 режимов: Режим питания нагрузки сетевым напряжением в обход основной схемы системы бесперебойного питания (СБП), Режим прямого потока, Режим работы в противотоке. 3. Ручной Ручной режим работы будет применяться для управления в ручную всеми агрегатами течеискателя, контроля и ввода установочных значений исполнительных программ. Установки значений напряжений, давлений и токов должны быть произведены на заводе и определять оптимальные характеристики течеискателя обусловленные конструкцией элементов и производительностью установленной в течеискатель откачной системой. Произвольный ввод пороговых значений должен блокировать исполнение автоматических программ работы. Вход в ручной режим будет осуществляться по команде оператора нажатием на кнопку «Ручной режим» и вводом пароля указанного в формуляре. Также течеискатель должен иметь в наличии: Анализатор с 180° фокусировкой в однородном магнитном поле и двойным катодом Автодиагностика работоспособности системы (ТЕСТ) Звуковая сигнализация, при регистрации уровня выходного сигнала выше установленного порога Автонастройка по внутренней гелиевой течи Калибровка по внешней гелиевой течи Внешний выход для подключения выхлопной магистрали Внешняя магистраль с фильтрующим элементом для напуска чистого газа на вход течеискателя Интерфейс оператора: цветной графический дисплей, двухпозиционный энкодер и мнемосхема вакуумной системы Пульт ДУ. С наличием функций индикации и управления течеискателем. Течеискатель должен иметь возможность изменения программы течеискателя и обработки результатов измерений в соответствии с требованиями заказчика, архивации результатов измерения, связь с ПК. Безмаслянный спиральный форвакуумный насос ISP-90 (или эквивалент): Скорость откачки (при 50/60ц), л/мин - 90/108 Предельное остаточное давление, не менее Торр - 3.7х10-² Мощность электродвигателя, кВт - 0,15 Напряжение, В (3-фазное исполнение 50-60Гц): - Напряжение, В (1-фазное исполнение 50-60Гц) – 230 Вес, кг (в 3-фазном исполнении): - Вес, кг (в 1-фазном исполнении – 14 Уровень шума, дБ (без газобалласта/с газобалластом) - 52/57 Величина натекания, не более, Торр•л/с - 7.5х10-5 Охлаждение - воздушное Температура окружающей среды, ºС - 5-40 Оборудование должно иметь возможность архивирования и просмотра результатов испытаний на самом течеискателе; большой цветной дисплей с комфортным для восприятия отображением информации о состоянии течеискателя, а также ходе процесса вакуумныхиспытаний в текстовой и графических формах; автоматическую подстройку и калибровку по встроенной, а также внешней контрольной течи; высокую надежность течеискателя за счет непрерывного тестирования состояния вакуумной системы, а также устойчивость к внезапному отключению электропитания; широкий диапазон регистрируемых потоков натекания; следящую и динамическую компенсацию фона.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Поставщик должен гарантировать работоспособность оборудования. При соблюдении условий транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации оборудования на срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки насоса потребителю.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрено

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Течеискатель должен сохранять работоспособность при температурах от +10 до 35 С, атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст и относительной влажности не менее 80% при температуре от +25 С.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание течеискателя должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 ±22 В с частотой 50±0,5 Гц.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплект поставки: Наименование; Кол-во. 1. Течеискатель; 1. 1.1 Комплект ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности); 1. 1.2 Транспортная тележка для перевозки закупаемого оборудования.; 1. 1.3 Безмасляный спиральный форвакуумный насос; 1. 1.4 Свидетельство о поверке на гелиевый течеискатель; 1. 2. Эксплуатационные документы на русском языке. 2.1 Руководство по эксплуатации на течеискатель; 1. 2.2 Формуляр на течеискатель; 1. 2.3 Течь гелиевая «Гелит-1». Свидетельство о поверке; 1. 2.4. Гелит внешний; 1. 2.5. Комплект щупов (2м, 5м,10м); 1. 2.6 Техническое описание на безмаслянный спиральный форвакуумный насос. Техническое описание.; 1. 2.7. Кабель подключения внешней контрольной течи; 1. 2.8. Фланец переходной для внешней контрольной течи; 1.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Не предусмотрено.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Оборудование должно быть упаковано в тару, обеспечивающую сохранение их работоспособности в течение гарантийных сроков при условии погрузки/разгрузки кранами, автопогрузчиками и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка осуществляется до 20 декабря 2014 г. по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должны входить паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен гарантировать работоспособность течеискателя при соблюдении условий транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации оборудования на срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня отгрузки насоса покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Закупаемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91. Класс защиты от поражения электрическим током - 1 по ГОСТ Р МЭК 61140-2000.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого оборудования и других изделий и технической документации должно соответствовать требованиям, изложенным в документации изготовителя.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация должна быть предоставлена в виде технического предложения по форме № 3 в электронном виде

| №п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участников запроса цен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования: Основные параметры и размеры Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели Требования к комплектности | Согласно подразделам 4.1., 4.2., 4.9. Раздела 4 технического задания |  |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.