Техническое задание

на приобретение Генератора сигналов высокочастотного

Г4-158А

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Генератор сигналов высокой частоты Г4-158А для метрологической службы

ЦЛ КИПиА.

1.2. Оборудование приобретается взамен изношенного (генератор Г4-158), используемого для поверки  и калибровки электросчётных частотомеров или аналогичное с обязательным согласованием с Заказчиком с предоставлением технических характеристик и копий разрешительной документации.

1.3. Оборудование изготавливается согласно технической документации производителя в соответствии с ГОСТ 9788-89 «Генераторы сигналов измерительные. Общие технические требования и методы испытаний.»  и Техническим условиям  ШИУЯ.411652.003ТУ «Генератор сигналов высокочастотный Г4-158А. Технические условия» ,  зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и допущен к применению в Российской Федерации.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку Генератора сигналов высокочастотного Г4-158А взамен изношенного с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и свидетельство о поверке   и др.).

2.2. Основной комплект поставки:

- генератор сигналов высокочастотный Г4-158А                                    -1шт.

-  техническое описание и инструкция по эксплуатации                       -1шт.

- формуляр                                                                                                    -1шт.

- кабель соединительный ВЧ                                                                     -2шт.

-  шнур соединительный                                                                             -1шт.

- переход                                                                                                       -1шт.

- переход коаксиальный Э2-114/3                                                             - 1шт.

- узел печатный                                                                                           -1шт.

- ящик укладочный                                                                                      -1шт.

- ящик укладочно-транспортный                                                               -1шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Показатели |  |  | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования к частотным параметрам | Диапазон несущих частот (с дискретностью от 1 Гц до 1 кГц) |  | 0.01 … 130 МГц |
|  | Основная погрешность установки, не более | По истечении времени установления рабочего режима | ±5·10–3 % |
|  |  | После самопрогрева в течение одного часа | ±1·10–3 % |
|  | Нестабильность частоты |  | Не более ±5·10–6 % |
| Требования к параметрам выходного напряжения | Пределы изменения выходного напряжения |  | 0.1·10–6 … 2.0 В |
|  | Основная погрешность установки | Опорного уровня выходного напряжения. Не более | ±0.5 … ±1.0 дБ |
|  |  | Ослабления аттенюатора, не более | ±0.5 … ±1.5 |
|  |  | Нестабильность выходного напряжения | не более 0.1 дБ |
| Требования к параметрам спектра в режиме «НК» | Уровень гармоник несущей частоты |  | Не более -30 дБ |
|  | Девиация паразитной частотной модуляции в полосе частот от 0.03 до 20 кГц, (fн – несущая частота) |  | Не более 0.5·10–6·fн+5 Гц |
|  | Коэффициент паразитной АМ в полосе частот от 0.03 до 20 кГц |  | Не более 0.1 % |
| Требования к параметрам ЧМ | Предел устанавливаемой девиации частоты |  | 0.1 … 600 кГц |
|  | Погрешность установки девиации |  | ±10 % |
|  | Диапазон частот модулирующего сигнала | В диапазоне несущих частот 1 … 4 МГц | 0.03 … 20 кГц |
|  |  | В диапазоне несущих частот 4 … 130 МГц | 0.03 … 60 кГц |
|  | Коэффициент гармоник огибающей ЧМ сигнала |  | Не более 1 … 3% |
|  | Коэффициент паразитной АМ |  | Не более 10 % |
| Требования к параметрам АМ | Пределы изменения коэффициента АМ (с дискретностью 1 %) |  | 0 … 99 % |
|  | Основная погрешность установки коэффициента АМ |  | Не более ±5 % |
|  | Диапазон частот модулирующего сигнала |  | 0.03 … 20 кГц |
|  | Коэффициент гармоник огибающей АМ сигнала |  | Не более 3 % |
|  | Девиация паразитной ЧМ |  | Не более 1·10–6·fн+60 Гц |

Поставщик гарантирует Заказчику

- что оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Государственном реестре

средств измерений

- оборудование соответствует заявленным техническим характеристикам

2.3. Оборудование должно иметь формуляр, техническое описание и инструкция по эксплуатации, свидетельство о поверке).

3. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

3.1. Согласно Прил№1 к Договору (Спецификации) в точном соответствии с комплектом поставки (п2.2) настоящего технического задания.

4. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

4.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

5. Требования к обслуживанию товара

5.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

6. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

6.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

7. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

7.1.Технические характеристики  и комплектность должны соответствовать требованиям, предъявляемым в техническим задании

ГОСТ 22261-94  «Средства измерений электрических и магнитных величин.

Общие технические условия ».

ГОСТ 9788-89 «Генераторы сигналов измерительные. Общие технические требования  и методы испытаний.»

ШИУЯ..411652.003 ТУ «Генератор сигналов высокочастотный Г4-158А. Технические условия.»

7.2. Оборудование  должно соответствовать ГОСТ Р 51350-99   «безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования .Часть 1 Общие требования

7.3 Поставщик гарантирует предоставление Заказчику на момент поставки заверенных копий сертификата соответствия и разрешения на применение поставляемого оборудования на территории Российской Федерации, свидетельство о регистрации в

Государственном реестре средств измерений, свидетельство о метрологической поверке, действующей на момент поставки.

8 Требования к потенциальному участнику.

8.1 Наличие собственной производственной базы или наличие официального документа о законном представительстве от завода- производителя, опыт работы на рынке по поставке подобного рода оборудования не менее трех лет, справка о сумме цен договоров за последние три года сопоставимого характера и объема, относительно периода поставок ТМЦ, наличие разрешения на производство, продажу и применение поставляемой продукции на территории РФ.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1 Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования  в  течение  гарантийного  срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

9.2  Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом- изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара заказчику.

Инициатор закупки (30245)3-16-84

_______________И.Н. Гут

Руководитель ЦЛ КИП и А 	           _____________ С.В.  Шапошников

Согласовано:

Ведущий инженер ОЛ и С		                   _______________ Л.С.Бояркина

Гл. механик ОАО «ППГХО»	           _______________ А.Т. Зинкевич