ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку весов платформенных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка весов платформенных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Срок гарантии качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Весы платформенные электронные “ВП”

Модификация ВПП-1 (типа «РОМБ», с питанием 12В)

(или эквивалент)
	1.1.1 Класс точности весов по ГОСТ 29329 – средний (3)

1.1.2 Допустимая перегрузка весов не более 25% от НПВ

1.1.3 Время прогрева весов до рабочего состояния не более 30 мин.

1.1.4 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 – УХЛ 4.1

1.1.5 Исполнения по защищенности от воздействия внешних факторов окружающей среды по ГОСТ 12997-84 – защищенное от попадания внутрь твердых тел (пыли), воды.

1.1.6 Степень защиты оболочки весового преобразователя (весового терминала) по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP 65

1.1.7 Степень защиты оболочки тензорезисторных датчиков по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), не ниже IP 54.

1.1.8 Время непрерывной работы не ограничено

1.1.9 Тип платформы – жесткая, на 4-х датчиках.

1.1.10 Значение вероятности безотказной работы за 2000 часов – 0,92

1.1.11 Электрическое сопротивление изоляции не менее 20 Мом

1.1.12 Электрическая прочность изоляции при 1500В, не менее 1 мин.

1.1.13 Средний срок службы весов не менее 10 лет.

1.1.14 Габаритные размеры 1000х730х75 мм

1.1.15 Масса не более 50 кг.

1.1.16 Электрическое питание – 12В.

Передача информации о измеренном весе по интерфейсу ИРПС, скорость 1200 бод.


	не менее 12 месяцев
	10
	шт.

	2
	Весы платформенные электронные “ВП”

Модификация ВПН (ВПП) 05-02.00.000

(или эквивалент)
	1.2.1         Класс точности весов по ГОСТ 29329 – средний (3)

1.2.2         Допустимая перегрузка весов не более 25% от НПВ

1.2.3         Время прогрева весов до рабочего состояния не более

                 30 мин.

1.2.4         Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 – 

                 ХЛ 4.1

1.1.1.     Исполнения по защищенности от воздействия внешних факторов окружающей среды по ГОСТ 12997-84 – защищенное от попадания внутрь твердых тел (пыли), воды.

1.1.2. Степень защиты оболочки весового преобразователя (весового терминала) по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP 65

1.1.3. Степень защиты оболочки тензорезисторных датчиков по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), не ниже IP 54.

1.1.4. Время непрерывной работы не ограничено

1.1.5. Тип платформы – жесткая, на 4-х датчиках.

1.1.6. Значение вероятности безотказной работы за 2000 часов – 0,92

1.1.7. Электрическое сопротивление изоляции не менее 20 Мом

1.1.8. Электрическая прочность изоляции при 1500В, не менее 1 мин.

1.1.9. Средний срок службы весов не менее 10 лет.

1.1.10. Габаритные размеры 900х760х100 мм

1.1.11. Масса не более 50 кг.

         Передача информации о измеренном весе по интерфейсу ИРПС, скорость    1200 бод.


	не менее 12 месяцев
	10
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

      4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и паспорта на русском языке.

        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Самовывоз со склада в Москве или Московской области.
        8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 45 дней с даты заключения договора.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Эксперт по техническим характеристикам                                                                                                                                             Д.А. Речменский






