Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке газоанализатора автоматического контроля  ГАНК-4(AР).

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Газоанализатор автоматического контроля  ГАНК-4(AР).

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Оборудование для АСФ ОВГСО.

Спецификация на газоанализатор автоматического контроля  ГАНК-4(AР) - 1 шт.

Характеристики; Значения. Диапазоны измерения вредных веществ, мг/м3 (% об.): - в атмосферном воздухе - в воздухе рабочей зоны - промышленные выбросы и технологические газы; 0,5ПДКсс-0,5 ПДКр.з. 0,5ПДКсс-20 ПДКр.з. более 20 ПДКр.з. с разбавителями. Предел допускаемой основной погрешности, % не более; ± 20. Предел допускаемой дополнительной погрешности, обусловленной влиянием температуры и давления, а также содержанием неизмеряемых компонентов газовой смеси от основной погрешности, не более; ± 6. Температура окружающего воздуха, 0С: - без применения термостата - с применением термостата; от +5 до +50 от -50 до +50. Относительная влажность окружающего воздуха; До 80% при температуре +350С. Атмосферное давление; От 66 до 4106,7 кПа. Напряжение питания: - от сети переменного тока, В, частотой, Гц - от встроенного аккумулятора, В; 220-33+22, 50 ±1 12-1,8+1,2. Температура анализируемого воздуха на входе газоанализатора; Не более +500С. Время прогрева газоанализатора после включения, мин. не более; 15. Продолжительность отбора пробы с использованием встроенных датчиков, с, не более; 20. Продолжительность отбора пробы с использованием встроенных химкассет, с, не более; 30. Количество разовых измерений концентраций одной химкассетой. Раз не менее; 1000. Потребляемость мощность, В·А, не более; 8. Время непрерывной работы газоанализатора от аккумулятора, ч; 4 – 5. Время зарядки аккумулятора, ч; 5 – 6. Объем памяти, записей не более; 10000. Габаритные размеры газоанализатора без сумки-кофр, мм; 250×200×150. Масса газоанализатора без сумки-кофр, кг, на более; 3,5. Габаритные размеры газоанализатора с сумкой-кофр, мм; 450×350×250. Масса газоанализатора с сумкой-кофр, кг, на более; 5. Комплект поставки основного оборудования Наименование; Количество. Газоанализатор ГАНК-4(AР) (КПГУ 413322002 ТУ); 1 шт.. Кабель питания сетевой (с ЕВРО вилкой); 1 шт.. Разъем RS 232 для подключения персонального компьютера к СОМ порту; 1 шт.. Кабель интерфейсный для подключения компьютера; 1 шт.. Дискета с программным обеспечением; 1 шт.. Изделия с ограниченным ресурсом:. - химкассеты; при заказе веществ, измеряемых лентами. Комплект ЗИП:. - предохранитель ЗА; 2 шт.. - трубки для соединения фильтров и зонда отбора пробы со ВХОДом газоанализатора L = 30 – 50 мм; 3 шт.. - трубки для соединения ВХОДа газоанализатора с ВЫХОДом L = 200 мм. Эксплуатационная документация: - паспорт КПГУ 413322002 ПС - руководство по эксплуатации КПГУ 413322002 РЭ - методика проверки КПГУ 413322002 ДЛ; 1 шт. 1 шт. 1 шт.. Перечень контролируемых веществ прибором ГАНК-4 (АР) № п/п; Контролируемые вещества; Диапазон измерений (мг/м3). 1.; Азота диоксид; 0,02-40. 2.; Азота оксид; 0,3-100. 3.; Аммиак; 0,02-400. 4.; Кислород %; (1-24) % об.. 5.; Сероводород; 0,004-200. 6.; Углерода диоксид % об.; 0,1-10%. 7.; углерода оксид; 1,5-400. 8.; Хлор; 0,015-20.

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока, несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

| Руководитель проекта/ Командир ОВГСО | И.Г. Мудрак |
| --- | --- |

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.