Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов
«06» марта 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку регистратора ускорений в кол-ве (1 шт).
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1 НАЗНАЧЕНИЕ

Регистратор предназначен для измерения ударных ускорений объекта испытаний с помощью пьезоэлектрических акселерометров при воздействии ударных нагрузок на сам регистратор. 

2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕГИСТРАТОРА УСКОРЕНИЙ

Регистратор должен быть многоканален,  иметь автономное питание и ударостойкую конструкцию. Управление регистратором должно осуществляться с пульта управления по проводным линиям связи. Регистратор должен производить измерения ускорений в реальном времени, оцифровывать их, обладать продолжительным временем хранения информации и возможностью передать потом её в компьютер для обработки.

3 Основные технические характеристики и требования к регистратору
3.1 Диапазон обрабатываемых

значений  заряда






250 …100 000 пКл

3.2 Количество каналов, не менее


16
3.3 Диапазон рабочих частот



1 … 50000 Гц

3.4 Разрядность АЦП на канал, не менее

16

3.5 Частота дискретизации АЦП (при

времени регистрации не менее 4 с) на канал,

 не менее







100 кГц

У регистратора должно быть несколько режимов работы с уменьшением частоты дискретизации и, соответственно, увеличением времени регистрации.

3.6 Приведённое ко входу СКЗ шума в 
полосе рабочих частот, не более 



10 пКл
3.7 Взаимное проникновение 
сигналов, не более 





минус 80 дБ
3.8 Степень подавления синфазной 
помехи на частоте 50 Гц, не менее 


минус 40 дБ
3.9 Чувствительность измерительного 
канала, не менее 






12 мкВ/пКл
3.10 Погрешность преобразований

амплитудных значений сигнала, не более


5%  

3.11 Габариты (Д×Ш×В), не более


(200 х 200 х 80) мм
3.12 Масса, не более




4 кг

3.13 Тип первичных измерительных

преобразователей (ПИП)




пьезоакселерометры

3.14 Питание регистратора



встроенные
 аккумуляторы
3.15 Время хранения данных, не менее

3 суток
3.16 Условия эксплуатации регистратора:

- температура, от минус 15 до плюс 40(С;

- влажность до 98% без конденсации влаги при температуре 35(С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7  кПа (от 600 до 800 мм.рт.ст);

- однократные удары в любом направлении амплитудой до 100000 м/с2 и длительностью, от 0,2 до 30 мс, при этом произведение амплитуды ударного ускорения на длительность его действия не должно превышать 30000 м/с2·мс.
Крепление регистратора – фланцевое, болтами с резьбой не менее М10.
3.17 В регистраторе должны быть предусмотрены разъём для подачи синхросигнала и возможность запоминания времени поступления синхросигнала.

3.18 Входные кабели регистратора должны быть длиной не менее 1 м и заканчиваться разъёмами СР-50-276ФВ.

3.19 Условия эксплуатации пульта управления:

- температура от плюс 15 до плюс 35(С;

- относительная влажность - до 85 % без конденсации влаги при температуре 35(С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 600 до 800 мм. рт. ст.);

- напряжение питания сети переменного тока частотой (50±1) Гц      (220±22) В.

Должно быть предусмотрено питание пульта управления от встроенных аккумуляторов.
3.20 Пульт управления должен выполнять следующие функции:

- подзарядка аккумуляторов блока питания регистратора;

- считывание записанных регистратором данных в компьютер;

- запуск процесса регистрации.

3.21 Для упрощения и оптимизации процедуры поверки в комплект регистратора должен входить блок коммутации.

3.22 Регистратор должен быть утвержден как тип средства измерения специального назначения и иметь свидетельство об утверждении установленного образца. По согласованию с Заказчиком возможна организация испытаний для утверждения типа средства измерения метрологической службой Заказчика после поставки.
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Степень защиты корпуса регистратора по ГОСТ 17494-87 (МЭК 34-5-81), ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), ГОСТ 14255-69 (МЭК 144-63) – не ниже IP 54.
5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки должны входить:

- регистратор ударных сигналов;

- пульт управления;

- комплект жгутов;

- блок коммутаций;
- запасной блок аккумуляторов для регистратора;
- специализированное программное обеспечение;

- руководство оператора на русском языке;

- руководство по эксплуатации на русском языке.
Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с момента поставки. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуется дополнительно.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









