«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«18» декабря 2012 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки АППАРАТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ МАСЕЛ для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ МАСЕЛ.

Аппарат предназначен для выполнения методик испытаний изложенных в ГОСТ 981-75 и РД 153-34.1-43.204-2001.

Количество: 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

1. Теплоноситель: любая нетоксичная кремнеорганическая жидкость или нефтяное масло с температурой вспышки в открытом тигле выше 2500С.

2. Температура термостатирования до +2500С.

3. Точность поддержания заданной температуры термостатирующей жидкости: ± 0,5°С.

4. Параметры питания:
- переменный однофазный ток;
- напряжение 220В; 
- частота 50±1 Гц; 
- потребляемая мощность не более 2,5 кВт.

5. Максимальное число окисляемых проб - 6.

6. Блок ротаметров отградуирован на следующие расходы окисляющего агента:
- 50 см3/мин;
- 5 дм3/ч; 
- 200 см3/мин.

Требование к качеству оборудования:

1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя, г. Москва, ОАО  «ВНИИ НП».

Дополнительные условия:

1. Доставка до склада Покупателя, г. Москва, ОАО  «ВНИИ НП».

2. Срок поставки: не более 60 календарных дней с момента подписания договора.

3. Товар должен быть новым.