Техническая часть на изготовление и поставку

сцинтилляционных позиционно-чувствительных детекторов с блоками электроники
Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

Обоснование закупки без аналога (эквивалента) на основании п.12.2.2б) Единого отраслевого стандарта закупок  государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: Сцинтилляционные позиционно-чувствительные детекторы с блоками электроники входят в «Двухдетекторный однофотонный эмиссионный компьютерный томограф “ЭФАТОМ” и должны соответствовать ТУ 9442-066-17493159-2009 в части, касающейся этих детекторов.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во


Собственная интегральная неоднородность

	изображения, не более % 

	В центральном поле зрения

	1.8


		В полезном поле зрения

	2.4


	Собственная дифференциальная неоднородность изображения, не более, %

	В центральном поле зрения

	1.4


		В полезном поле зрения

	1.9


	Собственная абсолютная нелинейность изобра-жения, не более, мм 

	В центральном поле зрения

	0,31


		В полезном поле зрения

	0,31


	Собственная дифференциальная нелинейность изображения, не более, мм 

	В центральном поле зрения

	0,15


		В полезном поле зрения

	0,15



Скорость счета в 20% окне, (при 20% потер

	х), тыс. имп./c

	200



	Замеры параметров производить согласно методике измерений, изложенной в  ТУ 9442-066-17493159-2009.

В состав каждого детектора должны входить:

№ п/п
Наименование
Технические требования
Ед. изм

Кол-во

1.

Корпус блока с защитой от неиспользуемого рассеянного гамма-излучения
Материал корпуса – алюминиевый сплав
Материал защиты – свинец марки С1, обеспечивающий защиту от гамма излучения со всех сторон, кроме входного окна детектора излучения. Пропускание защиты должно быть измерено по ГОСТ Р МЭК 60789-99 и быть не более 0,5% для задней и боковых стенок и не более 4,5% для точек соединения защиты блока.
Шт.

1

2.

Сцинтилляционный кристалл

Материал – NaI (Tl)
Размеры чувствительной области не менее 590x470мм, обеспечивающий регистрацию гамма-излучения в диапазоне 60 – 360 КэВ с максимальной чувствительностью
Шт.

1

3.

Фотоэлектронный умножитель Hamamatsu R6235-01
Сечение – гексагональное

Фотоэлектронные умножители должны полностью перекрывать выходное окно детектора и обеспечивать полный съем информации в указанном поле
Шт.

52

4.

Фотоэлектронный умножитель Hamamatsu R6980-01
Сечение – круглое

Фотоэлектронные умножители должны полностью перекрывать выходное окно детектора и обеспечивать полный съем информации в указанном поле
Шт.

4

5.

Блоки электроники оцифровки и обработки данных

Скорость счета, не менее – 200 тыс. имп./с (при 20% потерях)
Напряжение питания - постоянное 24 В

Блоки электроники должны иметь:

· количество входных каналов, не менее 56 (определяется количеством фотоэлектронных умножителей)
· выходной интерфейс данных – Ethernet
· последовательный интерфейс управления высоковольтными источниками питания

· последовательный интерфейс управления коэффициентами усиления ФЭУ

· программно-управляемый коэффициент усиления каждого аналогового тракта

Ко
мп
ле
кт

1

6.

Блок высоковольтного питания ФЭУ

Напряжение питания – постоянное 24±2В
Выходное напряжение  – регулируемое 0-1000В

Выходной ток, не менее – 0,01А

Стабильность менее 0,007% в час, после прогрева 1 час
Интерфейс управления RS-232 / RS-485

Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 50ОС

Шт.

4


	Шт.
	4


1. Условия поставки: В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов. Заказчик предоставляет: корпус блока с защитой от неиспользуемого рассеянного гамма-излучения в количестве 4 шт., фотоэлектронные умножители Hamamatsu R6235-01 в количестве 104 шт.
2. Срок поставки: Первая партия детекторных блоков (2 шт.) – в течение 4 месяцев с момента оплаты авансового платежа; вторая партия детекторных блоков (2 шт.) – в течение 12 месяцев с момента подписания договора.
3. Требование к гарантии: Поставляемый комплект оборудования должен быть обеспечен гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования входящего в поставляемый комплект оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.
4. Требование к упаковке: Комплект оборудования поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки любым видом транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требование к технической документации: Составные части изделия  должны быть обеспечены комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорта, сертификаты и другую документацию, поставляемую фирмами производителями, в том числе гарантийные обязательства. Изделие должно комплектоваться паспортом изделия и формуляром на русском языке, электрическими схемами всей электронной составляющей детекторов и исходные коды всего программного обеспечения, поставляемого с детекторами.
6. НМЦ  8 130,63 тыс. руб. в т.ч. НДС 18%.
7. Порядок расчетов: 40% от общей суммы, указанной в Спецификации (Приложение № 1), по счетам, выставленным Поставщиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора, после предоставления обеспечения обязательств по Договору согласно раздела 10. 

Окончательный расчет за поставленное Оборудование (партию Оборудования) производится с зачетом доли ранее оплаченного аванса, по счетам, выставленным Поставщиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания накладной ТОРГ-12.
8. Источник финансирования: собственные средства Заказчика – 100%

Стр. 7/7

