Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку комплекса для оптического измерения, в количестве 1 комплект
.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2013 г.

Техническое задание 

	Техническое задание:

1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Блок охлаждения 3шт,

Контроллер в комплексе с разъемами 3 шт.,         ФЭУ 3шт., 

Оптический фланец 2шт.

	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	Контроллер:

Разъем DP типа

-Переменное входное напряжение контроллера в диапазоне от 100В до 240В ±10%

Максимальная потребляемая мощность 150 В*А

-Диапазон рабочих температур от +5°Сдо +40°С, при влажности не более 75%

-Максимальное питающее напряжение  разъёма 1200В

-Выходное напряжение ±5В (±0,25),

-Выходной ток 0,5А

Оптический фланец:

Разъем для оптического волокна SMA типа,

Наличие выравнивающей линзы f=25

Габариты: длина 85мм максимально, ширина 90мм
Блок охлаждения:

Для  Ø28мм  ФЭУ с боковым окном

-Улучшенное значение сигнал/шум,

Рабочее напряжение  ~230В, 

-Используется элемент охлаждения Пельте,

-Воздушное охлаждение, минимальная температура -25°С

Материал оптического окна: двойной пакет из синтетического кварца (волновой диапазон от 185нм до 2200нм), 

-Размер входного окна 8х24мм

-Диапазон рабочих температур окружающей среды от +5°С до +35°С при относительной влажности ≤75%

ФЭУ:

Чувствительность в ИК области. Диапазон спектральной чувствительности: от 400 нм до 1200 нм с максимумом пика при 800нм.

-Квантовая эффективность при 1060нм не менее 0,04%.

-Максимальный темновой ток не более 1000нА.

	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Согласно техническим условиям производителя

	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Обеспечивается производителем

	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Гарантия производителя

	6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Обеспечивает предприятие-изготовитель

	7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты).
