Приложение № 2

к Договору от ______________ № ___________

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки:

приборы ХГЛ

Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Все ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя сопровождаются словами «или эквивалент».

Подраздел 1.1 Наименование

1.; Автоматизированный испытательный комплекс "АСИС" для проведения испытаний образцов грунта методом компрессионного сжатия (или эквивалент) в составе:; 1 к-т. 1.1.; Устройство осевого нагружения ГТ 2.0.5; 5. 1.2.; Одометр фильтрационный ГТ 2.1.1; 5. 1.3.; Комплект для крепления датчика силы ГТ 5.2.3, ГТ 5.2.5; 5. 1.4.; Система измерительная "АСИС" в составе:; 1. 1.4.1.; Комплект программного обеспечения; 1. 1.4.2.; Датчик силы ГТ 5.2.5; 5. 1.4.3.; Датчик перемещений ГТ 5.3.4; 5. 1.4.4.; Блок электронно-преобразующий ГТ 6.0.30; 5. 2.; Автоматизированный испытательный комплекс "АСИС" для проведения испытаний образцов грунта методом одноплоскостного среза (или эквивалент) в составе:; 1 к-т. 2.1.; Устройство осевого нагружения ГТ 2.0.5; 1. 2.2.; Механизм срезной ГТ 2.2.3; 1. 2.3.; Прибор предварительного уплотнения ГТ 1.2.5; 1. 2.4.; Фильтр (Ǿ71,4); 10. 2.5.; Комплект для крепления датчика силы ГТ 5.2.3, ГТ 5.2.5; 1. 2.6.; Система измерительная "АСИС" в составе:; 1. 2.6.1.; Преобразователь интерфейса; 1. 2.6.2.; Датчик силы ГТ 5.2.5; 1. 2.6.3.; Датчик силы ГТ 5.2.3; 1. 2.6.4.; Датчик перемещений ГТ 5.3.4; 2. 2.6.5.; Блок электронно-преобразующий ГТ 6.0.30; 2. 3.; Автоматизированный испытательный комплекс "АСИС" для проведения испытаний образцов грунта в условиях трёхосного сжатия (или эквивалент) в составе:; 1 к-т. 3.1.; Устройство осевого нагружения ГТ 2.0.5; 2. 3.2.; Камера трехосного сжатия типа А (Ǿ38/50 мм) ГТ; 2. 3.3.; Нагнетатель ГТ 2.0.14; 4. 3.4.; Дегазатор жидкости ГТ 2.0.15; 1. 3,5; Комплект оснастки для образцов (Ø38); 1. 3,6; Комплект оснастки для образцов (Ø50); 1. 3.7.; Компрессор; 1. 3.8.; Комплект для крепления датчика силы ГТ 5.2.3, ГТ 5.2.5; 2. 3.9.; Фильтр (Ǿ50); 20. 3.10.; Оболочка резиновая (Ø50); 20. 3.11.; Оболочка резиновая (Ø38); 10. 3.12.; Фильтр (Ǿ38); 10. 3.13.; Комплектующие для подключения и регулировки; 1. 3.14.; Приспособление для подготовки образцов ГТ 4.0.7; 1. 3.15.; Система измерительная "АСИС"; 1. 3.15.1.; Преобразователь интерфейса; 1. 3.15.2.; Датчик силы ГТ 5.2.5; 2. 3.15.3.; Датчик перемещений ГТ 5.3.4; 2. 3.15.4.; Датчик давления ГТ 5.1.2; 4. 3.15.5; Блок электронно-преобразующий ГТ 6.0.30; 6. 4.; Автоматизированный испытательный комплекс "АСИС" для проведения испытаний образцов скального грунта в условиях одноосного растяжения и сжатия (или эквивалент) в составе:; 1 к-т. 4.1.; Устройство осевого нагружения ГТ 2.0.8; 1. 4.2.; Приспособление одноосного сжатия (растяжения) горных пород ГТ 2.6.4; 1. 4.3.; Комплект для крепления датчика силы ГТ 5.2.7, ГТ 5.2.8; 1. 4.4.; Система измерительная "АСИС"; 1. 4.4.1.; Датчик силы ГТ 5.2.7; 1. 4.4.2.; Блок электронно-преобразующий ГТ 6.0.30; 1.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый АИК «АСИС» должен быть новым товаром, который не был в употреблении, ремонте, восстановлении, у которого не была осуществлена замена составных частей.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования к изготовлению поставляемого АИК «АСИС» регламентируются нормативной и технической документацией предприятия-разработчика, утвержденной в установленном порядке.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Заказчиком не регламентируются

Подраздел 1.5 Код ОКП

4220

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

АИК «АСИС» применяется в химико-грунтоведческой лаборатории для проведения испытаний образцов грунта методом компрессионного сжатия, для проведения испытаний образцов грунта методом одноплоскостного среза, для проведения испытаний образцов грунта в условиях трехосного сжатия, для проведения испытаний образцов скального грунта в условиях одноосного растяжения/сжатия.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставляемый АИК «АСИС» должен быть установлен в сухом, закрытом помещении.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Технические, функциональные и качественные характеристики должны обеспечивать: - проведение испытаний образцов грунта методом компрессионного сжатия по ГОСТ 12248-2010. Возможность создания статических сжимающих нагрузок величиной не более 10 кН, ступенями или с постоянной скоростью осевых деформаций от 0,0001 до 10 мм/мин; возможность испытания образцов грунта диаметром 87 мм и высотой 25 мм (площадь поперечного сечения 60 см2) в условиях одномерной деформации по ГОСТ 12248-2010. Наличие возможности в процессе испытания проводить измерение порового давления; возможности измерения нагрузок не более 10 кН, осевых деформации образца не более 20 мм. Наличие электронно-преобразующей аппаратуры с габаритами ШхВхГ, мм: не более 290, не более 100, не более 270. - проведение испытаний образцов грунта методом одноплоскостного среза по ГОСТ 12248-2010. Возможность создания статических сжимающих нагрузок величиной не более 10 кН и сдвигающих нагрузок не менее 5кН , ступенями или с постоянной скоростью осевых деформаций от 0,0001 до 10 мм/мин; возможность испытания образцов грунта размером диаметром 71,4 мм и высотой 35 мм (площадь поперечного сечения 40 см2) по ГОСТ 12248-2010. Наличие возможности измерения вертикальной нагрузки величиной не более 10 кН, сдвигающей нагрузки величиной не менее 5 кН, осевых деформации образца и деформации сдвига величиной не менне 20 мм. Наличие электронно-преобразующей аппаратуры с габаритами ШхВхГ, мм: не более 290, не более 100, не более 270 - проведение испытаний образцов грунта в условиях трехосного сжатия по ГОСТ 12248-2010. Возможность проведения испытаний образцов грунта в условиях трёхосного сжатия по ГОСТ 12248-2010 по схемам НН, КН, КД. Возможность создания статических сжимающих нагрузок величиной не более 10 кН, ступенями или с постоянной скоростью осевых деформаций от 0,0001 до 10 мм/мин; возможность испытаний образцов диаметром 38 мм или 50 мм и высотой 76 мм и 100 мм соответственно методом трехосного сжатия в условиях изотропной консолидации. Возможность создания бокового давления жидкостью в камере, МПа: не менее 2; возможность создания противодавления в образце, МПа: не менее 2. Наличие датчиков измерения нагрузки до 10 кН и деформаций в диапазоне от 0 до 20 мм. Наличие электронно-преобразующей аппаратуры с габаритами ШхВхГ, мм: не более 290, не более 100, не более 270. Наличие масляного бесшумного компрессора для обеспечения работы дегазатора жидкости и приспособления для подготовки образцов. Наличие электронно-преобразующей аппаратуры с габаритами ШхВхГ, мм: не более 290, не более 100, не более 270 - проведение испытаний образцов скального грунта в условиях одноосного растяжения/сжатия по ГОСТ 21153.3-85/ГОСТ 21153.2-84. Возможность создания статических сжимающих нагрузок величиной не более 30 кН ступенями или с постоянной скоростью осевых деформаций от 0,0001 до 10 мм/мин; возможность испытания образцов скального и полускального грунта: 1. Методом одноосного растяжения встречными сферическими инденторами (ГОСТ 21153.3-85), испытываются образцы грунта произвольной формы; 2. Методом разрушения образцов-плиток плоскими соосными пуансонами (диаметр пуансона 11,27 мм) ГОСТ 21153.2-84, испытываются образцы-плитки в виде дисков: диаметр – не менее 30, но не более 100 мм; высота – не менее 7,5, но не более 8,5 мм. Наличие электронно-преобразующей аппаратуры с габаритами ШхВхГ, мм: не более 290, не более 100, не более 270. Измерительные системы должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и иметь свидетельства о прохождении первичной метрологической аттестации (поверке, калибровке, аттестации) на предприятии-изготовителе. Качество и безопасность поставляемой продукции должна подтверждаться сертификатом (декларацией) соответствия требования безопасности к настоящему виду продукции принятым на территории РФ и таможенного союза. Пуско-наладочные работы должны быть проведены штатном сотрудником (инженером) предприятия-изготовителя. В рамках проведения пуско-наладочным работ, сотрудником предприятия-изготовителя должно быть проведено предварительное обучение (инструктаж) по работе с АИК «АСИС» в течение одного рабочего дня.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок сохранности поставляемого АИК «АСИС» должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Каждое наименование из поставляемого АИК «АСИС» должно выполнять свое функциональное предназначение и быть изготовлено в соответствии с технологическим процессом, разработанным и утвержденным в установленном порядке предприятием-изготовителем.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка АИК «АСИС» производится в соответствии с технологической документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке предприятием-изготовителем.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Поставляемый АИК «АСИС» должен быть упакован в соответствии с технической документацией, утвержденной в установленном порядке предприятием-изготовителем. Используемая тара должна обеспечивать сохранность и качество АИК «АСИС» при перевозках и хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Качество поставляемого АИК «АСИС» должно проверяться на предприятии-изготовителе в соответствии с технической документацией, утвержденной в установленном порядке. Входной контроль качества и комплектности поставляемого АИК «АСИС» осуществляется Заказчиком визуально и на основе представленных Поставщиком сопроводительных документов.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке АИК «АСИС» Поставщик передает Заказчику пакет документов, состоящий из технической документации (паспорта, руководства по эксплуатации, этикетки, документы о метрологической аттестации) и первичные бухгалтерские документы (товарная накладная, счет-фактура, оригиналы счетов на оплату), акт приема-передачи.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование АИК «АСИС» может осуществляться любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, действующих на этих видах транспорта, при условии его защиты от атмосферных осадков и механических повреждений.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение АИК «АСИС» допускается в сухих закрытых помещениях.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на поставляемый АИК «АСИС» должна быть не менее 12 месяцев с момента поставки. В случае выхода из строя не по вине Заказчика Поставщик на основании рекламационного акта обязан за свой счет произвести ремонт или замену.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Должна осуществляться ежегодная поверка в органах Ростехрегулирования.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не устанавливаются

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не устанавливаются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого АИК «АСИС» должно соответствовать требованиям технической документации, утвержденной в установленном порядке предприятием-изготовителем.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не устанавливаются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки заказываемого АИК «АСИС» должен составлять не более 120 календарных дней с момента заключения договора. Поставщик своими силами и за свой счет организует доставку и проведение пуско-наладочных работ, с первичным обучением персонала.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация, сопровождающая поставку АИК «АСИС», должна быть составлена на русском языке в необходимом количестве экземпляров

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АИК «АСИС» | Автоматизированный испытательный комплекс «АСИС» |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Нет |  |