Том 2 «Техническая часть»

РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Насос вакуумный мембранный – 1 шт. Типа Sartorius 16612 или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый насос должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным) не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. Сведения о годе выпуска должны быть указаны в паспорте и на табличке, прикрепленной к насосу

Подраздел 1.3 Код ОКП

36 4817 7

РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумный насос предназначен для создания вакуума

РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стойкость к воздействию климатических условий: - температура окружающей среды от 5 до 40 С

РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры не более (ДхВхШ) 338х250х225; Масса не более 9,8 кг.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Тип насоса – мембранный, безмасляный. Производительность – 26 л/мин Остаточный вакуум – 13 мбар Максимальный вакуум – 98% Разъем для шланга – ID 9 С мембранами из неопрена. Насос должен быть укомплектован ручкой для транспортировки, резиновыми ножками, встроенным источником питания с сетевым кабелем (2 м), глушителем шума, разъемом для шланга и редукционным клапаном, позволяющим осуществлять регулировку вакуума

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Срок службы – не менее 2 лет

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Защита двигателя – IP44

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Электрическое питание должно осуществляться от сети однофазного переменного тока напряжением 220 В при частоте (50±1) Гц. Допускаемое отклонение напряжения питания в пределах от минус 15 до плюс 10 %. Рабочий ток – 1.8 А Максимальная потребляемая мощность при номинальном значении напряжения питания, не более 120 Вт.

Подраздел 4.6 Требования к комплектности

В состав поставки должны входить: - насос вакуумный. - паспорт - руководство по эксплуатации

Подраздел 4.7 Требования к маркировке

Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96. На видном месте должна быть укреплена табличка с указанием: - обозначение оборудования; - заводской номер изделия; - год выпуска; - масса. Материал таблички и способ нанесения надписей должны обеспечивать их четкость и сохранность в течение всего срока службы изделия.

Подраздел 4.8 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать удобство проведения погрузо-разгрузочных операций и сохранность продукции при транспортировке автомобильным, железнодорожным транспортом и хранении.

РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Входной контроль: визуальный

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику и направление не позднее дня отгрузки следующих документов: товарных накладных (ТОРГ – 12); товарно-транспортных накладных (ТТН); счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ. Поставщик обязан в счет-фактуре отражать полные данные поставляемой продукции в соответствии с принятым условным обозначением ее по стандарту; паспорт (формуляр); техническое описание; инструкция по эксплуатации; упаковочный лист. Вся поставляемая техническая документация должна быть герметично упакована во влагонепроницаемый пакет и надёжно закреплена.

РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Вакуумный насос должен транспортироваться автомобильным, железнодорожным транспортом. При транспортировке должны выполняться правила, установленные для данного вида транспортировки. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её хранении и транспортировании до Заказчика

РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Вакуумный насос должен храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно ниже, чем на открытом воздухе.

РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные сроки хранения - не менее 6 месяцев. Гарантийные сроки эксплуатации - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Насос должен являться ремонтопригодным.

РАЗДЕЛ 10.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В инструкции по эксплуатации должны быть указаны: периодичность и объёмам работ по обслуживанию насоса при длительном хранении и эксплуатации.

РАЗДЕЛ 11.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие материалов, из которых изготовлен насос на окружающую среду, должно быть ограничено значениями, не превышающими значений, установленных действующими в РФ нормативными документами

РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Насос должен соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция насоса должна обеспечивать безопасность персонала при транспортировке, монтаже и подготовке к эксплуатации.

РАЗДЕЛ 13.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество – 1 шт. Сроки поставки в соответствии с п.5 Извещения

РАЗДЕЛ 14.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся представляемая документация на оборудование по исходному документу должна быть на русском языке и на бумажном или электронном носителе.