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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Блок детектирования типа БДГС-770.180.70 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), дата выпуска не ранее 4-го квартала 2014 года


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Требования к техническим характеристикам блока детектирования 
Блок детектирования на базе пластмассового сцинтиллятора на основе полистирола, предназначен для использования в системах контроля за нераспространением радиоактивных веществ и ядерных материалов по регистрации гамма-излучения.

Блок детектирования должен соответствовать технической документации УЛКА 412118.003 ТУ и зарегистрирован в государственном реестре средств измерений.
Диапазон регистрируемых энергий, кэВ – 
 не менее 50 и не более 1500.

*Диапазон мощностей дозы гамма-излучения, мЗв/ч  – не менее 0,06 и не более 5,0.

*Рабочий диапазон температур, оС –  не менее минус 50 и не более +50.

*Температурная нестабильность чувствительности  –  ±1,75 % на каждые 100С.

Направление максимальной чувствительности – перпендикулярно продольной оси.

Чувствительность блока к гамма-излучению:

    а) *Аm-241, не менее, (имп/с) / (мкЗв/ч) –                 450·103;        

    б) *Со-57, не менее, (имп/с) / (мкЗв/ч) –                    420·103;
    в) *Сs-137, не менее, (имп/с) / (мкЗв/ч) –                    75·103;

    г) *Со-60, не менее, (имп/с) / (мкЗв/ч) –                      35·103.  
Предел допускаемой основной погрешности не более 25% при доверительной вероятности 0,95.
Напряжение питания блока детектирования, В –  + 12 ± 5 %.

*Ток потребления,  мА – не более 150. 
Выходной сигнал:

    - вид, форма, полярность – прямоугольные импульсы положительной полярности;

    - длительность, мкс – 1,0 ±0,2; 

    - амплитуда на нагрузке 200 Ом ± 5 %, В  – не менее 3,5 и не более 4,5.

Тип разъема - розетка РС7.

Распайка контактов розетки:

    - общий питания – 1;

    - сигнал – 2;

    - общий сигнала – 3;

    - питание (плюс) – 7.
Время установления рабочего режима (при положительных температурах), не более, мин. – 15. 
Режим работы – непрерывный.

*Нестабильность чувствительности, не более – 5 % за 8 часов.

*Предельные, не рабочие температуры, ºС –  минус 50, + 50.

*Повышенная относительная влажность – 95 % при + 35 ºС.

Диапазон атмосферного давления, кПа – не менее 84 и не более 107.

Наработка на отказ, не менее, часов – 10000.

Срок службы, не менее, лет – 7.

Гарантия качества, месяцев – не менее 12.

Виды регулировок при эксплуатации – без регулировки.

Габаритные размеры блока детектирования, мм –  984±2 х96±2 х218±2.

Присоединительные размеры (точки крепления), мм – 206±1 х700±1.
(Приложение 1 – Габаритные и присоединительные размеры блока детектирования).

Масса, кг –  не более 20.

*Технологический прогон, ч –  не менее 96.
Проведение ремонта – в условиях завода-изготовителя.
**Блок детектирования должен обеспечивать функционирование в составе изделий «Ореол-РК» в объеме ЦКДИ.425715.004 ТУ и подсистема радиационного контроля ПРК-ЖД в объеме ЦКДИ.425722.060 ТУ 
Требования к комплектующим/составным частям

Сцинтилляционный детектор:

*Техническая длина ослабления сцинтиллятора TAL (Technical Attenuation Length), в диапазоне, м – не менее 2,7 и не более 3,2.
Материал сцинтилляционного пластмассового детектора должен обеспечивать:

- *световой выход УЕСВ, – не менее 0,45;

- *ширину сцинтилляционного импульса на полувысоте, нс – не более 2,7.

*Габариты сцинтилляционного пластмассового детектора, мм – 770±2 х 180±2 х 70±2.
Объём сцинтиллятора, не менее, см3 - 8800 (8,8 л)

Эффективность светособирания на фотокатод ФЭУ, не менее ,% - 98
*Геометрические размеры посторонних включений в материале сцинтиллятора, не более, мм3 –  10.

*Класс обработки поверхности сцинтиллятора – 10.
Соответствие сцинтиллятора требованиям технической документации  УЛКА. 418244.004 ТУ.
Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ)
Диаметр фотокатода, не менее, мм – 76.
Оптический вход – торцевой.
Темновой анодный ток при температуре +20 0С, нА – не более  7,0.
*Темновой анодный ток при температуре +50 0С, нА – не более  25,0.
Световая чувствительность при напряжении питания 1100 V, А/Лм - не менее 70.

*Энергетическое разрешение ФЭУ со сцинтилляционным детектором СДН30.40х40 СПО к излучению источника гамма-излучения 137Cs, % – не более 7,5.

*Энергетический эквивалент собственных шумов при температуре +20 0С, кэВ – не более 2,5.

*Неравномерность световой анодной чувствительности  по фотокатоду, % - не более 2.

*Нестабильность анодного тока при температуре 20 0С, % – не более 0,5. 
Кабель соединительный

Кабель соединительный должен иметь: шесть проводников из многожильной, луженной меди; оплетку из луженной меди;  ПВХ оболочку;  внешний диаметр не более 4,4 мм.

Примечания:

*Технические характеристики должны быть подтверждены протоколами или/и актами  Федерального технического агентства по техническому регулированию и метрологии или организациями имеющими аккредитацию на выполнение данных работ.
**Технические характеристики должны быть подтверждены протоколами периодических или типовых испытаний в составе одного из изделий.

Приложение 1 - Габаритные и присоединительные размеры блока детектирования
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	Подраздел 2.2 Требования к упаковке

	Блок детектирования должен иметь руководство по эксплуатации на русском языке, иметь свидетельство о поверке и отметку ОТК о приемке.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортирования с учетом перегрузок и длительного хранения.
Транспортирование в упаковке в закрепленном состоянии, исключающем их опрокидывания или падения, железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых вагонах и кузовах, защищающих от попадания влаги.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок  - не менее 12 месяцев.  Срок гарантии  должен  исчисляться с момента ввода в эксплуатацию. Гарантия должна распространяться на весь комплект поставки (прибор,  все комплектующие и аксессуары). Если в период гарантийного срока  эксплуатации обнаружатся дефекты, то Поставщик  обязан   их устранить или заменить оборудование  за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Необходимое оборудование  должно  быть серийно выпускаемым,  соответствовать техническим требованиям производителя, удовлетворять требованиям стандартов качества, безопасности функционирования, санитарным и гигиеническим нормам.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	1. Требования к предприятию изготовителю

Лицензии и сертификаты

1

Наличие лицензии ФСБ на осуществление работ, составляющих государственную тайну.
2

Наличие лицензии на изготовление оборудования для АЭС

3

Наличие лицензии на конструирование оборудования для АЭС

4

Наличие лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию радиационных источников (изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества) 

5

На предприятии должна быть сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008; ГОСТ РВ 15,002-2003

6

На предприятии должна быть аккредитована Росстандартом испытательная лаборатория средств измерений.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ



	Блок детектирования типа БДГС-770.180.70 (или эквивалент), комплект поставки: 57 шт. 


	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ



	Начало поставки – с даты заключения договора, окончание поставки - не позднее 31.03.2015 г. (с правом досрочной поставки).

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ



	Самовывоз со склада Поставщика в Москве или Московской области


Начальник отдела закупки ЭРИ и материалов  __________  С.А. Каравцев 

                                                                                    подпись                                                                                                                                            

Исполнитель                                                         __________  С.А. Чебунина
                                                                                    подпись                                         

