ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»

	
	                         Утверждаю:

	
	Начальник отдела ЯРБМ 

	
	Матюшин А.П.

	
	                 ___________________ 

	
	«______» ________________2010г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление широкополосного германиевого

 детектора (серия BeGe)

	

	

	


Подготовил:     

 Начальник  СХТК





Е.В. Гришин
Москва 

2010
          1. НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.
Широкополосный германиевый детектор серии BeGe. Данный детектор применяется для гамма-спектрометрического определения активности гамма-излучающих   радионуклидов. 
        2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Широкополосный германиевый детектор серии BeGe должен быть смонтирован в вертикальный криостат с 30-литровым сосудом Дьюара и укомплектован предусилителем со всеми необходимыми кабелями длиной 3 метра. 
2.2. Детектор оборудуется низкофоновым композитным углеродным окном толщиной 0.6 мм.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	№
	Наименование, параметр
	Требование


	
	1. Комплектация
	

	1.1
	Блок детектирования ОЧГ (из особо чистого германия) в криостате с сосудом дьюара 30 литров. 

Блок детектирования должен представлять собой конструкцию, объединяющую в себе полупроводниковый детектор, криостат и предусилитель с комплектом кабелей 3м.
	Наличие

	
	2. Базовые технические характеристики блока детектирования
	

	2.1
	Диапазон регистрируемых энергий гамма квантов, не менее
	От 3 кэВ до 3 мэВ

	2.2
	Эффективность регистрации, не менее
	16%

	2.3
	Разрешение по пику 5,9 кэВ, не хуже
	400 эВ

	2.4
	Разрешение по пику 122 кэВ, не хуже
	700 эВ

	2.5
	Разрешение по пику 1332 кэВ, не хуже
	2,0 кэВ

	2.6
	Площадь кристалла детектора, не менее
	28 см2

	2.7
	Толщина кристалла детектора
	20 мм

	2.8
	Материал входного окна детектора
	Углепластик 0,6 мм

	2.9
	Защита от подачи высокого напряжения на неохлажденный  детектор
	Наличие

	2.10
	Защита входного транзистора от перегрузки
	Наличие

	2.11
	Криостат детектора должен иметь интегральную неразъемную конструкцию
	Соответствие

	2.12
	Габаритные размеры блока детектирования, не более
	894 х 475 мм

	2.13
	Диаметр чашки детектора
	Не более 82 мм


                4. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. ТРЕБОВАНИЯ ЭРГОНОМИКИ.

4.1. Конструкция детектора должна обеспечивать безопасные условия труда.
