ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку блоков детектирования 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку блоков детектирования
для нужд ФГУП «СНПО «Элерон»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Блок детектирования БДИГ-31П2 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска : 2015 год.

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	             Блок детектирования предназначен для использования в системах контроля за нераспространением радиоактивных веществ и ядерных материалов, в системах радиационного контроля, в составе дозиметрической аппаратуры. 




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- Устойчивость   к   пониженному   атмосферному   давлению   по  группе Р1 ГОСТ 27451 (от 84 до 106,7 кПа).




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	           Блоки детектирования должны обеспечивать регистрацию гамма-излучения в диапазоне энергий не менее чем от 9 до 1250 кэВ.


Блоки детектирования должны обеспечивать работу в диапазоне   мощностей экспозиционной дозы гамма-излучения не менее чем от 10 до 103 мкР/ч.  

Чувствительность к мощности экспозиционной дозы фотонного излучения нуклида 137Cs составляет не менее 20 (имп/c)/(мкР/ч). Предел погрешности не более 10 % (0,95).

Нелинейность блока детектирования не превышает 1·10-3 %/(имп/c) и приводится в сертификате о поверке.

Предел допускаемой основной погрешности не более 25 % при доверительной вероятности 0,95 и учете поправки на нелинейность.

Уровень собственного фона блока детектирования не более  50 с-1.

Температурная зависимость чувствительности ±2 % на  каждые 10 оС.

Питание блока детектирования осуществляется от сети постоянного тока напряжением 
[image: image1.wmf]0

,

3

0

,

1

0

,

12

+

-

 В.


Ток потребления не более 75 мА.

Время установления рабочего режима не более 15 минут, при  отрицательных температурах  – не более 30 минут.

Нестабильность чувствительности не более 5 % за 8 ч.


 Время непрерывной работы  не ограничено.


 Наработка на отказ блока детектирования  не менее 10000 ч. Срок службы блока детектирования не менее 10 лет.

Габаритные размеры, мм, не более: диаметр 68 х 420.
Масса - не более 2 кг.



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Механические воздействия:

- Блок детектирования устойчиво работает при воздействии брызг интенсивностью 5 мм/мин. 

- Устойчивость  к воздействию вибраций в диапазоне частот от 5 до 25 Гц со смещением 0,1 мм.

1.1  Климатические воздействия

- Рабочий диапазон температур блока детектирования от минус 30 до +50 оС.  

- Относительная влажность 95 % при +35 оС и более низких  температурах без конденсации влаги.  



	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	В состав блока детектирования должен входить разъем типа РС7ВГ в кол-ве 1 шт.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Шильд с указанием серийного номера изделия и даты выпуска

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Материалы должны быть в упаковке производителя с этикеткой содержащей наименование и условия хранения груза.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	                Срок хранения не менее 1 года с последующей переконсервацией.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее 1 (одного) года




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	С приемкой ОТК


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Блок детектирования БДИГ-31П2 (или эквивалент) – 50 штук.
Сроки поставки: начало поставки – с даты подписания договора. 
Поставка должна быть осуществлена не позднее 15 мая 2015 г., возможность досрочной поставки предусмотрена.




Начальник отдела закупки ЭРИ и материалов                    _______________________ С.А. Каравцев
Исполнитель                                                                           ________________________ М.С. Дроздов                                                     
_1128250221.unknown

