1.2 Технические характеристики

1.2.1	Дозиметры измеряют индивидуальный дозовый эквивалент  непрерывного рентгеновского и гамма-излучения (далее дозу) в диапазоне от 1 мкЗв до 10 Зв при мощности эквивалентной дозы до верхнего предела диапазона измерения.

1.2.2	Дозиметры измеряют мощность индивидуального дозового эквивалента  непрерывного рентгеновского и гамма-излучения (далее мощность дозы) в диапазоне:

а)	от 0,1 мкЗв/ч  до 0,1 Зв/ч для ДКГ-АТ2503А;

б)	от 0,1 мкЗв/ч  до 0,5 Зв/ч для ДКГ-АТ2503.

1.2.3	Диапазон энергий регистрируемого рентгеновского и гамма-излучения дозиметров составляет 
от 0,05 до 1,5 МэВ.

1.2.4	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы %, где  мощность индивидуального дозового эквивалента в мЗв/ч.

1.2.5	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы  %, где  мощность индивидуальной эквивалентной дозы в мЗв/ч.

1.2.6	Зависимость чувствительности дозиметров относительно энергии 662 кэВ (137Cs) (энергетическая зависимость) не превышает  30 % в диапазоне энергий от 0,05 до 1,5 МэВ.

График типовой энергетической зависимости приведен в приложении А.

1.2.7	Зависимость чувствительности дозиметров от угла падения регистрируемого излучения (анизотропия) 
не превышает:

а)	20 % в угловом интервале до  75о для 137Cs и 60Co;

б)	50 % в угловом интервале до  75о для 241Am.

Диаграммы типовой анизотропии приведены 
в приложении Б.

1.2.8	Время отклика дозиметров на изменение мощности дозы (при мощности дозы более 10 мкЗв/ч) 
не превышает 5 с.

1.2.9	Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения дозы и мощности дозы:

а)	10 %	при изменении температуры окружающего 
воздуха в диапазоне от минус 10 оС до плюс 40 оС 
(по заказу от минус 30 оС до плюс 60 оС) относительно нормальных условий;

б)	10 % при изменении относительной влажности 
окружающего воздуха от нормальных условий до 90 % при температуре 35 оС (с учетом температурной погрешности);

в)	5 % при изменении напряженности постоянных и (или) переменных магнитных полей от нормальных условий до 400 А/м.

1.2.10	Время установления рабочего режима дозиметров 
не более 1 мин.

1.2.11	Время непрерывной работы дозиметров не менее 24 ч.

    - Дозиметры сохраняют работоспособность после кратковременного (не более 5 мин) воздействия гамма-излучения с 10-кратным превышением мощности дозы, соответствующей верхнему пределу измерения.

При этом дозиметры обеспечивают звуковую сигнализацию и визуальную индикацию в течение всего периода воздействия перегрузки.

1.2.13	Дозиметры обеспечивают возможность ввода любого из восьми наперед заданных пороговых уровней дозы, звуковую и визуальную сигнализацию его превышения, а также превышения верхнего предела измерения по дозе.

1.2.14	Дозиметры обеспечивают возможность ввода любого из восьми наперед заданных пороговых уровней мощности дозы, звуковую и визуальную сигнализацию его превышения, а также превышения верхнего предела измерения по мощности дозы.

1.2.15	Дозиметры обеспечивают автоматическую запись в энергонезависимую память и хранение в ней не менее 800 результатов измерения дозы в течение не менее 
24 ч при отключенном питании.

1.2.16	Дозиметры совместно с устройством считывания обеспечивают передачу/прием информации в ПЭВМ по стандартному интерфейсу USB 2.0 или RS232С.

1.2.17	Устройство считывания  устойчиво к воздействию:

а)	рабочей температуры от плюс 10 оС до плюс 35 оС ;

б)	относительной влажности воздуха до 75 % при температуре 30 оС и более низких температурах без конденсации влаги.

1.2.18	Дозиметры прочны к воздействию синусоидальных вибраций с параметрами:

диапазон частот от 10 до 55 Гц;

амплитуда смещения для частоты перехода 0,35 мм.

1.2.19	Дозиметры устойчивы и прочны к падению с высоты (1,50,1) м. Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения дозы в результате падения  5 %.

1.2.20	Дозиметры устойчивы к повторяющимся ударам («микрофонному» эффекту).

1.2.21	Дозиметры и устройство считывания в транспортной таре прочны к воздействию:

а)	температуры от минус 30 оС до плюс 50 оС;

б)	относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 35 оС;

в)	ударов с ускорением 98 м/c2 (10g), длительностью ударного импульса 16 мс, числом ударов 100010 
для каждого из трех взаимно перпендикулярных направлений.

1.2.22	Уровень радиопомех, создаваемых дозиметрами 
не превышает норм, установленных 
СТБ ГОСТ Р 51522-2001 и СТБ EН 55011-2006  для оборудования класса В

1.2.23	Дозиметры по устойчивости к электростатическим разрядам соответствуют требованиям, установленным СТБ IEC 61000-4-2-2006, испытательный уровень «2» (контактный разряд) и испытательный уровень «3» (воздушный разряд), критерию качества функционирования  «А».

1.2.24	Дозиметры по устойчивости к воздействию радиочастотного электромагнитного поля соответствуют требованиям СТБ IEC 61000-4-3-2009, испытательный уровень «2» и критерий качества функционирования «А».

1.2.25	Питание дозиметров осуществляется от комплекта 
из трех батарей типа СЦ-33 (SR44) с номинальным напряжением 1,5 В каждая и номинальной емкостью 
не менее 0,10 Ач.

1.2.26	Дозиметры обеспечивают сигнализацию разряда батарей.

1.2.27	Среднее значение тока, потребляемого дозиметрами при питании от комплекта батарей, не более 0,1 мА.

1.2.28	Суммарное время работы дозиметров от одного комплекта батарей в нормальных условиях при мощности дозы не более 1 мкЗв/ч не менее 1000 ч и 
не менее 5000 ч в экономичном подрежиме работы.

1.2.29	Питание устройства считывания осуществляется от сигналов интерфейса ПЭВМ.

Среднее значение тока, потребляемого устройством считывания, не более 10 мА.

1.2.30	Габаритные размеры дозиметров не более 
85х46х16 мм (без клипсы).

1.2.31	Габаритные размеры устройства считывания не более 90 х 66 х 27,6 мм.

    - Масса дозиметров (без элементов питания) не более 
0,07 кг.

1.2.33	Масса устройства считывания не более 0,35 кг.

1.2.34	Средняя наработка на отказ дозиметров и устройства считывания не менее 15000 ч.

1.2.35	Средний срок службы дозиметров и устройства считывания не менее 10 лет.

1.2.36	Среднее время восстановления работоспособности дозиметров и устройства считывания не более 2 ч.

1.2.37	Конструкция и материалы покрытия дозиметров обеспечивают возможность проведения дезактивации.

1.2.38	Испытания, хранение, транспортирование, эксплуатация и утилизация дозиметров не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.