Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«09» сентября 2013 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 

дозиметров.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2013 г.

Техническое задание.

ДТЛ-02 ГОСТ Р МЭК1066-93=20 шт. дозиметр термолюминесцентный

Индивидуальный дозиметрический контроль фотонного излучения в составе различных ТЛД систем с ручной загрузкой детекторов

· Габаритные размеры, мм 65x25x14
· Масса, г, не более 25
· Диапазон энергий регистрируемого излучения, МэВ 0,015-3,0
· Однородность чувствительности партии, %, не более 20
· Порог регистрации, Зв, не более 5x10-5
· Воспроизводимость, %, не более 7.5
· Линейность показаний в диапазоне доз (5х10-5- 1) Зв, %, не более 10
· Изотропия в интервале углов 0° - 60° ,%, не более 15
· Энергетическая зависимость показаний в диапазоне (0,015 - 3) МэВ, %, не более 25
· Стабильность хранения в течение 30 суток при нормальных условиях, %, не более 5
· Количество циклов использования, не менее 200
Дозиметры состоят из трех тканеэквивалентных детекторов ДТГ-4 (LiF: Mg, Ti), помещенных за специальными фильтрами в каплезащищенную, пыленепроницаемую кассету, предназначенную для ношения на рабочей одежде или размещения в контролируемой точке. На корпус нанесен номер дозиметра.

*Дозиметры соответствуют классу Ре (1000 мг/см2) ГОСТ Р МЭК 1066-93.

Сертификат соответствия качества продукции № 410/94-02С выдан НПО "ВНИИФТРИ" Госстандарта России.
Дозиметр гамма-излучения ДКГ-РМ 1603А ГОСТ Р50746-2000=10 шт.
Номер в Госреестре 18714-99

Единственный в мире профессиональный дозиметр в наручном исполнении, предназначенный для измерения амбиентной эквивалентной дозы Н*(10) и мощности амбиентной эквивалентной дозы Н*(10) гамма-излучения в широком диапазоне. 

· Сохранение в энергонезависимой памяти до 1000 историй мощности дозы, значения накопленной дозы и серийного номера.

· Передача этих значений в компьютер через адаптер ИК связи с помощью специального считывающего устройства, (по отдельному заказу) и программного обеспечения, что дает возможность использовать прибор в качестве компонента компьютерной системы учета дозовых нагрузок персонала и ведения соответствующих баз данных.

· Высокопрочный герметичный корпус (прочен к падению с высоты 0,7 м на бетонный пол, водонепроницаем при кратковременном погружении на глубину 1 м.

· Жесткие условия эксплуатации (работоспособен после воздействия в течение 5 мин МЭД 50 Зв/ч.

· Электролюминесцентная подсветка ЖКИ.

· Экономичный блок питания - измерение накопленной дозы до 10 Зв с одним элементом питания.

· Автоматический контроль разряда элемента питания.

· Режим календаря -день недели, число, месяц, год.

· Функции -будильник, таймер, секундомер.

Технические характеристики
	Детектор
	Счетчик Гейгера-Мюллера

	Диапазон измерения мощности дозы, мЗв/ч
	0.001-5000

	Основная отн. погрешности измерения
(H - измеренное значение, мЗв/ч), %, не более
	±(15+0,02/H + 0,003H)

	Диапазон индикации мощности дозы, мЗв/ч
	0,0001 - 5000

	Диапазон установки порогов по мощности дозы (шаг установки), мЗв/ч
	0,001 - 4999,9999 
(0,0001; 0,01; 1,0; 100,0)

	Диапазон измерения дозы, мЗв
	0,001 - 9999

	Основная отн. погрешность (H - измеренное значение, мЗв), %
	±(15 + 0,05/H)

	Диапазон установки порогов по дозе (шаг установки), мЗв
	0,001 - 9999 
(0,001; 0,1; 1,0; 100,0)

	Диапазон отсчета времени накопления дозы, ч
	1 - 9999


	Энергетический диапазон, МэВ
	0,06 - 1,5

	Энергетическая зависимость показаний 
во всем диапазоне энергий, %, не более
	±25

	Время измерения (автоматически уменьшается с увеличением МЭД), с
	200-1

	Диапазон установки таймера
	1 с - 23 ч 59 мин 59 с

	Диапазон измерения секундомером
	0,1 с - 59 мин 59,9 с

	Питание
	элемент CR 2032

	Время непрерывной работы от одного комплекта 
элементов питания при МЭД до 0,0006 мЗв/ч, 
исполь-зовании подсветки до 5 с/сутки,
использовании звуковой сигнализации
до 20 с/сутки, месяцы
	9

	Температурный диапазон, °C
	-15...+50

	Относительная влажность при 35°C, %
	до 98

	Габариты, мм
	51x50x18

	Масса (с элементом питания), г
	85


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с момента поставки. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуется дополнительно.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

- оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

-поставляемое оборудование должно быть новым и включено в госреестр.

-дозиметр соответствует классу Ре (1000 мг/см2) ГОСТ Р МЭК 1066-93.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
