
	
	                        ФГУП «ГХК»

	
	УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 

	
	СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	(ОО УКС)

	
	г. Железногорск, ул. Северная, 9

	
	(39197) 5-93-60

	
	      .2013г.    №  08-03-19/


[image: image1.png]


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по материально-техническому снабжению

и комплектации оборудования

______________Е.А. Гуляев

«____»_________ 20__г.
Техническое задание на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования
Предмет закупки: Поставка оборудования для определения физико-химических параметров растворов
Железногорск 2013

Техническое задание 

на поставку групп товаров, 
за исключением нестандартного технологического оборудования 
для  объекта (указывается наименование объекта или серии объектов ОИАЭ и т.д.)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
1. Наименование лота: Поставка оборудования для определения физико-химических параметров растворов (лот №2899) договор № 23-1-2899-13
2. Предмет закупки, технические характеристики продукции:

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок
	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.
	Стоимость с НДС (18%), руб.

	1
	Аналитические весы XP204 Excellence Plus или эквивалент,
в комплекте: 

комплект XP-SE (или эквивалент); кабель для выноса терминала весов 4,5 метра; компактный матричный принтер RS-P26 или эквивалент; набор гирь  CarePac S (200 г F2/ 20 г F1) или эквивалент; катридж для принтера 4шт; бумага для принтера 5 рулонов; клеящаяся бумага для принтера 3 рулона.
	Аналитические весы в специальном исполнении для размещения в боксах радиационно-защитных по ГОСТ Р 52153-2003

Технические характеристики

1. Предел взвешивания, не менее 220 г.

2. Дискретность
0,1 мг.

3. Погрешность, не более 0,3 мг.

4. Воспроизводимость (СКО), не более
0,1 мг.

5. Класс точности по ГОСТ P 53228-2008 I (специальный).

6. Время стабилизации
1,5 с.

7. Время взвешивания
4 с .

8. Размер чашки, не менее 78 х 73 мм.

9. Автоматическая система калибровки  и линеаризации весов по времени и температуре (с калибровкой по задаваемому расписанию, автоматически при изменении температуры на 1 °С, по нажатию клавиши)
есть, двумя встроенными грузами.

10. Решетчатая грузоприемная чашка, устойчивая к воздушным потокам, с защитой от просыпавшихся и пролитых реактивов.
11. Съемный поддон для сбора пролитого или рассыпанного вещества под чашкой.


12. Цветной сенсорный выносной TFT терминал с меню на русском языке, возможностью размещения на стойке над весами, выноса до 4,5 метров.

13. Кабель для выноса терминала (длина 4,5 метра).

14. Защитный чехол из химически стойкого пластика для защиты терминала.


15. Программируемые бесконтактные сенсоры, встроенные в терминал, для управления функциями весов не менее 2 шт.

16. Возможность выноса на расстояние 5 метров управляющей части весов (электронные платы) для работы в перчаточном боксе, при работе с радиоактивными материалами и т.п. 

17. Набор для разделения аналитических весов на взвешивающую и управляющую части (установка весов в перчаточный бокс, работа с радиоактивными материалами и т.п.). Электронные платы выносятся за пределы опасной зоны. В комплекте кабель 5м.
18. Система автоматического электронного контроля установки весов по уровню с выдачей указаний по регулировке опорных ножек.
19. Специальное ПО  для тестирования и проверки работы весов, встроенное в терминал управления весов. (Проверка СКО, погрешности при центральном нагружении, угловой погрешности, погрешности при выборки массы тары, СКО при выборке массы тары, возможность тестирования весов по расписанию, возможность блокировки весов в случае не прохождения проверки).

20. Возможность подключения внешнего аккумуляторного источника питания PowerPac (12V) для автономной работы весов, в течение не менее 1-го часа.
21. Протоколирование результатов в соответствии с GMP/GLP/ISO.

22. Буквенно-цифровая идентификация образцов  и их серий на кириллице и латинице, до 3-х идентификаторов на образце.


23. Библиотека из 8 профилей с защитой настроек каждого пользователя паролем. 

24. Интерфейс передачи данных
RS232C.

25. Возможность интеграции в сеть Ethernet для автоматической передачи данных в базу данных предприятия (LIMS, ERP), управления весами с компьютера, создания стандартных протоколов взвешивания.


26. Возможность автоматизирования анализа потери массы при высушивании: руководство пользователем в соответствии с методикой анализа на русском языке, контроль допусков по массе в соответствии с методикой анализа, идентификация метода, образца, серии с помощью ID кода,    автоматическая обработка результатов анализа, автоматическое составление отчета о проведении анализа с выводом на печать.


27. Возможность автоматизирования приготовления раствора заданной концентрации: руководство пользователем в соответствии с методикой анализа на русском языке, контроль допусков по массе в соответствии с методикой анализа, идентификация метода, образца, серии с помощью ID кода,    автоматическая обработка результатов анализа, автоматическое составление отчета о проведении анализа с выводом на печать.

28. Компактный матричный принтер, для распечатки результатов в соответствии с ISO/GMP/GLP.

29. Автоматическая стабилизация температуры внутри весов ±1оС с помощью электронного термостата Пельтье для устранения дрейфа показаний.

30. Набор гирь CarePac S (200 г F2/ 20 г F1) или эквивалент для регулярного тестирования и проверки работы весов по ISO/GMP/GLP. В комплект входит: две гири, пинцет, держатель, кисточка и перчатки. В комплекте сертификат о заводской калибровке и свидетельство о первичной поверке гирь.

31. Внешние размеры весов ВхШхГ, не более
263ммх490ммх322 мм.

32. Рабочая высота защитного кожуха, не менее
 235 мм.

33. Масса весов, не более
10 кг.

34. Материал корпуса - алюминиевое литье под давлением, пластик, хромистая сталь и стекло.

35. Исполнение корпуса - пыле-влагозащищенный корпус

36. Материал терминала -
 цинковое литье под давлением, хромировка, пластик.

37. Материал весовой чаши-хромо-никелевая сталь (X5CrNi18-10) или эквивалент.

38. Комплект эксплуатационных документов

· сертификат соответствия;

· руководство по эксплуатации;

· паспорт; 

· свидетельство о внесении в Госреестр СИ;

· методика поверки, свидетельство о поверке. 

	-
	-
	ШТ
	2
	98 дней
	12 (двенадцать) месяцев
	1 071 706,99
	2 529 228,50

	2
	Титратор Т90 (или эквивалент), в комплекте с автоматическим податчиком Rondo 20 (или эквивалент) на 20 образцов в комплекте:

терминал 1шт; программное обеспечение для управления титратором с персонального компьютера на русском языке (на компакт-диске) 1 шт; набор для тирования с автосемплером Т50/Т70/Т90 (или эквивалент) 1шт; дозирующий модуль  для Т50/Т70/Т90 (или эквивалент) 1

шт; чехол защитный сменный на терминал 1 шт;

бюретка DV1010 (или эквивалент) 5шт;

бюретка DV1020 (или эквивалент) 5 шт; плата УЭП для Т50/Т70/Т90 (или эквивалент);

стенд для титрования для титраторов Т50/Т70/Т90 (или эквивалент) с мешалкой; внешний стенд для титрования; прокладка (промежуточное кольцо) 5шт; стяжное кольцо 5шт; резьбовое кольцо 5шт;  компактная мешалка для титраторов DL5x/T (или эквивалент) и автосемплеров Rondo (или эквивалент), кабель для электрода SC-LEMO (или эквивалент)  длина 1.6 м 2 шт; кабель для электрода SC-LEMO (или эквивалент)  длина 1 м 2 шт;

кабель удлинительный  для подключения мешалки DL5x/T (или эквивалент) длина 0,5м 2 шт; дозирующая трубка длина 1,35м;  подающая трубка длина 100 см 5 шт;

комбинированный

 стеклянный рН электрод DGi115-SC (или эквивалент) для

 титрования в водной среде 

4 шт;

комбинированный электрод DMi140-SC или эквивалент для редокс-титрования 4 шт;

датчик удельной электропроводности InLab718 или эквивалент 4 шт; поглотительная трубка 5шт; держатель поглотительной трубки 5шт; упаковка молекулярных сит, 250г 5шт; колбы круглые для титрования на 250мл 20шт; стаканы из п/пропилена на 100мл 1400шт; перистальтический насос SP250 (или эквивалент) с набором трубок, бутыль темного стекла для реагентов 1л 5шт; уплотнительное кольцо 5 шт; компактный матричный принтер USB-P25 (или эквивалент); катридж для принтера 4ш; бумага для принтера 10 рулонов; клеящаяся бумага для принтера 9 рулонов.
	Автоматический титратор с автоматической системой подачи образцов в специальном исполнении для размещения в боксах радиационно-защитных по ГОСТ Р 52153-2003:

Технические характеристики

1. Возможность осуществлять запуск титрования нажатием ОДНОЙ кнопки; 

2. Возможность проводить потенциометрическое, фотометрическое, кондуктометрическое и вольтамперометрическое титрование.

3. Наличие сменных калиброванных бюреток объемом 20 мл с технологией Plug&Play для автоматической идентификации титрантов.

4. Наличие двух входов для подключения датчиков с технологией Plug&Play для автоматической идентификации. 

5. Дискретность дозирования титранта 1/20 000 номинального объема бюретки, точность дозирования не хуже 0,3 % от дозированного объема.

6. Наличие автоматической системой подачи и промывки  для  титрования отдельных серий из 20 образцов. 

7. Автосемплер должен обеспечивать автоматическое разбавление пробы перед анализом и промывку электродной системы между анализами и кондиционирование.

8. Наличие встроенной в корпус титратора магнитной мешалки, управляемой из программы титрования.

9.  Возможность одновременного (в один и тот же момент времени) выполнения двух анализов по разным методикам независимо на ручном стенде и на автосемплере, и возможность передачи результатов одного анализа в результаты другого.

10. Возможность проводить титрование с закрепляемым на корпусе титратора ручным стендом для работы с одиночными образцами.

11. Возможность подключения к титратору дополнительных модулей для дозирования при обратном титровании. Модули должны быть оснащены магнитными фиксаторами.

12. Автоматическое слежение за наличием необходимых для титрования титрантов и датчиков, независимо от места их установки.

13. Автоматическое распознавание и поддержание связи с весами для передачи массы навески при анализе серии образцов.

14. Наличие сенсорного терминала с цветным жидкокристаллическим дисплеем  VGA 5.7 дюйма и полностью русифицированного меню.

15. Наличие 2 интерфейсов USB для передачи данных.

16. Система должна иметь встроенный Ethernet-интерфейс для удаленного управления и передачи данных.

17. Распознавание всех подключаемых электродов с RFID-метками (название электрода, дата и данные последней калибровки).

18. Возможность подключения и распознавания одновременно  не менее шести электродов с RFID-метками.

19. Кабель для подключения электродов к титратору должен подходить как для электродов с RFID-метками, так и для обычных электродов без меток.

20. Возможность наполнения всех используемых бюреток одновременно.

21. Возможность выполнения не менее 8 заданий одновременно.

22. Управление титратором с дисплея терминала,  параллельная работа через компьютер и дисплей.

23. Титратор должен выполнять следующие виды титрования:  динамическое, до конечной точки, до точки эквивалентности, рН-статирование, ручное титрование, обучающее титрование без подключения дополнительных измерительных инструментов.

24. Выполнение повторных вычислений на базе имеющихся результатов измерения одного образца или всей серии как с терминала титратора, так и с ПО.

25.    Наличие возможности  корректировать критерии идентификации и анализа точек эквивалентности и выполнять повторный анализ данных измерений в рамках метода.

Технические требования к титратору

1. Встраиваемый модуль для кондуктометрического титрования с двумя входами датчиков.

2. Электропитание 220 (+10-15%) В, 50(±2%) Гц.

3. Потребляемая мощность не более 46 ВА.

4. Требования к аппаратным компонентам (не хуже): процессор XScale или эквивалент, SDRAM 64 МБ, флэшпамять 256 МБ (карта Industrial CF или эквивалент).

5. Размеры не более ШхГхВ 210мм х 246 мм х250 мм.

6. Масса не более 4,3 кг.

7.  Корпус титратора Crastin® PBT или эквивалент, основание нержавеющая сталь.

8. Конструкция встроенного и дополнительного приводов - шаговый двигатель.

9. Разрешение 1/20000 объема бюретки.

10. Предел погрешности 0,3 % объёма дозирования.

11. Время заполнения - не менее 20с при скорости заполнения 100 %.

12. Время дозирования - не менее 20 с.

13. Автоматическое определение бюретки по RFID-метке

14. Длина резьбы 50 мм.

15. Шаг резьбы 1 мм.

16. Предел погрешности привода и бюреток согласно ISO 86553.

17. Сменные бюретки: материалы, имеющие контакт.

с титрантом -  фторопласт, боросиликатное стекло, керамика.
18. Магнитная мешалка (встроенная) - электродвигатель постоянного тока: макс. скорость вращения 1050 об/мин.

19. Внешняя мешалка  - электродвигатель постоянного тока

Макс. скорость вращения 3800 об/мин.
20. Адсорбент – цеолитовый 250г, 5шт.
Технические требования к терминалу
1. Размеры не более Ш х Г х В 195 мм х 133 мм х 58 мм.

2. Масса не более 2,1 кг.

3. Верхняя часть корпуса: цинковое литье под давлением с хромированием.

4. Нижняя часть корпуса: полиамидное стекловолокно, усиленное.

5. Защитная пленка – полиэтилентерефталат.

6. Индикация -  TFT-технология, диагональ 5.7".

7. Разрешение не хуже 320 x 240 пикс.

8. Подсветка - флуоресцентная лампа.

9. Регулировка яркости через ПО 50–100 %.

10. Ввод информации - полноразмерный сенсорный экран.

11. Механическая регулировка угла наклона - 3 ступени

Технические требования автоподатчик
1. Входное напряжение 100–240 В~ ±10 %, Частота 50–60 Гц

2. Потребляемая мощность 40 ВА.

3. Размеры ШхГхВ 640 мм х 540 мм  х 470 мм.

4. Масса не более: основной модуль 7,1 кг, карусель для образцов 2.5 кг, стенд – 3.8 кг.

5. Материал корпуса – полипропилен

Комплект эксплуатационных документов

· сертификат соответствия;

· руководство по эксплуатации;

· паспорт; 

· свидетельство о внесении в Госреестр СИ;

· методика поверки, свидетельство о поверке. 
	-
	-
	ШТ
	5
	98 дней
	12 (двенадцать) месяцев
	5 366 851,22
	31 664 422,20

	3
	Кулонометрический титратор с автосемплером С30 (или эквивалент)

В комплекте:

1) программное обеспечение на компакт-диске;

2) компактный принтер USB-P25 или эквивалент;

3) USB-кабель 1,8м для связи титратора Cx/Vx/G20 или эквивалент с компьютером и принтером; 

4) автоматический податчик Stromboli или эквивалент;
5) насос для подачи воздуха в автоматический податчик Stromboli  или эквивалент; 

6) емкости для образцов к Stromboli  или эквивалент 20мл 920шт;

7) крышки для емкостей к Stromboli  или эквивалент 20мл 920шт;

8) алюминиевые прокладки для прокалывания к Stromboli  или эквивалент 2880 шт;
9) нагреваемая трубка для подачи газа Stromboli  или эквивалент 2шт;

10) упаковка молекулярных сит, 250г 5шт;
11) силикагель 5кг;
12) клапан для подачи воздуха.


	Кулонометрический титратор с автоматической системой подачи образцов Stromboli (или эквивалент)  в специальном исполнении для размещения в боксах радиационно-защитных по ГОСТ Р 52153-2003:

Технические характеристики

1. Диапазон измерений воды в образце 1 ppm – 5% .

2. Возможность осуществления запуска титрования/управления устройствами нажатием одной кнопки.

3. Возможность осуществления слива и наполнение реагентов в ячейку титратора нажатием одной кнопки.

4. Возможность выбора пользователем языка  интерфейса для работы и управления титратором, обязательно наличие русского языка.

5. Возможность выбора пользователем языка  интерфейса для работы и управления программным обеспечением, обязательно наличие русского языка.

6. Система подачи образцов должна иметь возможность самотестирования и запускать анализ образцов только после достижения работоспособного титрования (контроль максимального дрейфа).


7. Распознавание конечной точки по дрейфу

8. Определение дрейфа и его учет в результатах анализов

9. Возможность выбора критериев завершения процесса титрования: прерывание по абсолютному дрейфу; прерывание по относительному дрейфу; задержка, минимальная/максимальная продолжительность титрования.

10. Возможность выбора режима регулирования силы тока (генерация титранта) – осторожный, нормальный.

11. Генерирующий электрод с диафрагмой:

· напряжение макс. 36 В;

· уровни силы тока 100мА, 200мА, 300мА, 400мА;

12. Индикаторный двойной платиновый электрод:

· диапазон тока 0-24 мкА;

· разрешение 0,1 мкА;

· диапазон измерений ± 2000 мВ;

· разрешение 0,1 мВ.

13. Наличие программы для контроля состояния реагента, с возможностью автоматической замены реагентов после исчерпания ресурса реагентов.


14. Возможность задавать параметры контроля состояния реагентов: срок использования, количество оттитрованной воды, количество образцов.


15. При истощении реагента должно выводиться предупреждающее сообщение.

16.  Возможность выводить результаты анализов как с распечаткой результатов, кривых титрования и таблицей измеренных значений с присоединенным к титратору лазерным принтером так и через компьютер, с поставляемым поставщиком программным обеспечением.

17. Система подачи образцов должна иметь не менее 11 встроенных методов титрования.

18.  Возможность сохранения не менее 120 методов пользователя. Функции метода (операции в рамках метода) должны иметь возможность настраиваться пользователем, включая инструкции для персонала.

19. Возможность сохранять  в каждом методе не менее 40 формул для расчета результатов.

20. Возможность настраивать права доступа пользователей, не менее 3-х уровней доступа.

21. Наличие цветного сенсорного TFT дисплея с характеристиками:

· диагональ 5.7”;

· разрешение 320х240 пикс;

· регулировка яркости 50-100%.

22. Возможность настраивать не менее 12 определяемых пользователем кнопок на рабочем столе дисплея для быстрого запуска методов и операций.


23. Система подачи образцов должна иметь:

· встроенную магнитную мешалку;


· USB выход для передачи и хранения методов на  USB карте памяти;


· встроенный интерфейс Ethernet для удаленного управления и передачи данных;


24. Возможность подключения лабораторных весов.


25. Возможность подключения сканера штрих-кодов.

26. Возможность подключения автоподатчика образцов, печи для внешней экстракции.

27. Возможность автоматически определять подсоединенные насосы.

21. Электропитание 220 (+10-15%) В, 50(±2%) Гц.

28. Потребляемая мощность не более ВА 35.

29. Внешние размеры  не более (ШхГхВ), мм 210х340х291.

30. Масса, кг не более 3,3.

Технические требования к автоподатчику.

1. Автоподатчик с печью на 14 образцов.


2. Температурный диапазон печи автоподатчика 50-300оС.

3. Погрешность поддержания температуры ±3 оС.

4. Контроль и управление автоподатчиком с помощью титратора.

5. Осушение поступающего в печь воздуха с помощью силикагеля и молекулярных сит.

6. Автоматическое определение холостого значения при заданной температуре.

7. Электропитание 220 (+10-15%) В, 50(±2%) Гц.

8. Потребляемая мощность, ВА не более 135.

Комплект эксплуатационных документов

· сертификат соответствия;

· руководство по эксплуатации;

· паспорт;

· свидетельство о внесении в Госреестр СИ;

· методика поверки, свидетельство о поверке.
	-
	-
	ШТ
	1
	98 дней
	12 (двенадцать) месяцев
	2 360 947,28
	2 785 917,79

	4
	Рефрактометр RM40 или эквивалент
В комплекте:

1) проточная ячейка;

2) автоматическая система подачи и промывки SC1 или эквивалент;

3) Датчик ErgoSens или эквивалент;
4) трубка М8/М8 L550 или эквивалент 2шт;

5) трубка SC1/SC30 или эквивалент 4шт;

6) Сливная трубка для SC или эквивалент 4шт;

7) компактный принтер USB-P25 или эквивалент;
8) картридж для принтера 4ш;
9) бумага для принтера 5 рулонов;
10) клеящаяся бумага для принтера 9 рулонов; 
программное обеспечение на диске для управления с компьютера.
	Автоматизированная система измерения плотности жидкостей, вязких, твердых, полутвердых, газообразных веществ для размещения в боксах радиационно-защитных по ГОСТ Р 52153-2003.

Технические характеристики

1. Принцип измерения показателя преломления: оптическое определение угла полного внутреннего отражения для света с длиной волны 589,3 нм.

2. Диапазон измерения коэффициента преломления 1,3200…1,7000 0,0…100,0 % BRIX.

3. Дискретность 0,0001. 

4. Предел погрешности  ±0,0001 (коэф. преломления) ±0,02 %BRIX.

5. Рабочий диапазон температур образца 5…100 с шагом 0,01°C (коэф. преломления).

6. Встроенный электронный термостат (на элементах Пельтье), со специальным режимом ускоренных измерений – скорость охлаждения в рабочем диапазоне не менее 4оС/мин.

7. Габариты
модуля измерения не более см, 208 х 372 х 192.5, масса не более 5.4 кг.

8. Габариты модуля автоматизации не более: 239 x 310 x 342 мм, масса 9.5 кг.

9. Автоматическая температурная компенсация, с возможностью приведения величины при температуре измерения  к заданной.

10. Минимальный объем образца, мл  1 . 

11. Время измерения не более 30 сек (5 сек. после достижения температурного равновесия).

12. Настраиваемая скорость измерения по фактору стабильности, задание выдержки образца перед измерением, специальный режим ускоренных измерений.

13. Автоматический контроль исправности прибора, функция самопроверки, периодическая проверка прибора по расписанию.

14. Ручная калибровка и по заданному графику, с фиксацией данных последних результатов калибровки и автоматическим предупреждением.

15. Калибровка по внешним стандартам: сухой воздух, вода, произвольные стандарты пользователя. Автоматическая система инициации калибровки по данным встроенного термодатчика и раз в сутки по времени.

16. Возможность идентификации пользователя по отпечаткам пальцев для оптимизации ввода пароля  и работы в соответствии с требованиями GLP.

17. Запуск методов и операций нажатием одной клавиши  настраиваемый пользователем, до 8 клавиш быстрого запуска  на одного пользователя. Возможность запуска метода анализа с использованием бесконтактного ИК-датчика  (без нажатия клавиш).

18. Возможность автоматического измерения образцов и промывки ячейки
с использованием входящей в комплект поставки системы подачи образца и промывки двумя растворителями. 

19. Возможность бесконтактного запуска метода  для работы с опасными и грязными образцами.

20. Вывод и сохранение результатов в соответствии с требованиями GLP и возможностью автоматической распечатки.

21. Возможность полной автоматизации и интегрирование в LIMS  с помощью ПО LabX 2010 на русском языке, позволяющим управлять системой измерения плотности, показателя преломления и взвешивания из единой программной оболочки.

22. Передача данных (результатов, настроек, тестов, методов)   на картах памяти USB
 с возможностью экпорта в Excell для дальнейшей обработки.

23. Возможность подключение внешних приборов для измерения рН, электропроводности, цветности.

24. Интерфейсы для подключения внешних устройств
для подключения внешних устройств: Fill Pal, Dry Pall, SC1/SC30, Waste Sencse, Ergo Senc, 1 Ethernet (PC), 2 USB для принтеров, внеших измерительных ячеек, рН-метра / кондуктометра, колориметра Lovibond.

25. Функция распознавания неоднородности проб / следов растворителя в ячейке  с возможностью с возможностью  множественного  анализа для одного образца и сбора статистики, для оценки достоверности результатов. 

26. Блок автоматической подачи образца – внешний, с перистальтическим насосом и воздушным компрессором.

27. Способ подачи образца - нагнетанием в ячейку избыточным давлением воздуха.

28. Возможность работы с вязкими образцами до 30 000 мПа*с.

29. Возможность работы с твердыми образцами при подключении блока нагрева.

30. Скорость подачи образца с возможностью плавной  регулировки.

31. Контроль заполнения измерительной ячейки - автоматический с настройкой избыточной подачи образца в ячейку.

32. Режим отбора пробы - автоматический (с ручным запуском или по временному интервалу).

33. Промывка измерительной ячейки автоматическая 2-мя растворителями с воздухом с настройкой времени промывки каждым растворителем по программе.

34. Герметичные емкости для образцов, изоляция промывочных реактивов, безопасное дистанционное удаление отходов во внешнюю емкость.

35. Автоматическая промывка иглы пробоотборника, очистка внутренней и внешней частей пробоотборника

36. Режим возврата образца в емкость.

37. Автоматический контроль сушки ячейки.

38. Автоматический контроль ошибок измерения, с настраиваемыми параметрами допусков и автоматическим проведением серий параллельных измерений образца и их статистической обработки.

Комплект эксплуатационных документов

· сертификат соответствия;

· руководство по эксплуатации;

· паспорт; 

· свидетельство о внесении в Госреестр СИ;

· методика поверки, свидетельство о поверке.
	-
	-
	ШТ
	1
	98 дней
	12 (двенадцать) месяцев
	2 023 851,17
	2 388 144,38

	5
	Прецизионные весы

XP802S или эквивалент, в комплекте:

1) чашка для магнитных образцов

ХР 0,01г, 170х205мм  или эквивалент;
2) компактный матричный принтер RS-P26 или эквивалент;
3) кабель для выноса терминала весов ХР/XS длина 4,5м;
4) набор гирь CarePac M (500 г F2/ 20 г F1) или эквивалент 3шт.

5) картридж для принтера 12шт;

6) бумага для принтера 15 рулонов; 

7) клеящаяся бумага для принтера 9 рулонов.
	Прецизионные весы в специальном исполнении для размещения в боксах радиационно-защитных по ГОСТ Р 52153-2003

Технические характеристики

1. Предел взвешивания, не менее 820 г.

2. Дискретность
0,01 г.

3. Класс точности по ГОСТ P 53228-2008 II (высокий).

4. Время стабилизации
1,2 с.

5. Автоматическая система калибровки  и линеаризации весов по времени и температуре (с калибровкой по задаваемому расписанию, автоматически при изменении температуры на 1 °С, по нажатию клавиши)
есть, встроенным грузом.

6. Размер чашки, не менее 170 х 205 мм.

7. Дополнительная специальная антимагнитная весовая чаша для взвешивания намагниченных образцов.


8. Защитный чехол из химически стойкого пластика для весовой платформы.


9. Цветной сенсорный выносной TFT терминал с меню на русском языке, возможностью размещения на стойке над весами, выноса до 4,5 метров.


10. Кабель для выноса терминала (длина 4,5 метра).

11. Защитный чехол из химически стойкого пластика для защиты терминала.


12. Программируемые бесконтактные сенсоры, встроенные в терминал, для управления функциями весов не менее 2 шт.

13. Система автоматического электронного контроля установки весов по уровню с выдачей указаний по регулировке опорных ножек.


14. Специальное ПО  для тестирования и проверки работы весов, встроенное в терминал управления весов. (Проверка СКО, погрешности при центральном нагружении, угловой погрешности, погрешности при выборки массы тары, СКО при выборке массы тары, возможность тестирования весов по расписанию, возможность блокировки весов в случае не прохождения проверки). 


15. Набор гирь CarePac M ( 500 г F2/ 20 г F1) для регулярного тестирования и проверки работы весов по ISO/GMP/GLP. В комплект входит: две гири, пинцет, держатель, кисточка и перчатки. В комплекте сертификат о заводской калибровке (Швейцария) и свидетельство о первичной поверке гирь.


16. Возможность подключения внешнего аккумуляторного источника питания PowerPac (12V) для автономной работы весов не менее 1-го часа.

17. Протоколирование результатов в соответствии с GMP/GLP/ISO.

18. Буквенно-цифровая идентификация образцов  и их серий на кириллице и латинице, до 3-х идентификаторов на образце.


19. Библиотека из 8 профилей профилей с защитой настроек каждого пользователя паролем. 

20. Интерфейс передачи данных
RS232C.

21. Возможность интеграции в сеть Ethernet для автоматической передачи данных в базу данных предприятия (LIMS, ERP), управления весами с компьютера, создания стандартных протоколов взвешивания.


22. Возможность автоматизирования гранулометрического анализа: руководство пользователем в соответствии с методикой анализа на русском языке, контроль допусков по массе в соответствии с методикой анализа, идентификация метода, образца, серии с помощью ID кода, автоматическая обработка результатов анализа, автоматическое составление отчета о проведении анализа с выводом на печать.


23. Возможность автоматизирования приготовления раствора заданной концентрации: руководство пользователем в соответствии с методикой анализа на русском языке, контроль допусков по массе в соответствии с методикой анализа, идентификация метода, образца, серии с помощью ID кода,    автоматическая обработка результатов анализа, автоматическое составление отчета о проведении анализа с выводом на печать.


24. Компактный матричный принтер, для распечатки результатов в соответствии с ISO/GMP/GLP.

25. Габаритные размеры, не более 194 х 392 х 96 мм.

26. Масса весов, не более
7,1 кг.

27. Материал корпуса алюминиевое литье под давлением, пластик, хромистая сталь и стекло.

28. Исполнение корпуса IP54.

29. Материал терминала цинковое литье под давлением, хромировка, пластик.

30. Материал весовой чаши- хромо-никелевая сталь (X5CrNi18-10).
Комплект эксплуатационных документов

· сертификат соответствия;

· руководство по эксплуатации;

· паспорт; 

· свидетельство о внесении в Госреестр СИ;

· методика поверки, свидетельство о поверке.
	-
	-
	ШТ
	3
	98

дней
	12 (двенадцать) месяцев
	518 182,60
	1 834 366,41

	6
	Плотномер DM50 или эквивалент в 

в комплекте:

1) автоматическая система подачи образца SC1 или эквивалент;
2) датчик ErgoSens или эквивалент;
3) трубка М8/М8 L550 или эквивалент 2шт;

4) трубка SC1/SC30 или эквивалент 4шт;

5) сливная трубка для SC или эквивалент 1шт;

6) компактный принтер USB-P25 или эквивалент;

7) картридж для принтера 2шт;

6) бумага для принтера 5 рулонов; 

7) клеящаяся бумага для принтера 9 рулонов;

8) программное обеспечение на диске для управления с компьютера.


	Автоматизированная система измерения показателя преломления  для размещения в боксах радиационно-защитных по ГОСТ Р 52153-2003

Технические характеристики

1. Принцип измерения плотности: определение частоты колебаний U-образной трубки с образцом.

2. Диапазон измерения 0 ... 3 г/см3.

3. Дискретность 0,00001 г/см3.

4. Предел погрешности 0,00002 (в диапазоне 0,0 - 1,0 г/см3), 0,00004 (в диапазоне 1,0-3,0 г/см3).

5. Рабочий диапазон температур образца 0…91 с шагом 0,01°C (плотность).

6. Встроенный электронный термостат (на элементах Пельтье), со специальным режимом ускоренных измерений

7. Габариты
модуля измерения плотномера  (ШхГхВ) не более 272 х 385 х 215 см, масса не более 13.52 кг.

8. Габариты модуля автоматизации (ШхГхВ) не более 239 x 310 x 342 мм, масса не более 9.5 кг.

9. Автоматическая температурная компенсация, с возможностью приведения величины при температуре измерения  к заданной.

10. Количество образца 1 мл. 

11. Время измерения не более 30 сек (5 сек. после достижения температурного равновесия).

12. Настраиваемая скорость измерения по фактору стабильности, задание выдержки образца перед измерением, специальный режим ускоренных измерений.

13. Автоматический контроль исправности прибора, функция самопроверки, периодическая проверка прибора по расписанию.

14. Ручная калибровка и по заданному графику, с фиксацией данных последних результатов калибровки и автоматическим предупреждением.

15. Калибровка по внешним стандартам: сухой воздух, вода, произвольные стандарты пользователя. Автоматическая система инициации калибровки по данным встроенного термодатчика и раз в сутки по времени.

16. Возможность идентификации пользователя по отпечаткам пальцев для оптимизации ввода пароля  и работы в соответствии с требованиями GLP.

17. Запуск методов и операций нажатием одной клавиши  настраиваемый пользователем, до 8 клавиш быстрого запуска  на одного пользователя. Возможность запуска метода анализа с использованием бесконтактного ИК-датчика  (без нажатия клавиш).

18. Возможность автоматического измерения образцов и промывки ячейки
с использованием входящей в комплект поставки системы подачи образца и промывки двумя растворителями. 

19. Возможность бесконтактного запуска метода  для работы с опасными и грязными образцами.

20. Вывод и сохранение результатов в соответствии с требованиями GLP и возможностью автоматической распечатки.

21. Возможность полной автоматизации и интегрирование в LIMS  с помощью ПО LabX 2010 или эквивалент на русском языке, позволяющим управлять системой измерения плотности, показателя преломления и взвешивания из единой программной оболочки.

22. Передача данных (результатов, настроек, тестов, методов)   на картах памяти USB
 с возможностью экпорта в Excell для дальнейшей обработки.

23. Возможность подключение внешних приборов для измерения рН, электропроводности, цветности.

24. Интерфейсы для подключения внешних устройств
для подключения внешних устройств: Fill Pal, Dry Pall, SC1/SC30, Waste Sencse, Ergo Senc, 1 Ethernet (PC), 2 USB для принтеров, внеших измерительных ячеек, рН-метра/ кондуктометра, колориметра Lovibond.

25. Функция распознавания неоднородности проб/ следов растворителя в ячейке  с возможностью с возможностью  множественного  анализа для одного образца и сбора статистики, для оценки достоверности результатов.

26.  Блок автоматической подачи образца – внешний, с перистальтическим насосом и воздушным компрессором.

27. Способ подачи образца - нагнетанием в ячейку избыточным давлением воздуха.

28. Возможность работы с вязкими образцами до 30 000 мПа*с.

29. Возможность работы с твердыми образцами при подключении блока нагрева.

30. Скорость подачи образца с возможностью плавной  регулировки.

31. Контроль заполнения измерительной ячейки - автоматический с настройкой избыточной подачи образца в ячейку.

32. Режим отбора пробы - автоматический (с ручным запуском или по временному интервалу).

33. Промывка измерительной ячейки автоматическая 2-мя растворителями с воздухом с настройкой времени промывки каждым растворителем по программе.

34. Герметичные емкости для образцов, изоляция промывочных реактивов, безопасное дистанционное удаление отходов во внешнюю емкость.

35. Автоматическая промывка иглы пробоотборника, очистка внутренней и внешней частей пробоотборника.

36. Режим возврата образца в емкость.

37. Автоматический контроль сушки ячейки.

38. Автоматический контроль ошибок измерения, с настраиваемыми параметрами допусков и автоматическим проведением серий параллельных измерений образца и их статистической обработки.

39. Комплект эксплуатационных документов

· сертификат соответствия;

· руководство по эксплуатации;

· паспорт;

· свидетельство о внесении в Госреестр СИ;

· методика поверки, свидетельство о поверке.
	-
	-
	ШТ
	1
	98 дней
	12 (двенадцать) месяцев
	2 886 340,06
	3 405 881,27

	Начальная (максимальная) цена договора (руб.)
	44 607 960,55

	Срок поставки – в течение 98 (девяносто восемь) календарных дней с момента двустороннего подписания договора




РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ 
	Товар должен иметь маркировку в соответствии с нормативными актами, обязательными правилами, ГОСТ, достаточную для идентификации Товара для целей договора.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ 
	Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ и обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Тара и упаковка должны обеспечить полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г.  и Типовым порядком приемки по качеству закупаемой стандартной продукции на ФГУП “ГХК” (приказ по ФГУП “ГХК” № 1563 от 28.06.2012г.)

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: технические паспорта; сертификаты соответствия товара; руководство по эксплуатации; свидетельство о внесении в Госреестр СИ; методика поверки, свидетельство о поверке.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 рабочих дней с даты получения товара.

3. Для данного товара не допускается выборочная (частичная) проверка. Требуется проверка каждой единицы товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

Продолжительность приемки (в днях) – до 30 дней с даты получения товара.

Объем выборки по альтернативному признаку - .

Срок для вывоза Поставщиком товара, принятого на ответственное хранение (в днях) – 5 рабочих дней с момента получения  уведомления.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия; сертификат на контрольные образцы; и т. д,); 

б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактура, выставленные Покупателю;

д) товарная накладная в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

е) свидетельство о первичной поверке.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Автомобильным транспортом: Склад ТСЦ ФГУП «ГХК», расположенный по адресу: г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, 76. Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не требуется 



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не требуется 



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
	Не требуется



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ –
	Класс безопасности 4Н по НП-016-05



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
	Документация, удостоверяющая качество товара (продукции): сертификат качества или декларации о соответствии, свидетельство о внесении в Госреестр СИ, свидетельство о поверке.



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не требуется 


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью, на русском языке


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-

	-
	-
	-

	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-

	-
	-
	-

	-
	-
	-

	-
	-
	-


	Начальник ОО УКС
	
	
	
	А.Ю. Марков

	
	
	
	
	

	Руководитель группы КИПиА ОО УКС
	
	
	
	А.В. Чургель

	
	
	
	
	

	ВИЗЫ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Заместитель генерального директора по финансам
	
	В.Г. Горбатов

	
	
	

	И.о. главного специалиста БСиП
	
	Е.В. Маслова

	
	
	

	Главный приборист  
	
	М.Г. Истомин 

	
	
	

	Главный специалист предприятия

по управлению качеством
	
	К.С. Анищенко

	
	
	


























24
26

