Приложение №1

к договору поставки №__

 от «__» __________ 2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок 
поставки
	Цена

руб. без учета

НДС (18%)
	Общая стоимость, руб.,

в т.ч. НДС (18%)*

	1
	Блок контроля и управления устройством синтеза 

Фтордезоксиглюкозы-18F

	- SCADA-визуализация технологической схема синтеза и сопутствующих процессов: наличие

- Требования к окну управления: наличие статусного окна устройства синтеза, наличие окна просмотра выполняемых команд, наличие окна обзора статуса компонентов устройства синтеза

- Операционная система: Windows 7

- Возможность обеспечения автоматизированного (без участия оператора) процесса синтеза Фтордезоксиглюкозы-18F: наличие

- Аутентификация пользователя: наличие

- Возможность формирования отчетов о произведенной партии: наличие

- Частота записи данных: каждую секунду

- Контроль технического состояния компонентов устройства синтеза: наличие

- Цветовые сигналы аварийных ситуаций: наличие

- Автоматическое формирование и сохранение архивов с данными: каждые 24 часа 

- Возможность подключения к Интернету: наличие

- Возможность ручного внесения изменений в процесс синтеза: наличие

- Три категории пользователя с различными наборами пользовательских прав: наличие

- Программная платформа: CX-Supervisor 3.1
- Компонентная база: Omron
- Исполнение: IP54

- Питание:230В; 50кГц

- Регулируемое напряжение: 230VAC; +24VDC; +12VDC; +6VDC
- Пользовательский интерфейс на русском и английском языках: наличие

- Вес (нетто): не более 35 кг.

- Габаритные размеры (ГхШхВ): не более 275х450х180 мм.
Соответствие товара ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- Блок контроля и управления должен обеспечивать:

1) изготовление  Фтордезоксиглюкозы-18F радиохимической чистотой ≥ 98% и радионуклидной чистотой ≥ 99%
2) точность регулирования температуры ±2 °C
3) время синтеза ≤ 35 мин.
	шт.
	1
	Не позднее «__» ______ 2015г.
	
	


1. Сумма по данной спецификации составляет: ______________ (___________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере ___________ (_____________________) рублей____ копеек.

 2. Способ поставки: доставка до склада Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46. Стоимость доставки и установки включена в цену договора, согласованную Сторонами в п. 2.1. Договора.

3. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика за его счет. Стоимость поставки включена в цену Договора, согласованную Сторонами в п. 2.1. Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН

	Покупатель:
Директор АО «Наука и инновации»

 - управляющей организации 

АО «НИИТФА»
______________________ /С.А. Колосков/
М.П.
	Поставщик:

_________________
___________________
______________________ /________________/
М.П.



