Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса цен в электронной форме на закупку

(вид процедуры закупки)

Контрольно измерительные приборы

(наименование лота)

для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

| - № - п/п | - Наименование ТМЦ | - Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна - производитель | - Ед. изм | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цифровой прецизионный вольтметр Типа Agilent 3458A или эквивалент | Измерение сопротивления 9 пределов: от 10 Ом до 1 ГОм 2- и 4-проводные схемы измерения с компенсацией смещения До 50000 отсчетов/с (5.5 разряда) Максимальная чувствительность: 10 мкОм. Погрешность за 24 часа: 0,00022% Измерение напряжения переменного тока 6 пределов: 10 мВ; 100 мВ; 1 В; 10B; 100 B; 1000 В Диапазон частот: от 1 Гц до 10 МГц До 50 отсчетов/с Выбор метода измерения: аналоговое преобразование сигнала в среднеквадратическое значение, метод синхронных выборок или метод случайных выборок Наименьшая погрешность измерения: 0,010% Измерение силы постоянного тока 8 пределов: от 100 нА до 1 A До 1350 отсчетов/с (5.5 разрядов) Максимальная чувствительность: 1 пА Погрешность за 24 часа: 0,0014% Измерение силы переменного тока 5 пределов: 100 мкА; 1 мА; 10 мА; 100 мА; 1 A Диапазон частот: от 10 Гц до 100 кГц До 50 отсчетов/с Погрешность за 24 часа: 0,05% Измерение частоты и периода Используются пределы измерения напряжения переменного тока или силы переменного тока Диапазон измерения частоты: от 1 Гц до 10 МГц Диапазон измерения периода: от 100 нс до 1 с Погрешность измерения частоты и периода: 0.01% Открытый или закрытый вход Максимальные скорости измерения 100000 отсчетов/с (4.5 разрядов) 50000 отсчетов/с (5.5 разрядов) 6000 отсчетов/с (6.5 разрядов) 60 отсчетов/с (7.5 разрядов) 6 отсчетов/с (8.5 разрядов) Выборочные скорости выполнения операций Пересылка отсчетов по шине GPIB или во внутреннюю память: 100000 отсчетов/с Автоматическое переключение пределов: 110/с Переключение функций или пределов: 340/с Возможность постобработки данных, запомненных во внутренней памяти. Комплект поставки (дополнительно): - Руководство по эксплуатации на русском языке; - методика поверки; - свидетельство о поверке |  | шт. | 1 |
|  | Мультиметр Типа TrueRMS Fluke 287 или эквивалент | Регистрирующий цифровой мультиметр: Базовая погрешность в границах 0,025 %; Замеры напряжение в границах 1 мкВ – 1000 В (45 Гц – 100 кГц; True RMS; AC+DC); Замеры силы тока в границах 10 нА – 10 А (45 Гц – 20 кГц; True RMS; AC+DC); омметрия 10 мОм – 500 МОм; Замеры проводимости в границах 10 пСм – 500 нСм; Емкостные замеры 1 пФ – 50 мФ; Частотные замеры в границах 10 мГц – 1 МГц; ± замеры коэффициентов заполнения 10 – 90 %; ± расчет длительности импульса 10 мкс – 1 с; -200...+1350 оС; -52 – 60 дБ/дБм; Максимальное представляемое число 50000/50000 (для основного дисплея/для дополнительного дисплея); Четкая линейная шкала; Автофиксация данных; Запись всех входящих значений; Относительные замеры; Встроенная система инсталяции; Контрастный графический экран, Экранное меню, Графопостроитель, Регистратор, Метки времени, Мультисессионная запись, Память 10000 отсчетов (запись и воспроизведение), USВ. Комплект поставки (дополнительно): - руководство по эксплуатации на русском языке; - методика поверки; - свидетельство о поверке |  | шт. | 1 |
| - 3. | Ручной осциллограф Типа U1620А (Agilent Technologies, США) или эквивалент | Тип осциллографа; осциллограф-мультиметр. Пол. частот; ≤200МГц. Дисплей; ЖК TFT 5,7" (640x480) цветной. Кол-во каналов; 2. Частота обновления; 2 Гвыб./с. Длина записи данных в памяти; 2Мвыб/канал. Развертка времени; 2нс...50с/дел.. Время нарастания; 1,75нс. Разрешение по вертикали; 8бит. Входное напряжение макс.; 300В. Импеданс входа; 1МОм/22пФ. Чувствительность входа; 2мВ/дел....50В/дел.. Переключение режима входа; AC, DC. Режимы синхронизации; автоматический, нормальный, одиночный. Источники синхронизации; CH1, CH2, внешний сигнал. Внешние размеры (В х Д х Ш); 183 x 270 x 65мм. Вес; 2.5кг. Источник питания; 100...240ВAC 50/60Гц. Характерные особенности: - интерфейс USB - математические функции сложения, вычитания - измерение действующего среднеквадратичного значения True RMS - регистрация сигналов - встроенный мультиметр - часы реального времени - автоматическое измерение 22 параметров - память на 10 измерений - работа в режиме X-Y, ROLL, MAIN - анализ FFT: Rectangular, Hamming, Hanning, Blackman-Harris, Flattop Комплектация: - аккумулятор NiMH и зарядное устройство U1573A – 1 шт. - пробник осциллографический U1560A – 1 шт. - пробник осциллографический U1561A – 1 шт. - пробник осциллографический U1562A – 1 шт. - сумка для осциллографа U1591A – 1шт. - щуп осциллографа с делителем 10:1 - сертификат калибровки - кабель USB - провод питания - зажимы "крокодил"- 2 шт. - измерительные провода Комплект поставки (дополнительно): - руководство по эксплуатации на русском языке; - методика поверки; - свидетельство о поверке | США | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (свидетельство о поверке, методика поверки, руководство по эксплуатации на русском языке, сертификаты соответствия, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов); изготовлен не ранее 2014г.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара, а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /

должность	подпись	Фамилия И.О.

От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /

подпись	Фамилия И.О.