«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка мегаомметра

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Мегаомметр АМ-2002 (с поверкой) или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара в разделе 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проверка приборов объектов атомной энергетики

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Условия эксплуатации- нормальные. 2. Температура эксплуатации 5-35 0С 3. Влажность - не более 65 %

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара

Сопротивление изоляции Диапазоны измерения; Погрешность (≥400 кОм); Разрешение; Измерительное напряжение. 200 МОм; ±3 %; 0,1 МОм; 100 В (±5 %). 200 МОм; ±3 %; 0,1 МОм; 250 В (±5 %). 200 МОм; ±3 %; 0,1 МОм; 500 В (±5 %). 1000 МОм; ±3 %; 1 МОм; 1000 В (±5 %). Ток короткого замыкания >2,55 мА Сопротивление Диапазоны измерения; Погрешность; Разрешение; Напряжение. 200 Ом; ±1 %; 0,1 Ом; Напряжение на разомкнутых щупах 3 В. Защита от перегрузки: 500 В пост./перем. (в течение 20 с) Переменное напряжение (50...500 Гц) Диапазоны; Погрешность; Разрешение; Входное сопротивление. 600 В; ±1 %; 1 В; 4,5 МОм. Защита от перегрузки: ≈1000 В (перем.) - время обновления показаний 0,4 с - время измерения 2,5 с (макс.) - установка «0» автоматическая - потребляемый ток 10...100 мА - масса 575 г ±1 % - габаритные размеры 160x120x85 мм ±1 %

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок безотказности работы – не менее 10 лет.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Изделие, предлагаемое к поставке, должно быть четко идентифицировано, указаны его торговая марка и модель, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Изделие должно иметь заводскую упаковку, если предусмотрено производителем товара, в ином случае товар упаковывается в картонную коробку с плотным заполнением пространства между стенками и прибором прокладками из амортизирующего материала, после завершения укладки коробка закрывается и запечатывается клеевой лентой. На упаковке нанесены надписи и символы (манипуляционные знаки), которыми следует руководствоваться при транспортировке и хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Качество упаковки и свойства изделия должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в не отапливаемых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 °С.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый Товар не должен иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих его внешний вид и препятствующих нормальной работе

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Мегаомметр АМ-2002 или эквивалент – 1 шт.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорт на изделие, техническое описание и инструкция по эксплуатации, свидетельство о поверке, гарантийный талон, товарная накладная, счёт-фактура должны быть на русском языке и на бумажном носителе.

# Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.