РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку радиометра загрязненности поверхностей альфа и бета- активными веществами «РЗБА-04-04М»

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

1.	Наименование поставляемого товара.	3

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства).	3

3.	Требования к техническим характеристикам товара:	4

4.	Условия поставки: DDP (франко – склад Грузополучателя)	4

5.	Требования к упаковке оборудования:	4

6.	Требования к качеству товара:	4

7.	Срок поставки продукции:	4

8.	Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:	4

9. Начальная (максимальная) цена договора:	4

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:	4

Техническое задание

на поставку радиометра загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами «РЗБА-04-04М. Вариант 40» или аналога для нужд филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Наименование поставляемого товара.

Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами «РЗБА-04-04М. Вариант 40» или аналог - 1 шт.

# 2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Контрольное многоканальное устройство со звуковой и световой сигнализацией превышения установленных уровней загрязненности бета-активными нуклидами с выносными блоками детектирования бета- и альфа-излучений.

Назначение:

- контроль и сигнализация  о превышении порогового значения бета-загрязненности, и альфа-загрязненности поверхностей кожных покровов и одежды персонала.

Свойства:

- световая сигнализация готовности;

- световая и звуковая сигнализация превышения или не превышения пороговых значений;

- установка пороговых уровней индивидуально для каждого канала регистрации;

- автоматическая компенсация гамма-фона и бета-загрязнения блоков детектирования;

- индикация уровня загрязнения блоков детектирования по команде с клавиатуры установки;

- ввод пороговых значений с клавиатуры;

- автоматическая проверка исправности блоков детектирования и каналов регистрации;

- индикация зоны загрязнения по мнемосхеме с изображением фигуры человека;

Технические характеристики:

- детекторы – блоки БДЗБ и БДЗА;

- диапазон измерений плотности потока бета-частиц - 5 - 15 000 мин-1см-2;

- диапазон измерений плотности потока альфа-частиц–0,1-10 000 мин-1см-2;

- диапазон энергий регистрируемых бета-частиц - 0,15 – 2,5 МэВ;

- диапазон энергий регистрируемых альфа-частиц - 4,1 – 5,6 МэВ;

- пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотностей потока бета- и альфа-частиц – не более +-30%;

- чувствительность устройств к бета- и альфа-излучению от рабочих эталонных источников – не менее 0,04 – 0,5 (имп/с)/(мин-1см-2);

- пределы установки уровней срабатывания сигнализации – БДЗА-0,1-9999 мин-1см-2 , БДЗБ-9999 мин-1см-2;

- время установления рабочего режима – не более 10 мин;

- время непрерывной работы – не менее 24 час;

- нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы не более 5 %.

- рабочие условия эксплуатации: диапазон рабочих температур от плюс 5 до + 50 С; относительная влажность до 95 % при +35 С.

- габаритные размеры, масса: стойка со стационарными блоками детектирования и блоком измерения – 2650х940х930 мм, 310 кг; блок детектирования БДЗБ (выносной канал – 230х110х100 мм, 1,8 кг); блок детектирования БДЗА (выносной канал – диаметр 120х320 мм, 1,4 кг); блок измерения БОИ-04 – 165х190х110 мм. 2,8 кг;

- средняя наработка на отказ радиометра – не менее 10000 ч.

Комплект поставки:

радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами РЗБА-04-04М, исполнение 40 (18 стационарных блоков детектирования БДЗБ +1 выносной БДЗА + 1 выносной БДЗБ-05) оборудован одной дверью;

- выносной промышленный компьютер – 1.

- Требования к техническим характеристикам товара:

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

- Условия поставки: DDP (франко – склад Грузополучателя)

В общую сумму договора должны входить НДС, стоимость изготовления и доставка на склад грузополучателя, расходы на транспортировку, страхование, упаковку, экспедирование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары  и упаковки.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к качеству товара:

Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации),  не является образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь  сертификат соответствия и готова к эксплуатации.

- Срок поставки продукции:

не позднее 25.12.2011г .

- Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

г. Хабаровск, ул. Шимановская, дом 1 А. Филиал «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

# 9. Начальная (максимальная) цена договора:

2 654 220 (Два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 коп., включая НДС.

# 10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки в течение 5 банковских дней после предоставления документов о сертификации товаров, оформленных гарантийных талонов, счета, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной.