ТОМ 2
Техническая часть
Предмет закупки: Взрывобезопасные весы
 VIBRA GZH-B3100CEX (или эквивалент) 
Снежинск
2014 
 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Взрывобезопасные весы VIBRA GZH-B3100CEX или эквивалент.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	42 7400


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Взрывобезопасные весы VIBRA GZH-B3100CEX (или эквивалент ) предназначены для взвешивания лакокрасочных и сопутствующих материалов на лакокрасочном участке.
Категория безопасности – O Ex ia IIB T4 X.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Взрывобезопасные весы являются электронным прибором, предназначенным для эксплуатации во взрывоопасных зонах в присутствии взрывоопасных смесей и паров с воздухом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52350.10, ГОСТ Р 5130.11 и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3).
Диапазон температур от плюс 5 до плюс 35 ˚С.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	[image: image1.jpg]



Габариты - 350*265*410 мм, не более.
Размер платформы - 250*202 мм, не менее.
Вес - 9,6 кг, не более.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Дискретность -  0,01 г, не более.
Максимальная нагрузка -  3100 г, не менее.
Категория безопасности – O Ex ia IIB T4 X.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Гарантия на поставляемые взрывобезопасные весы должна быть не менее 12 месяцев с даты подписания обеими сторонами товарно-транспортной накладной. 

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5 лет при ежедневном использовании.

	Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

	Параметры электропитания от источника постоянного тока - напряжение 9 В.
Питание от 6 батарей типа R14P.

	Подраздел 4.5 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Класс точности по ГОСТ 24104-01высокий (II).

Калибровка встроенной гирей.

	Подраздел 4.6 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Степень защиты IP44 по ГОСТ 14254.

	Подраздел 4.7 Требования к комплектности

	Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
Взрывобезопасные весы состоят из жидкокристаллического индикатора, основной части весов, стойки для индикатора, основания платформы, платформы из нержавеющей стали, кабеля весов и регулируемых ножек. 
Комплектность поставки:

Наименование

Кол-во, шт

Взрывобезопасные весы VIBRA GZH-B3100CEX
1

Комплект из 6 батарей типа R14P
1
L – образный ключ

1

Свидетельство о первичной поверке

1

Руководство по эксплуатации на русском языке

1



	Подраздел 4.8Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.


Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинск.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Полный комплект технической документации на русском языке. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть зарегистрировано в госреестре.
Категория безопасности O Ex ia IIB T4 X.
Степень защиты IP44 по ГОСТ 14254.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка оборудования должна быть осуществлена в срок не позднее 20 декабря 2014г.


PAGE  
4

