ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку мониторов ручных радиационных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:

Поставка мониторов ручных радиационных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемый к поставке товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения


Тип радионуклида, делящегос

	 ядерного материала
	
		Pu-239

	U-235

	Со-60

	Сs-137

	Am-241

	Ra-226


	Чувствительность

имп/(с*г) 
	522

	20,0

	-

	-

	-

	-


	Чувствительность

имп/(с*кБк) 

	-

	-

	1,55

	1,26

	1,72

	1,33


	Чувствительность

имп*кг/(с*пА) 

[имп*ч/(с*мкР)]

	-

	-

	6,14

(0,44)

	20,9

(1,50)

	141

(10,1)

	7,67

(0,55)


	Примечания

Значения приведены для источников с массой 10 г высоко обогащенного урана и 0,3 г плутония.

Расстояние до источников излучения – 100 мм.



	Примечания

           1. Соответствие монитора требованиям таблиц 1.1 и 1.2 подтверждаются результатами испытаний на соответствие требованиям 1.1.1 перечислений а) и б).

Изотопный состав урана и плутония соответствует требованиям к изотопному составу контрольных источников по ОСТ 95 105339.

1.1.2 Монитор должен обеспечивать следующие режимы работы:

а)  поиск урана (U);

б) поиск плутония (PU);

в) поиск урана и плутония (UPU).

Монитор должен вырабатывать звуковой сигнал тревоги при обнаружении ДМ.

Среднее значение частоты ложных срабатываний должно быть не более 1 мин.

1.1.5 Монитор должен обеспечивать возможность установки значений частоты ложных срабатываний отличных от 1 мин:  0,25; 0,5; 2; 3; 4 (при этом значение порога обнаружения не регламентировано).

Примечание – при частотах ложных срабатываний менее 1 мин порог обнаружения монитора увеличивается, а при значениях более 1 мин порог обнаружения уменьшается по отношению к значению порога обнаружения при частоте ложных срабатываний 1 мин
[image: image2.wmf]1

-

.

1.1.6 Время установления рабочего режима монитора должно быть не более 1 мин после включения.

1.1.7 Время непрерывной работы монитора без замены или подзарядки полностью заряженного собственного источника питания должно быть не менее 8 ч.

1.1.8 Максимально допустимое значение МЭД фона должно быть не менее 7,2 · 10А/кг (100 мкР/ч), при этом порог обнаружения должен быть не более:

а) 4,00 г урана;

б) 0,30 г плутония

расстояние от чувствительной поверхности монитора до ЯМ не более 100 мм, скорости перемещения монитора относительно ЯМ не более 0,5 м/с и среднем значении частоты ложных срабатываний не более 1 мин.
1.2 Конструктивные требования

На поверхности монитора не должно быть сколов, вмятин, отслоений и потеков лакокрасочных покрытий.

1.2.1 Масса составных частей монитора должна быть не более:

монитора (без удлинителя) – 0,480 кг;

удлинитель – 0,125 кг.

1.2.2 Монитор должен быть работоспособен при питании от собственного источника постоянного тока напряжением от 4,0 до 5,0 В.

1.2.3 Значение тока потребления, измеренное при выборе с клавиатуры монитора пункта меню «FONS», не должно превышать 150 мА.

1.2.4 Монитор должен выдавать на индикаторе сообщение «AL_E» при напряжении питания менее 4,1 В.

1.3 Требования устойчивости и прочности к внешним воздействующим факторам

1.3.1 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию пониженной температуры окружающей среды минус 40 ºС.

1.3.2 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию повышенной температуры окружающей среды не более 50 ºС.

1.3.3 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию относительной влажности 95 % при температуре 35 ºС и при более низких температурах без конденсации влаги.

1.3.4 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

1.3.5 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 80 Гц с:

амплитудой перемещения не более 0,5 мм на частотах менее 50 Гц;

амплитудой ускорения не более 20 м/с (2g) на частотах более 50 Гц.

1.3.6 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию магнитных полей с напряженностью не более 40 А/м.

1.3.8 Монитор в транспортной таре должен быть прочным к воздействию:

а) пониженной температуры не менее минус 40 ºС;

б) повышенной температуры не более 50 ºС;

в) резкого изменения температуры (температурный перепад) от минус 40 до плюс 50 ºС;

г) относительной влажности 95 % при температуре 35 ºС;
1.4 Требования надежности

1.4.1 Средняя наработка на отказ монитора должна быть не менее 10000 ч.

1.4.2 Срок службы монитора должен быть не менее 6 лет.

1.5 Требования к материалам и покупным изделиям

1.5.1 Материалы и покупные изделия, применяемые в мониторе, должны соответствовать требованиям нормативной документации на них, иметь сопроводительную документацию, пройти входной контроль и иметь в сопроводительной документации отметку ОТК о прохождении входного контроля.
1.6 Комплектность

1.6.1 В комплект поставки должны входить:

- один монитор, укомплектованный согласно спецификации 

- руководство по эксплуатации 

1.7 Маркировка

б) обозначение;

в) заводской номер;
	Не менее 24 месяцев
	5
	к-т


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата в течение 30 дней после поставки (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и/или паспорта на русском языке. 

        7. Место и порядок поставки продукции:

Самовывоз со склада Поставщика в г. Москве.
       8. Срок поставки продукции:

30 дней после подписания договора.
Начальник подразделения                                                                                                                              Д. П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                     А. А. Тугушев
