«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: изготовление и поставка подвесок с ионизационными камерами

газовой системы КГО

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подвески с ионизационными камерами газовой системы КГО (далее ПИКГ КГО) – 5 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Не предусмотрены

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКДП 3211135

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подвески с ионизационными камерами газовой системы КГО будут использоваться в области атомной энергии (реакторная установка БН-600)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура окружающего воздуха от 15 до 50; - относительная влажность воздуха от 30 до 80 %; - атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа; - температура контролируемо среды до 135 С; - давление измеряемой среды до 0,1 мПа.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- преобразование суммарной объёмной активности защитного газа в диапазоне от 102 до 108 МБк/м3 в выходные токовые сигналы; - длина, мм, не более 1000 - диаметр, мм, не более 450

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- количество рабочих объёмов - 3 - режим работы - токовый - диапазон изменения выходного токового сигнала, А - от 5,0∙10-11 до 1,0∙10-3 - поддиапазон изменения выходного токового сигнала внутреннего объёма ионизационной камеры, А - от 1,0∙10-9 до 1,0∙10-3 - поддиапазон изменения выходного токового сигнала среднего объёма ионизационной камеры, А - от 1,0∙10-10 до 1,1∙10-4 - поддиапазон изменения выходного токового сигнала внешнего объёма ионизационной камеры, А - от 5,0∙10-11 до 5,5∙10-5 - чувствительность ПИКГ КГО к -частицам: - внутренняя камера, А/МБк/м3, не менее - 9,3∙10-12 - промежуточная камера, А/МБк/м3, не менее - 1,1∙10-12 - внешняя камера, А/МБк/м3, не менее - 5,5∙10-13

Подраздел 4.3. Требования по надежности

- средняя наработка на отказ (То) должна быть не менее 10000 ч. - среднее время восстановления (Тв) в период ППР изделием из состава ЗИП — не более 24 часов. - средний срок сохраняемости в упаковке без переконсервации в условиях, установленных в п. 4.13.8 настоящего ТЗ не более 3 лет. - средний срок службы ПИКГ КГО (Тсл) – не менее 10 лет, при условии замены вышедших из строя ПИКГ КГО изделиями из состава ЗИП.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Конструкция ПИКГ КГО должна иметь следующие основные части: - три измерительных объёма, позволяющих обеспечивать одновременное измерение объёмной активности газа в трёх диапазонах энергий β-частиц (0-0,4 МэВ, 0,4-1,0 МэВ, свыше 1 МэВ); - металлическую раму (опору) с узлами крепления для фиксации ПИКГ КГО в рабочем положении; - кабельную линию связи с блоком усилителей сигналов (БУС ГС) длиной до 25 м. - Максимальный диаметр корпуса ПИК КГО должен быть не более 450 мм, длина корпуса — не более 1,0 м. - масса ПИКГ КГО должна быть не более 30 кг. - корпус ПИКГ КГО должен быть герметичным и заполненным инертными газами (ГОСТ 9293, ТУ51-940, ТУ6-21-12). - ПИКГ КГО должна соответствовать степени защищённости не менее IP54 по ГОСТ 14254. - корпус ПИКГ КГО должен быть устойчив к воздействию дезактивирующих растворов в соответствии с ГОСТ 29075-91 (состав № 8) и допускать эксплуатацию после их воздействия. - рабочее положение подвески горизонтальное.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

ПИКГ КГО должна быть изготовлена из коррозионно-стойких материалов. Детали и сборочные единицы, изготовленные из других материалов, должны иметь стойкие антикоррозионные покрытия, отвечающие условиям эксплуатации, или находиться в инертной среде.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

ПИК КГО должна относиться к I категории сейсмостойкости по НП 031-01 и должна быть рассчитана на ПЗ 6 баллов и МРЗ 7 баллов по шкале MSK-64, по способу монтажа — группа «В», по функциональному назначению — исполнение 1 по РД 25 818-87, при этом высотная отметка не более 20 м. По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации ПИКГ КГО должна соответствовать группе устойчивости 3 по ГОСТ 29075-91. В части устойчивости к электромагнитным помехам ПИКГ КГО должна соответствовать группе исполнения III по ГОСТ Р 50746-2000 для электромагнитной обстановки средней жёсткости, критерий функционирования — «А». ПИКГ КГО должна быть пожаробезопасной. Применяемые материалы и комплектующие изделия не должны быть источниками возгорания и не должны поддерживать горения. ПИКГ КГО должна быть стойкой к воздействию атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа по ГОСТ 29075-91. По климатическим условиям при нормальной эксплуатации ПИК КГО должна удовлетворять требованиям для группы исполнения изделий УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха ПИКГ КГО должна быть работоспособна при рабочих значениях температуры окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре плюс 25 С и более низких температурах без конденсации влаги.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Функционирование ПИКГ КГО должно обеспечиваться при наличии напряжения питания до плюс 500 В.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрены

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

В комплект поставки должны входить: – подвеска ПИКГ КГО – 5 шт.; – паспорт на подвеску; – руководство по эксплуатации – одно на партию подвесок; – упаковка.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка должна быть выполнена шрифтами по ГОСТ 26.020-80.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Общие требования к упаковке элементов ПИКГ КГО должны соответствовать ГОСТ 23170-78 по категории КУ-2 или КУ-3. Внутренняя упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.014 78 для группы III-1, вариант защиты ЗВ-10, вариант упаковки ВУ-5, срок защиты 3 года. Упаковка должна производиться в закрытых, вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 С и относительной влажностью до 80 % при температуре плюс 25 С и содержании в воздухе коррозионных агентов, не превышающим установленное для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-96.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Конструкция ПИКГ КГО должна допускать транспортирование железнодорожным или автомобильным транспортом и соответствовать группе исполнения N1 по ГОСТ 52931-2008. Количество и масса продукции, упаковываемой в одно транспортное место, должны выбираться из условия возможности перевозки автомобильным или железнодорожным транспортом. На каждом отгружаемом товарном месте должна быть нанесена транспортная маркировка по ГОСТ 14192, содержащая манипуляционные знаки, основные и дополнительные информационные надписи в соответствии с требованиями упаковки. Электрические соединители и головки ПИКГ КГО должны быть заглушены транспортными колпачками. С каждым грузовым местом должен поставляться упаковочный лист. Размещение, крепление и транспортирование подвески ПИКГ КГО железнодорожным и автомобильным транспортами должно осуществляться в соответствии с «Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом» и «Правилами перевозки грузов железнодорожным транспортом» При транспортировании должна быть обеспечена надежная защита тары с грузом от атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

ПИКГ КГО в транспортной таре предприятия-изготовителя должна выдерживать условия хранения и транспортирования, соответствующие группе С по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации ПИКГ КГО должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПИКГ КГО не должна включать материалы, которые в процессе испытаний, хранения, транспортирования, эксплуатации и утилизации могут принести вред окружающей природной среде. По истечении срока эксплуатации составные части, а также отказавшие составные части измерительного канала, не подлежащие ремонту, должны направляться на утилизацию. Утилизация должна проводиться силами предприятия, использующего измерительный канал, по установленным на этом предприятии правилам и в соответствии с требованиями нормативной документации.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция ПИКГ КГО и применяемые материалы должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации в соответствии с ГОСТ 29075-91. Эксплуатационная документация должна содержать указания по безопасным приемам работ при техническом обслуживании. Необходимые указания, по возможности, должны быть продублированы на видных местах аппаратуры в виде предупредительных надписей и знаков опасности. ПИКГ КГО при их монтаже, наладке, обслуживании и ремонте в части требований электробезопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75. Все внешние нетоковедущие части элементов ПИКГ КГО должны быть заземлены путем присоединения к зажиму защитного заземления, имеющему обозначение по ГОСТ 25874-83. Значение сопротивления между элементами заземления и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом. ПИКГ КГО должна отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007 и ГОСТ 12.1.004. При любых возникающих в них неисправностях они не должны быть источником возгорания. Меры безопасности при работе с ПИКГ КГО должны соответствовать требованиям «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПНЭП), «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Межотраслевых Правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации установок» (ПБ). Сигнальные цвета и знаки безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-76. Элементы ПИКГ КГО должны отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка Товара должна быть осуществлена в два этапа с 10 августа 2014 года по 15 августа 2015 года в соответствии с графиком поставки. Возможна досрочная поставка. С 10.08.2014 г. по 31.12.2014 г. – 2 шт. С 01.01.2015 г. по 15.08.2015 г. – 3 шт.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация должна быть предоставлена в форме нижеуказанной. № п/п; Наименование параметра; Требуемое значение; Предлагаемое участником запроса предложений. 1.; Условия эксплуатации; Согласно Разделу 3 Технического задания. 2.; Технические требования; Согласно Разделу 4 Технического задания. 3.; Требования по безопасности; Согласно Разделу 12 Технического задания.

Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50.