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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Подвески с ионизационными камерами газовой системы КГО (далее ПИКГ КГО) – 5 шт.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не предусмотрены

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКДП 3211135



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Подвески с ионизационными камерами газовой системы КГО будут использоваться в области атомной энергии (реакторная установка БН-600)



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	- температура окружающего воздуха от 15 до 50;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
- температура контролируемо среды до 135 С;
- давление измеряемой среды до 0,1 мПа.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	- преобразование суммарной объёмной активности защитного газа в диапазоне от 102 до 108 МБк/м3 в выходные токовые сигналы;
- длина, мм, не более 1000
- диаметр, мм, не более 450

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	- количество рабочих объёмов - 3
- режим работы - токовый
- диапазон изменения выходного токового сигнала, А - от 5,0∙10-11 до 1,0∙10-3
- поддиапазон изменения выходного токового сигнала внутреннего объёма ионизационной камеры, А - от 1,0∙10-9 до 1,0∙10-3
- поддиапазон изменения выходного токового сигнала среднего объёма ионизационной камеры, А - от 1,0∙10-10 до 1,1∙10-4
- поддиапазон изменения выходного токового сигнала внешнего объёма ионизационной камеры, А - от 5,0∙10-11 до 5,5∙10-5
- чувствительность ПИКГ КГО к -частицам:
- внутренняя камера, А/МБк/м3, не менее - 9,3∙10-12
- промежуточная камера, А/МБк/м3, не менее - 1,1∙10-12
- внешняя камера, А/МБк/м3, не менее - 5,5∙10-13

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	- средняя наработка на отказ (То)  должна быть не менее 10000  ч.
- среднее время восстановления (Тв) в период ППР изделием из состава ЗИП — не более 24 часов.
- средний срок сохраняемости в упаковке без переконсервации в условиях, установленных в п. 4.13.8 настоящего ТЗ не более 3 лет.
- средний срок службы ПИКГ КГО (Тсл) – не менее 10 лет, при условии замены вышедших из строя ПИКГ КГО изделиями из состава ЗИП.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Конструкция ПИКГ КГО должна иметь следующие основные части:
- три измерительных объёма, позволяющих обеспечивать одновременное измерение объёмной активности газа в трёх диапазонах энергий  β-частиц (0‑0,4 МэВ, 0,4-1,0 МэВ, свыше 1 МэВ);
- металлическую раму (опору) с узлами крепления для фиксации ПИКГ КГО в рабочем положении;
- кабельную линию связи с блоком усилителей сигналов (БУС ГС) длиной до 25 м.
- Максимальный диаметр корпуса ПИК КГО должен быть не более 450 мм, длина корпуса — не более 1,0 м. 
- масса ПИКГ КГО должна быть не более 30 кг.
- корпус ПИКГ КГО должен быть герметичным и заполненным инертными газами (ГОСТ 9293,  ТУ51-940, ТУ6-21-12). 
- ПИКГ КГО должна соответствовать степени защищённости не менее IP54 по ГОСТ 14254.
- корпус ПИКГ КГО должен быть устойчив к воздействию дезактивирующих растворов в соответствии с ГОСТ 29075-91 (состав № 8) и допускать эксплуатацию после их воздействия.
- рабочее положение подвески  горизонтальное.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	ПИКГ КГО должна быть изготовлена из коррозионно-стойких материалов. Детали и сборочные единицы, изготовленные из других материалов, должны иметь стойкие антикоррозионные покрытия, отвечающие условиям эксплуатации, или находиться в инертной среде.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	ПИК КГО должна относиться к I категории сейсмостойкости по НП 031-01 и должна быть рассчитана на ПЗ 6 баллов и МРЗ 7 баллов по шкале MSK-64, по способу монтажа — группа «В», по функциональному назначению — исполнение 1 по РД 25 818-87, при этом высотная отметка не более 20 м. 
По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации ПИКГ КГО должна соответствовать группе устойчивости 3 по ГОСТ 29075-91.
В части устойчивости к электромагнитным помехам ПИКГ КГО должна соответствовать группе исполнения III по ГОСТ Р 50746-2000 для электромагнитной обстановки средней жёсткости, критерий функционирования — «А».
ПИКГ КГО должна быть пожаробезопасной. Применяемые материалы и комплектующие изделия не должны быть источниками возгорания и не должны поддерживать горения.
ПИКГ КГО должна быть стойкой к воздействию атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа по ГОСТ 29075-91.
По климатическим условиям при нормальной эксплуатации ПИК КГО должна удовлетворять требованиям для группы исполнения изделий УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха ПИКГ КГО должна быть работоспособна при рабочих значениях температуры окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре плюс 25 С и более низких температурах без конденсации влаги.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Функционирование ПИКГ КГО должно обеспечиваться при наличии напряжения питания до плюс 500 В.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить:
– подвеска ПИКГ КГО – 5 шт.;
– паспорт на подвеску;
– руководство по эксплуатации – одно на партию подвесок;
– упаковка.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка должна быть выполнена шрифтами по ГОСТ 26.020-80.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Общие требования к упаковке элементов ПИКГ КГО должны соответствовать ГОСТ 23170-78  по категории КУ-2 или КУ-3.
Внутренняя упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.014 78 для группы III-1, вариант защиты ЗВ-10, вариант упаковки ВУ-5, срок защиты 3 года.
Упаковка  должна производиться в закрытых, вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 С и относительной влажностью до 80 % при температуре плюс 25 С и содержании в воздухе коррозионных агентов, не превышающим установленное для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-96.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Конструкция ПИКГ КГО должна допускать транспортирование железнодорожным или автомобильным транспортом и соответствовать группе исполнения N1 по ГОСТ 52931-2008.
Количество и масса продукции, упаковываемой в одно транспортное место, должны выбираться из условия возможности перевозки автомобильным или железнодорожным транспортом.
На каждом отгружаемом товарном месте должна быть нанесена транспортная маркировка по ГОСТ 14192, содержащая манипуляционные знаки, основные и дополнительные информационные надписи в соответствии с требованиями  упаковки.
Электрические соединители и головки ПИКГ КГО должны быть заглушены транспортными колпачками.
С каждым грузовым местом должен поставляться упаковочный лист.
[bookmark: _Hlk224033757]Размещение, крепление и транспортирование подвески ПИКГ КГО железнодорожным и  автомобильным транспортами должно осуществляться в соответствии с «Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом» и  «Правилами перевозки грузов железнодорожным транспортом»   
При транспортировании должна быть обеспечена надежная защита тары с грузом от атмосферных осадков.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	ПИКГ КГО в транспортной таре предприятия-изготовителя должна выдерживать условия хранения и транспортирования, соответствующие группе С по ГОСТ 15150-69.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок эксплуатации ПИКГ КГО должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	ПИКГ КГО не должна включать материалы, которые в процессе испытаний, хранения, транспортирования, эксплуатации и утилизации могут принести вред окружающей природной среде.
По истечении срока эксплуатации составные части, а также отказавшие составные части измерительного канала, не подлежащие ремонту, должны направляться на утилизацию.
Утилизация должна проводиться силами предприятия, использующего измерительный канал, по установленным на этом предприятии правилам и в соответствии с требованиями нормативной документации.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Конструкция ПИКГ КГО и применяемые материалы должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации в соответствии с ГОСТ 29075-91.
Эксплуатационная документация должна содержать указания по безопасным приемам работ при техническом обслуживании. Необходимые указания, по возможности, должны быть продублированы на видных местах аппаратуры в виде предупредительных надписей и знаков опасности.
ПИКГ КГО при их монтаже, наладке, обслуживании и ремонте в части требований электробезопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75.
Все внешние нетоковедущие части элементов ПИКГ КГО должны быть заземлены путем присоединения к зажиму защитного заземления, имеющему обозначение по ГОСТ 25874-83. Значение сопротивления между элементами заземления  и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.
ПИКГ КГО должна отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007 и ГОСТ 12.1.004. При любых возникающих в них неисправностях они не должны быть источником возгорания.
Меры безопасности при работе с ПИКГ КГО должны соответствовать требованиям «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПНЭП), «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Межотраслевых Правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации установок» (ПБ).
Сигнальные цвета и знаки безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-76.
Элементы ПИКГ КГО должны отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрены 



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Товара должна быть осуществлена в два этапа с 10 августа 2014 года по 15 августа 2015 года в соответствии с графиком поставки. Возможна досрочная поставка.
С 10.08.2014 г. по 31.12.2014 г. – 2 шт.
С 01.01.2015 г. по 15.08.2015 г. – 3 шт.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация должна быть предоставлена в форме нижеуказанной.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником запроса предложений

	1.
	Условия эксплуатации
	Согласно Разделу 3 Технического задания
	

	2.
	Технические требования
	Согласно Разделу 4 Технического задания
	

	3. 
	Требования по безопасности
	Согласно Разделу 12 Технического задания
	






Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50.
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