	
	Четырехканальный насос высокого давления 
 Наличие

Диапазон скорости потока 

от 0,001 до 10 мл/мин

Шаг задания скорости потока

0,001 мл/мин

Максимальное рабочее давление

600 бар при потоке в диапазоне до 5 мл/мин

Возможность формирование градиента на стороне низкого давления

Наличие

Стандартное отклонение содержания компонента в элюенте при формировании градиента

0,20% при потоке в диапазоне от 0,1 до 1,0 мл/мин

СКО по скорости потока

0,07%

Диапазон pH
От 1,5 до 12,5

Последовательно соединенная двухпоршневая конструкция с плавающими поршнями с контролируемым ходом
Наличие

Точность потока при перекачивании деионизированной воды  

±1% при давлении 100 бар

Уровень пульсаций давления при перекачивании изопропанола с расходом  1 мл/мин

2%

Встроенный безгелиевый вакуумный дегазатор мембранного типа
Наличие

Количество каналов дегазатора

4

Внутренний объем камеры дегазации 
1,5 мл

Автоматический контроль утечек растворителей

Наличие

Система автоматической промывки уплотнений плунжеров насоса

Наличие

Система активного входного клапана
Наличие

Материал плунжера насоса  

Сапфир

Комплект инструментов и расходных материалов для ввода прибора в эксплуатацию 
1 комплект

Комплект расходных материалов для профилактического обслуживания насоса сроком на 1 год 
1 комплект

Тестовая колонка фазой C18 для ВЭЖХ с параметрами: зернением 2,7 мкм, длиной 100 мм и диаметром 4,6 мм 
1 шт

Поддон для растворителей, вмещающий в себя 4 бутыли объёмом 500 мл каждый 
1 шт

Комплект бутылей для элюента, состоящий из 4-х бутылей объёмом 1000мл 
1 комплект

Устройство автоматического ввода пробы 
Наличие

Диапазон объемов пробы для автоматического ввода 

От 0.1 до 100 мкл

Воспроизводимость ввода

0.25%

Время ввода образца

18 с

Максимальное рабочее давление

600 бар

Диапазон вязкости элюента
от 0.2 до 5 сП
Объём петли для ввода пробы

100 мкл

Возможность программирования  количества  инжекций  пробы из одной виалы

Наличие

Возможность промывки иглы снаружи и внутри

Наличие

Возможность программирования скорости  введения пробы

Наличие

Возможность проведения многократных реакций с образцом

Наличие

Возможность перемешивания в петле

Наличие

Опциональная возможность интеграции в устройство автоматического ввода пробы термостата образцов, позволяющий нагревать и охлаждать образцы

Наличие

Диапазон температур термостата образцов

от 4 до 40°С
Опциональная возможность в устройство автоматического ввода проб дополнительного колоночного отделения вместимостью 2 хроматографические колонки длиной 30 см

Наличие

Профилактический комплект для обслуживания устройства автоматического ввода пробы сроком на 1 год 
1 комплект

Комплект виал для автоинжектора (100 шт. в комплекте) 
1 комплект

GLP-система оповещения о необходимости технического обслуживания и ошибках системы

Наличие

Комплект лотков для виал на 132 позиции 
1 комплект

Термостатируемое колоночное отделение 
Наличие

Принцип термостатирования – термоэлектронное, с использованием элемента Пельтье

Наличие

Температурный диапазон

От температуры окружающей среды минус 10°С  до 85°С 

Шаг задание температуры

0,1 оС

Стабильность поддержания температуры

+0,1 оС

Точность задания температуры

+ 0,5 оС

Время нагрева в диапазоне температур от комнатной температуры до 40 0С

5 минут

Время охлаждения в диапазоне температур от 40 0С до 20 0С

10 минут

Вместимость
четыре колонки длинной 30 см
Две независимые термостатируемые зоны
Наличие
Автоматический контроль утечек растворителей

Наличие
Опциональная возможность оснащения модулем идентификации колонок, позволяющим осуществлять одновременную идентификацию двух колонок в термостате, учет номера колонки по каталогу, серийного номера колонки, типа сорбента, геометрических параметров колонки, объема прошедшего через колонку растворителя, критических параметров (максимальная температура, давление, рН), количества проанализированных образцов, добавление комментариев оператора, бесконтактное считывание и запись

Наличие

Жидкостной масс-селективный детектор типа тройной квадруполь
Наличие

Ионизация распылением в электрическом поле

Наличие

Компонент ионной оптики, обуславливающий фокусировку и ускорения ионного пучка, выполненный из двух рядов электродов: шести внешних и шести наружных
Наличие

Два квадрупольных фильтров масс 

Наличие

Количество стержней в квадрупольном масс-фильтре

4

Ячейка формирование вторичных ионов, индуцированных соударением с молекулами инертного газа, выполненная из шести электродов, закрученных вокруг центральной оси
Наличие

Тип сечения всех стержней квадруполей 

Гиперболическое

Детектор

Динод с электронным умножителем, смещенный относительно оси квадруполя
Вакуумная система 
Состоит из одного турбомолекулярного и одного механического форвакуумного насоса

Диапазон масс

От 5 до 1 400 Да

Разрешение

0.7 Да

Точность определения масс:

0.1 Да для диапазона масс от 5 до 1000 Да;

0.2 Да для диапазона масс от 1000 до 1400 Да

Скорость сканирования

15000 Да/сек

Стабильность определения массы:

Дрейф 0.1 Да на протяжении 24 часов

Динамический диапазон детектора 

6.0х106
Возможности режимов сканирования, включая: 

Cканирование МС, сканирование дочерних ионов, сканирование потерь/присоединения нейтральных частиц, сканирование ионов-прекурсоров, смешанное сканирование (одновременный сбор данных в одном временном сегменте: полное МС-сканирование, сканирование дочерних ионов, сканирование ионов-прекурсоров, сканирование потерь/присоединения нейтральных частиц, сканирования SIM и MRM) и SIM

Минимальное время регистрации одного MRM-перехода

1 мсек

Время очистки ячейки столкновений от ионов

1 мсек

Число MRM-переходов в одном временном сегменте

500

Число MRM-переходов в рамках одного хроматографическом цикла

33 000

Число динамических MRM-переходов в рамках одного хроматографического цикла

4000
Скорость переключения полярности 

20 мсек

Источник электраспылительной ионизации 

Наличие

Возможность установки дополнительных источников ионизации, включая

- многорежимный источник одновременной ионизации, позволяющего получать ионы в режимах электрораспыления (ESI) и химической ионизации при атмосферном давлении (APCI);

- источник фотоионизации при атмосферном давлении (APPI)

- наноспрэй;

- апгрейд до электрораспыления с термической фокусировкой ионов

Чувствительность 
Соотношение сигнал/шум 20000:1 при введении 1 пг резерпина в колонку в режиме регистрации MRM по переходу m/z 609→195 при ионизации электрораспылением, положительные ионы.

Соотношение сигнал/шум 20000:1 при введении 1 пг хлорамфеникола в колонку в режиме регистрации MRM по переходу m/z 321→152 при ионизации электрораспылением, отрицательные ионы.

Опциональная возможность увеличения чувствительности до значений:

Соотношение сигнал/шум 100000:1 при введении 1 пг резерпина в колонку в режиме регистрации MRM по переходу m/z 609→195 при ионизации электрораспылением, положительные ионы.

Соотношение сигнал/шум 100000:1 при введении 1 пг хлорамфеникола в колонку в режиме регистрации MRM по переходу m/z 321→152 при ионизации электрораспылением, отрицательные ионы.

База данных триггерных MRM на 750 пестицидов.

Содержат 10 MRM переходов, данные о напряжении, оптимальные значения энергии в ячейке соударения для каждого вещества. Базы содержат готовые шаблоны инструментальных методов для ВЭЖХ-разделения перечисленных классов веществ и рабочие параметры для регистрации масс-спектральных данных, пригодны для работы с любыми ВЭЖХ МС-МС системами.

Наличие

База данных триггерных MRM на 670 ветеринарных препаратов

Содержат 10 MRM переходов, данные о напряжении, оптимальные значения энергии в ячейке соударения для каждого вещества. Базы содержат готовые шаблоны инструментальных методов для ВЭЖХ-разделения перечисленных классов веществ и рабочие параметры для регистрации масс-спектральных данных, пригодны для работы с любыми ВЭЖХ МС-МС системами.

Наличие

Профилактический комплект для обслуживания масс-детектора сроком на 1 год 
1 комплект
Генератор азота со встроенным воздушным компрессором

Наличие

Производительность

40 л/мин

давление на выходе

6,9 бар

потребляемая мощность

1610 Вт

уровень шума

54 дБ

Возможность полного контроля всех компонентов прибора, включая модули для ВЭЖХ, запись, хранение, экспорт и обработка данных 

Наличие

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) для обеспечения качественного и бесперебойного электропитания аналитического комплекса ВЭЖХ/МС с гарантированным временем автономности 30 минут и возможности корректного автоматического вывода ВЭЖХ/МС из рабочего режима при длительном отсутствии питания. 

Конфигурация ПАК включает:

- Источник бесперебойного питания (ИБП) двойного преобразования мощностью 3000 ВА в комплекте с дополнительной батареей 96В и общей емкостью 18Ач.

- Управляющий контроллер системы, подключаемый к приборам и ПК через LAN, имеет автономный web-интерфейс управления.

- Дополнительный блок распределения питания нагрузок на 5 каналов 400ВА каждый.

- Возможность управления ПАК и обеспечения его взаимодействия с ИБП, а также с ВЭЖХ/МС для обеспечения корректного завершения работы системы.

1 комплект
Копия свидетельства об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (при поставке)

Наличие

Копия методики поверки на русском языке (при поставке)

Наличие

Копия описания типа средств измерений на русском языке (при поставке)

Наличие

Свидетельство о первичной поверке (после завершения пуско-наладочных работ)

Наличие

Гарантийный срок

12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ

Пусконаладочные работы и обучение персонала

Наличие

Инструкция по эксплуатации на русском языке (при поставке)

Наличие


	комплект
	1


