«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка датчика давления (3313167)

Обнинск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел  1.2 Сведения о новизне РАЗДЕЛ  2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ З. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗДЕЛ

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические  и эксплуатационные  показатели Подраздел 4.3 . Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции,  монтажно-технические  требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим  оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным  приборам и автоматике Подраздел 4 .9. Требования к комплектности, маркировке и упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ   9.  ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ  10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛ  11. ТРЕБОВАНИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАIШЯ

РАЗДЕЛ  13. ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  СТАНДАРТНОГО  ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ  14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ  17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ  ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  ЗАКАЗЧИКА

\

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Датчик разности давления Метран-150 АС 150CD1(0…1,6кПа) 2 2 1 1 L9 А 3 t1 M5 D6 2 SC PA – 2 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя, выпуска не ранее 2014 года

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчик разности давления применяется в составе газовой системы КГО реактора БН-600 блока №3 Белоярской АЭС.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Метран-150 АС Измеряемая среда____________________________________________инертные газы, воздух Диапазон измеряемого перепада давления_______________________________ от 0 до 1600 Па Выходной сигнал _____________________________________________________от 4 до 20 мА Габаритные размеры, не более_________________________________________210х200х200 мм Присоединение к процессу _____________________________________________ сварка, Ду 10 Масса, не более______________________________________________________________3 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150______________________________УХЛ3.1 Температура окружающей среды__________________________________________ -40…80°С Температура измеряемой среды на входе в датчик____________________________-40...120°С Атмосферное давление ___________________________________________от 84,0 до 106,7 кПа Степень защиты от воздействия пыли и воды ______________________________________IP66 Предельно допускаемое избыточное давление рабочей среды______________________10МПа Датчики должны соответствовать группе 2 по устойчивости к синусоидальным вибрационным воздействиям согласно ОТТ 08042462 и СТО 1.1.1.07.001.0675 Датчики должны соответствовать нормам помехоэмиссии, установленным для класса Б в соответствии с ГОСТ Р 51318.22. Датчики должны соответствовать требованиям помехоустойчивости, установленным в ГОСТ Р 50746 для IV группы исполнения, при воздействии помех: - по ГОСТ Р 51317.4.4 степень жесткости испытаний 3; - по ГОСТ Р 51317 4.6 степень жесткости испытаний 3; - по ГОСТ Р 51317.4.2 степень жесткости испытаний 4; - по ГОСТ Р 50648, ГОСТ Р 50649, ГОСТ Р 50652 степень жесткости испытаний 5; - по ГОСТ Р 51317.4.3 в полосе частот 80-1000 МГц – степень жесткости испытаний 3; 800-960 МГц, 1400-2000 МГц – степень жесткости испытаний 4; - по ГОСТ Р 51317.4.5 степень жесткости испытаний 2. Критерий качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость А по ГОСТ Р 50746. Категории сейсмостойкости___________________________________________1 по НП-031-01 Датчики должны быть устойчивыми к воздействию сейсмических нагрузок 8 баллов на высоте 41,1 м.

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Средний срок службы, не менее_______________________________________________50лет Средняя наработка на отказ, не менее _______________________________270000 ч Средний срок сохраняемости, не менее__________________________________________15лет

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Датчик должен иметь фланцевое исполнение, индикатор измеряемой величины, разъем для электрического соединения – вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б или розетка 2РМ14КПН4Г1В1.

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материал деталей, контактирующих с рабочей средой, и крепежных деталей – нержавеющая сталь.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Погрешность измерения разности давлений в условиях эксплуатации, приведенных в разделе 3, не должна превышать ± 2% от верхнего предела измерения.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Электропитание датчика должно осуществляется от источника постоянного тока напряжением 24 В ± 5%, потребляемая мощность, не более 1 Вт.

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Датчик должен быть аттестован, как средство измерения и иметь действующее свидетельство о поверке. Межповерочный интервал, не менее четырех лет.

Подраздел 4 .9. Требования к комплектности, маркировке и упаковке

Датчик должен быть укомплектован ответной частью электрического соединителя. Комплект поставки должен включать паспорт, руководство по эксплуатации и методику поверки. Маркировка и упаковка датчика должны соответствовать требованиям его эксплуатационной документации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Должны соответствовать «Специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики» для элементов систем нормальной эксплуатации, важных для безопасности, относящихся к классу 3Н по ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-1-011).

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д. 1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Датчик в транспортной таре должен выдерживать транспортирование на любые расстояния автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых контейнерах. Датчик должен выдерживать условия хранения и транспортирования, соответствующие группе С по ГОСТ 15150-69. Датчик в транспортной таре должен выдерживать вибрацию, соответствующую группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931-2008.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты поставки Товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ИКЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Датчик предназначен для поставки на АЭС, по влиянию на безопасность является элементом системы нормальной эксплуатации, важной для безопасности и относится к классу 3Н по ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-1-011).

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Датчик Метран 150 АС предназначен для поставки на Белоярскую АЭС в составе "Газовой системы КГО с ионизационной камерой и газовым фильтром" по договору №14-03/1030/5880 между ОАО "Концерн Росэнергоатом" и ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". В соответствии с условиями договора и проведенными испытаниями системы, поставляемое оборудование должно соответствовать комплекту конструкторской документации АРТН.501317.301. Поскольку стоимость датчика Метран 150 АС составляет ~89 000 руб., а стоимость повторного проведения испытаний системы с другим датчиком - не менее 700 000руб, что превышает стоимость данной закупки. Т.О. указания на фирменные наименования и на производителя датчика Метран АС не сопровождается словами «или аналог» («или эквивалент») в соответствии с п.12.2.2.д).

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| №п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участников запроса цен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования: Основные параметры и размеры. Требования к конструкции, монтажно-технические требования. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды. Требование к электропитанию. | Согласно подразделам 4.1.,4.2, 4.4.,4.6 ., Раздела 4 технического задания |  |

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96.